## SUTEREN - A
INVESTITOR: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
GRAĐEVINA: Rekonstrukcija i dogradnja instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada
LOKACIJA: Ksaverska cesta 2, 10000 Zagreb
PREDMET: Specifikacija opreme - laboratorijski namještaj
NIVO | BR. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
-1 | SUTEREN - A - SUTEREN
Radionica (zaštita zraka)
| 1 | Laboratorijski ormar sa punim vratima Dimenzije ormara, (širina x dubina x visina): 900 mm x 450 mm x 1800 mm. Debljina iverala minimalno 18 mm, svi rubovi zaštićeni ABS trakom | kom | 2 |  | 0
| 2 | Arhivske police (stalaže) 850x400x1800 mm Višenamjenski metalni regal s 5 polica podesivih po visini bez upotrebe alata. Visina regala 1800 mm. Stranica regala se sastoji od čeličnih stupova kvadratnog ili omega presjeka dim. 35x35 mm, obostrano perforiranih s korakom od maksimalno 25 mm te poprečnih prečki i ukruta koje osiguravaju stabilnost i krutost stranica. Stupovi su izrađeni savijenog od čeličnog lima debljine minimalno 1,5 mm bez oštrih rubova, na dnu imaju pločicu protiv usijecanja u podlogu i na vrhu završetak protiv prašine i dr. Police su izrađene od čeličnog lima min debljne 0,8 mm, s trostruko savijenim rubovima za zaštitu od ozljeđivanja. Dimenzije police 850x400 mm. Regali se montiraju s horizontalnim leđnim ukrutama za osiguranje protiv bočnog gibanja regala. Leđne ukrute su H-oblika koji osigurava nesmetan pristup polici i sa zadnje strane. Regal se sastavlja i montira bez upotrebe alata i vijaka. Površinski su zaštićeni bojom sušenom na visokim temperaturama (plastifikacijom) u svijetlo sivu boju RAL 7035. Nosivost po polici min 230 kg. Dozvoljena odstupanja dimenzija su +/- 2%. Kvaliteta i nosivost se dokazuje certifikatima prema normama: HRN EN 16121:2017 ili jednakovrijedno: ___________. U cijenu je uključena dobava, doprema i montaža do pune funkcionalnosti. | kom | 12 |  | 0
Spremište građe
| 1 | Arhivske police (stalaže) 1300x700x2500 mm Višenamjenski metalni regal sa 7 polica podesivih po visini bez upotrebe alata. Visina regala 2500 mm. Stranica regala se sastoji od čeličnih stupova kvadratnog ili omega presjeka dim. 35x35 mm, obostrano perforiranih s korakom od maksimalno 25 mm te poprečnih prečki i ukruta koje osiguravaju stabilnost i krutost stranica. Stupovi su izrađeni savijenog od čeličnog lima debljine minimalno 1,5 mm bez oštrih rubova, na dnu imaju pločicu protiv usijecanja u podlogu i na vrhu završetak protiv prašine i dr. Police su izrađene od čeličnog lima min debljne 0,8 mm, s trostruko savijenim rubovima za zaštitu od ozljeđivanja. Dimenzije police 1300x700 mm. Regali se montiraju s horizontalnim leđnim ukrutama za osiguranje protiv bočnog gibanja regala. Leđne ukrute su H-oblika koji osigurava nesmetan pristup polici i sa zadnje strane. Regal se sastavlja i montira bez upotrebe alata i vijaka. Površinski su zaštićeni bojom sušenom na visokim temperaturama (plastifikacijom) u svijetlo sivu boju RAL 7035. Nosivost po polici min 190 kg. Dozvoljena odstupanja dimenzija su +/- 2%. Kvaliteta i nosivost se dokazuje certifikatima prema normama: HRN EN 16121:2017 ili jednakovrijedno: ___________. U cijenu je uključena dobava, doprema i montaža do pune funkcionalnosti. | kom | 21 |  | 0
| 2 | Arhivske police (stalaže) 1300x350x2500 mm Višenamjenski metalni regal sa 7 polica podesivim po visini bez upotrebe alata. Visina regala 2500 mm. Stranica regala se sastoji od čeličnih stupova kvadratnog ili omega presjeka dim. 35x35 mm, obostrano perforiranih s korakom od maksimalno 25 mm te poprečnih prečki i ukruta koje osiguravaju stabilnost i krutost stranica. Stupovi su izrađeni savijenog od čeličnog lima debljine minimalno 1,5 mm bez oštrih rubova, na dnu imaju pločicu protiv usijecanja u podlogu i na vrhu završetak protiv prašine i dr. Police su izrađene od čeličnog lima min debljne 0,8 mm, s trostruko savijenim rubovima za zaštitu od ozljeđivanja. Dimenzije police 1300x350 mm. Regali se montiraju s horizontalnim leđnim ukrutama za osiguranje protiv bočnog gibanja regala. Leđne ukrute su H-oblika koji osigurava nesmetan pristup polici i sa zadnje strane. Regal se sastavlja i montira bez upotrebe alata i vijaka. Površinski su zaštićeni bojom sušenom na visokim temperaturama (plastifikacijom) u svijetlo sivu boju RAL 7035. Nosivost po polici min 160 kg. Dozvoljena odstupanja dimenzija su +/- 2%. Kvaliteta i nosivost se dokazuje certifikatima prema normama: HRN EN 16121:2017 ili jednakovrijedno: ___________. U cijenu je uključena dobava, doprema i montaža do pune funkcionalnosti. | kom | 54 |  | 0
| 3 | Uredski stol 160x80x75cm Dobava i postava uredskog stola. Radna ploča stola izrađena od ploče iverice E1 klase prema HRN EN 312 ili jednakovrijedno: ___________ minimalne debljine 25mm obostrano oplemenjene melaminskom folijom u UNI dekoru prema odabiru Investitora. Ploča fino izvedenih rubova, svi rubovi kantirani ABS trakom debljine 2mm u boji plohe stola. Nosiva konstrukcija je metalna i sastoji se od dvije noge u obliku slova "U" izrađene od metalnih profila kvadratičnog presjeka 45x45mm. Obje noge su povezane parom metalnih konzola (prečki) pravokutnog ili kvadratičnog presjeka uvučenima za 20cm od ruba stola. Metalna konstrukcija završno zaštićena plastifikacijom (epoxy prah) u RAL boji prema odabiru Investitora. Svi stolovi opremljeni podesivim nožicama za regulaciju visine min. 20mm. Stol ima prednju masku visine min 30cm od ploče iverice E1 klase prema HRN EN 312 ili jednakovrijedno: ___________ minimalne debljine 18mm obostrano oplemenjene melaminskom folijom i ABS rubnom trakom minimalne debljine 2mm u istoj boji kao površina stola. Maska je uvučena od stražnje linije ploče stola i fiksira se na podnožje stola putem okova predviđenog za to. Maska je udaljena i od metalnih nogu (ostaviti prolaz za provlačenje kablova). Stolovi moraju biti sukladni normi HRN EN 527-1:2011 ili jednakovrijedno: ___________, HRN EN 527-2:2019 ili jednakovrijedno: ___________ i HRN EN 527-3:2003 ili jednakovrijedno: ___________. | kom | 2 |  | 0
| 4 | Visokokvalitetan ergonomski oblikovan stolac Uvjeti kvalitete materijala trebaju biti dokazani izvještajem o ispitivanju EN 1335-1,2,3 ili jednakovrijedno: ___________, EN 1022 ili jednakovrijedno: ___________, otpornosti površine i izdržljivost tkanine na 160,000 ciklusa dokazivo certifikatima Europske norme BS EN 12947-2 ili jednakovrijedno: ___________ i koja ima atest BS EN 1021-1/2:1994 ili jednakovrijedno: ___________ na negorivost. Stolica ima mogućnost pneumatske regulacije visine i fiksne rukonaslone Naslon stolice - minimalne visine od poda 1010-1185 , na središnjem nosaču završne obrade crne boje, naslon ergonomski oblikovan i presvučen visokokvalitetnom tkaninom sa stražnje strane pvc obloga za zaštitu od grebanja. Sjedište stolice presvučeno visokokvalitetnom tkaninom crne boje, Konstrukcija stolice Baza stolice je PVC odljevak u obliku peterokrake zvijezde na čijim završetcima se nalaze utori za kotače. Minimalni promjer baze je 693 mm zbog veće stabilnosti stolice. Mehanizam stolca sa podešavanjem visine naslona, podesivim nagibom naslona i pneumatski podizač mehanizma omogućava prilagodbu visina sjedišta. Rukonasloni su fiksni, oslonac za ruke O izvedbe Kotači za tvrde podloge minimalnog promjera 50mm. Dimenzije stolice Ukupna Visina 1010-1185 mm Visina Sjedišta 460-595 mm Baza promjera 693 mm Naslon širine 440mm | kom | 2 |  | 0
Akcidentalni uzorci
| 1 | Laboratorijski stol Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 3000 mm x 750 mm x 900 mm. Laboratorijska radna ploha glatka od kompaktnog laminata ili jednakovrijednog materijala min. debljine 19 mm. otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama, termootpornost 160 ⁰C, mehanička otpornost, vodootporna laboratorijska radna ploha, minimalna nosivost stola 250 kg, metalna konstrukcija na nivelirajućim stopicama, metalna konstrukcija stola mora biti takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se u sredini konstrukcije ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj, noge i konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline | kom | 1 |  | 0
| 2 | Laboratorijski stolac Uvjeti kvalitete dokazani Europskim normama PN-EN 1335 ili jednakovrijedno: ___________, EN 1022 ili jednakovrijedno: ___________. Stolac ima mogućnost pneumatske regulacije visine. Naslon stolice - ergonomski je oblikovan, na središnjem nosaču završne obrade crne boje, naslon čini visoko kvalitetni poliuretan koji se odlikuje visokom otpornošću na ogrebotine , crne je boje, perforiran sa rupicama za prozračivanje , visina naslona min 390 mm Sjedište stolice - ergonomski je oblikovano, sastoji se od PVC jezgre na koju je aplicirana poliuretanska pjena crne boje sa rupicama za prozračivanje. Podešavanje visine sjedišta pomoču pneumatskog podizača Školjka stolice je od polipropilena, crne boje , koji se odlikuje visokom otpornošću na ogrebotine te povezuje okvir, a spaja se ispod sjedala na bazu stolice. Konstrukcija stolice Konstrukcija stolice izrađena od čeličnih metalnih profila crne boje. Baza stolice je izrađena PVC odljevka u obliku peterokrake zvijezde na čijim završetcima se nalaze utori za kotače. Minimalni promjer baze je 710 mm. Mehanizam za podešavanje nagiba naslona i nagiba sjedala , podešavanje visine naslona, podešavanje otpora nagiba naslona Nosivost do 150 kg. Na kraju baze umjesto kotača kilzači/nogice za povećanje stabilnosti stolca. Ukupna visina stolice: min 1020-1350 mm Visina sjedišta: min 605-865 mm Promjer baze stolice : min 715mm Visina naslona : min 390 mm | kom | 2 |  | 0
| 3 | Ormar za alat 1000x500x2000 mm Ormar je izrađen od čeličnog lima debljine minimalno 0,8mm. Opremljen je s 4 ojačane police podesive po visini. Nosivost police je 80 kg ravnomjerno raspoređenog tereta. Ormar ima dvokrilna vrata koja se zaključavaju cilindar bravom s ključevima. Površinski su zaštićeni bojom sušenom na visokim temperaturama (plastifikacijom) u svijetlo sivu boju RAL 7035 Dozvoljena odstupanja dimenzija su +/- 2%. U cijenu je uključena dobava, doprema i montaža do pune funkcionalnosti. | kom | 2 |  | 0
| 4 | Ladičar za alat 750x600x600 mm Opremljen je s 5 izvlačnih ladica. Zaključavanje ladica s klapnom. Pripremljen za sidrenje u pod. Površinski su zaštićeni bojom sušenom na visokim temperaturama (plastifikacijom) u svijetlo sivu boju RAL 7035 Dozvoljena odstupanja dimenzija su +/- 2%. U cijenu je uključena dobava, doprema i montaža do pune funkcionalnosti. | kom | 1 |  | 0
| 5 | Laboratorijski Polypropilenski sudoper sa podpultnim elementom Dimenzije sudopera (širina x dubina x visina): 800 mm x 750 mm x 900 mm. Dimenzije Polypropilenskog korita (širina x dubina x visina): 500 mm x 400 mm x 300 mm. korito i radna ploha od polipropilena ili jednakovrijednog materijala, miješalica T/H sa spiralnim izvlačnim tušem, dvostruka vrata na podpultnom element, ručkice metalne; raster 192mm; plastificirane epoxy prahom, otporne na kemikalije | kom | 2 |  | 0
Prijem uzoraka i spremište
| 1 | Laboratorijski stol Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu iz jednog komada, (širina x dubina x visina): 2500 mm x 750 mm x 900 mm. laboratorijska radna ploha od inox-a, minimalna nosivost stola 250 kg, inox konstrukcija na nivelirajućim stopicama, inox konstrukcija stola s podpultnim elementom s vratima sa šarkama | kom | 1 |  | 0
| 2 | Laboratorijski stol sa dvostrukim koritom Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu i dvostruko korito, (širina x dubina x visina): 2000 mm x 750 mm x 900 mm. Dimenzije oba korita od inoxa (širina x dubina x visina): 500 mm x 400 mm x 300mm, laboratorijska radna ploha od inoxa, minimalna nosivost stola 250 kg, inox konstrukcija na nivelirajućim stopicama, inox konstrukcija stola da je ispod stola jedna polica cijelom dužinom. Dvije miješalice T/H s izvlačnim tušem. | kom | 1 |  | 0
| 3 | Laboratorijski stol sa koritom Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu iz jednog komada i korito, (širina x dubina x visina): 1000 mm x 750 mm x 900 mm. Duboko korito (prema projektnom nacrtu): Minimalne dimenzije 500 mm x 400 mm x 300mm. Slavina-miješalica sa spiralnim izvlačnim tušem. laboratorijska radna ploha od inoxa. minimalna nosivost stola 250 kg, inox konstrukcija na nivelirajućim stopicama, inox konstrukcija stola i da je ispod stola jedna polica cijelom dužinom | kom | 1 |  | 0
| 4 | Laboratorijski stol Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu iz jednog komada, (širina x dubina x visina): 1200 mm x 750 mm x 900 mm, laboratorijska radna ploha od inoxa, minimalna nosivost stola 200kg, inox konstrukcija na nivelirajućim stopicama, inox konstrukcija stola s podpultnim elementom s vratima sa šarkama | kom | 1 |  | 0
| 5 | Metalni regal 5200x800x2500 mm Višenamjenski metalni regal sa 10 polica podesivih po visini bez upotrebe alata. Visina regala 2500 mm. Stranica regala se sastoji od čeličnih stupova kvadratnog ili omega presjeka dim. 35x35 mm, obostrano perforiranih s korakom od maksimalno 25 mm te poprečnih prečki i ukruta koje osiguravaju stabilnost i krutost stranica. Stupovi su izrađeni savijenog od čeličnog lima debljine minimalno 1,5 mm bez oštrih rubova, na dnu imaju pločicu protiv usijecanja u podlogu i na vrhu završetak protiv prašine i dr. Police su izrađene od čeličnog lima min debljne 0,8 mm, s trostruko savijenim rubovima za zaštitu od ozljeđivanja. Dimenzije police 1300x800 mm. Regali se montiraju s horizontalnim leđnim ukrutama za osiguranje protiv bočnog gibanja regala. Leđne ukrute su H-oblika koji osigurava nesmetan pristup polici i sa zadnje strane. Regal se sastavlja i montira bez upotrebe alata i vijaka. Površinski su zaštićeni bojom sušenom na visokim temperaturama (plastifikacijom) u svijetlo sivu boju RAL 7035. Nosivost po polici min 110 kg. Dozvoljena odstupanja dimenzija su +/- 2%. Kvaliteta i nosivost se dokazuje certifikatima prema normama: HRN EN 16121:2017 ili jednakovrijedno: ___________. U cijenu je uključena dobava, doprema i montaža do pune funkcionalnosti. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO (SUTEREN - A) |  |  |  |  | 0

## PRIZEMLJE - A
INVESTITOR: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
GRAĐEVINA: Rekonstrukcija i dogradnja instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada
LOKACIJA: Ksaverska cesta 2, 10000 Zagreb
PREDMET: Specifikacija opreme - laboratorijski namještaj
NIVO | BR. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
0. | PRIZEMLJE - A - MEDICINA RADA
Laboratorij 0.2.
| 1 | Laboratorijski stol s metalnom konstrukcijom Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 3600 mm x 800 mm x 900 mm; laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata; otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama; mehanička otpornost; vodootporna; minimalna nosivost stola 200 kg; metalna konstrukcija na 4 nivelirane stopice; metalna konstrukcija stola mora biti takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se u sredini konstrukcije ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj; dvije noge i konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline; Sudoper standardno na celu stola sa jednim koritom, lab. mješalica T/H voda, ispiralica za oci | kom | 1 |  | 0
Laboratorij 0.1.i 0.2.
| 2 | Laboratorijski stol s metalnom konstrukcijom Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 3000 mm x 800 mm x 900 mm; laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata; otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama; mehanička otpornost; vodootporna; minimalna nosivost stola 200 kg; metalna konstrukcija na 4 nivelirane stopice; metalna konstrukcija stola mora biti takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se u sredini konstrukcije ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj; dvije noge i konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline; Sudoper standardno na celu stola sa jednim koritom, lab. mješalica T/H voda, ispiralica za oci | kom | 2 |  | 0
Laboratorij 0.1.
| 3 | Laboratorijski stol s metalnom konstrukcijom Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 2900 mm x 800 mm x 900 mm; laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata; otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama; mehanička otpornost; vodootporna; minimalna nosivost stola 200 kg; metalna konstrukcija na 4 nivelirane stopice; metalna konstrukcija stola mora biti takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se u sredini konstrukcije ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj; dvije noge i konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline; Sudoper standardno na celu stola sa jednim koritom, lab. mješalica T/H voda, ispiralica za oci | kom | 1 |  | 0
Laboratorij 0.2.
| 4 | Laboratorijski stol s metalnom konstrukcijom Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 1200 mm x 800 mm x 900 mm; laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata; otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama; mehanička otpornost; vodootporna; minimalna nosivost stola 200 kg; metalna konstrukcija na 4 nivelirane stopice; metalna konstrukcija stola mora biti takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se u sredini konstrukcije ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj; dvije noge i konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline | kom | 1 |  | 0
Laboratorij 0.4.
| 5 | Laboratorijski stol s podpultnim ormarićima Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 3300 mm x 800 mm x 900 mm laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminate; - otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama; - mehanička otpornost; - vodootporna minimalna nosivost stola 200 kg; metalna konstrukcija na 4 nivelirane stopice; metalna konstrukcija stola mora biti takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se u sredini konstrukcije ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj; dvije noge i konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoxy prahom RAL 7047 ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline; Mogućnost priključaka za vodu, odvod, plin, vakuum, demi itd; Sudoper standardno na celu stola sa jednim koritom, lab. mješalica T/H voda, ispiralica za oci (opcija) Zadovoljava EN 13175 ili jednakovrijedno: ___________; Ormarići izrađeni od vlagootpornog iverala; Svi rubovi zaštićeni ABS trakom 0,8mm, zadnja stranica vlagooporni mediapan dvostrano presvučen melaminskom folijom; Energetski most sa priključkom za shuko 220V; Konstrukcija nadogradnje izrađena od čeličnih cijevi 50x50mm velike nosivosti, pocincana i plastificirana epoxy prahom povećane otpornosti | kom | 1 |  | 0
Laboratorij 0.1.
| 6 | Kameni anti-vibracijski stol Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 1200 mm x 600 mm x 900 mm; u cijelosti izrađen od kamena; anti-vibracijske gume između horizontalne ploče i nogu te između nogu i poda; anti-vibracijska šipka | kom | 1 |  | 0
Laboratorij 0.3.
| 7 | Laboratorijski ormar Dimenzije ormara, (širina x dubina x visina): 900 mm x 600 mm x 2000 mm; ormar izrađeni od vlagootpornog iverala; zadnja stranica izrađena od vlagootpornog materijala; svi rubovi zaštićeni ABS trakom; noge sa nivelacijskim stopicama | kom | 1
Laboratorij 0.2.
| 8 | Laboratorijski ormar Dimenzije ormara, (širina x dubina x visina): 900 mm x 400 mm x 2000 mm; ormar izrađeni od vlagootpornog iverala; zadnja stranica izrađena od vlagootpornog materijala; svi rubovi zaštićeni ABS trakom; vrata od polikarbonata ili sličnog materijala u ABS ili aluminijskom okviru – 4 komada; 8 polica; metalne, plastificirane noge 50x30mm sa nivelacijskim stopicama | kom | 2 |  | 0
| 9 | Podpultni ormarić Dimenzije ormara, (širina x dubina x visina): 600 mm x 570 mm x 770 mm; ormar izrađen od vlagootpornog iverala; zadnja stranica izrađena od vlagootpornog materijala; fronte bijele izrađene od vlagootpornog materijala; 1 ladica + vrata; svi rubovi zaštićeni ABS trakom; udarni rubovi zaštićeni ABS trakom od 2 mm; dva prednja kotača sa kočnicom | kom | 6 |  | 0
| UKUPNO (PRIZEMLJE - A) |  |  |  |  | 0

## I. KAT - A
INVESTITOR: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
GRAĐEVINA: Rekonstrukcija i dogradnja instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada
LOKACIJA: Ksaverska cesta 2, 10000 Zagreb
PREDMET: Specifikacija opreme - laboratorijski namještaj
NIVO | BR. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
+1 | I. KAT - A - MUTAGENEZA
Sterilni trakt
| 1 | Laboratorijski stol Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 1700 mm x 600 mm x 750 mm; melaminska visokotlačno duroplastično laminatna ploča sa postforming (zaobljenim) prednjim rubom, minimalne debljine 28mm, kantirana bočno i sa zadnje strane ABS trakom minimalne debljine 2mm. Metalna konstrukcija stola izrađena od pravokutnih cijevi 30x50mm ±3mm sastoji se od 2 "H" nogara i 3 horizontalne spojnice izrađene iz pravokutnih cijevi 30x50mm ±3mm plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Metalna konstrukcija sa ugrađenim PVC čepom sa zalivenom metalnom maticom i 4 nivelirajuća metalna vijka M10 ;Minimalna nosivost stola 200 kg. | kom | 2 |  | 0
| 2 | Laboratorijski stol sa nadogradnjom i policama za reagense Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 2600 mm x 800 mm x 750 mm; melaminska visokotlačno duroplastično laminatna ploča sa postforming (zaobljenim) prednjim rubom, minimalne debljine 28mm, kantirana bočno i sa zadnje strane ABS trakom minimalne debljine 2mm. Metalna konstrukcija stola izrađena od pravokutnih cijevi 30x50mm ±3mm sastoji se od 2 "H" nogara i 3 horizontalne spojnice izrađene iz pravokutnih cijevi 30x50mm ±3mm plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Metalna konstrukcija sa ugrađenim PVC čepom sa zalivenom metalnom maticom i 4 nivelirajuća metalna vijka M10; Minimalna nosivost stola 200 kg. Desno red ladica i dvoja vrata (450 + 450 mm), unutra jedna polica. Središnja konzola s policama se sastoji od stupova 40x80x2020mm ±3mm (visina s nivelirajućim vijkom) i metalnih plastificiranih polica minimalne dubine 200mm sa uzdignutim rubom 20mm sa zadnje strane, montiranih u dva nivoa i podesivih po visini. | kom | 1 |  | 0
| 3 | Zidne police Dimenzije 2600 × 300 mm ±3mm. Police od iverala minimalne debljine 18mm montiraju se na metalne konzole i mogu biti i iz više dijelova. Nosivost svake police minimalno 10 kg. | kom | 10 |  | 0
| 4 | Laboratorijski ormar vitrina, u donjem dijelu puna vrata, gore stakleni prozor sa nadogradnjom. Dimenzije 1200 × 600 x 2360mm. Unutar ormara police (minimalno 5). | kom | 1 |  | 0
STERILIZACIJA (praonica)
| 1 | Laboratorijski stol sa nadogradnjom i policama za reagense Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 3000 mm x 800 mm x 900 mm. Laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata; otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama; mehanička otpornost; vodootporna; minimalna nosivost stola 250 kg; Metalna konstrukcija stola izrađena od pravokutnih cijevi 30x50mm ±3mm sastoji se od 3 "H" nogara i 6 horizontalnih spojnica izrađenih iz pravokutnih cijevi 30x50mm ±3mm plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Metalna konstrukcija sa ugrađenim PVC čepom sa zalivenom metalnom maticom i 4 nivelirajuća metalna vijka M10; Središnja konzola s policama za reagense se sastoji od stupova 40x80x2020mm ±3mm (visina s nivelirajućim vijkom) i metalnih plastificiranih polica minimalne dubine 200mm sa uzdignutim rubom 20mm sa zadnje strane, montiranih u dva nivoa i podesivih po visini. | kom | 1 |  | 0
| 2 | Laboratorijski stol sa metalnom konstrukcijom Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 700 mm x 700 mm x 1000 mm; laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata; otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama; mehanička otpornost; vodootporna; minimalna nosivost stola 200 kg; Metalna konstrukcija stola izrađena od pravokutnih cijevi 30x50mm ±3mm sastoji se od 2 "H" nogara i 3 horizontalne spojnice izrađenih iz pravokutnih cijevi 30x50mm ±3mm plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Metalna konstrukcija sa ugrađenim PVC čepom sa zalivenom metalnom maticom i 4 nivelirajuća metalna vijka M10 | kom | 1 |  | 0
| 3 | Laboratorijski ormar vitrina, u donjem dijelu puna vrata, gore stakleni prozor sa nadogradnjom. Dimenzije 1200 × 600 x 2360mm. Unutar ormara police (minimalno 5). | kom | 1 |  | 0
| 4 | Laboratorijski sudoper od Polypropilena, jedno korito 400x500x300 mm Sudoper sa jednim koritom dimenzije 100mmx600x950mm, lab. mješalica T/H voda. Zadovoljava EN 13175 ili jednakovrijedno: ___________; Ormarići izrađeni od vlagootpornog iverala; Svi rubovi zaštićeni ABS trakom 0,8mm, zadnja stranica vlagooporni mediapan. | kom | 2 |  | 0
LABORATORIJ 1.1.
| 1 | Laboratorijski stol Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 4000 mm x 800 mm x 900 mm. Laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata; otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama; mehanička otpornost; vodootporna; minimalna nosivost stola 250 kg; Metalna konstrukcija stola izrađena od pravokutnih cijevi 30x50mm ±3mm sastoji se od 4 "H" nogara i 12 horizontalnih spojnica izrađenih iz pravokutnih cijevi 30x50mm ±3mm plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Metalna konstrukcija sa ugrađenim PVC čepom sa zalivenom metalnom maticom i 4 nivelirajuća metalna vijka M10 | kom | 1 |  | 0
| 2 | Laboratorijski stol Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 1200 mm x 750 mm x 900 mm; melaminska visokotlačno duroplastično laminatna ploča sa postforming (zaobljenim) prednjim rubom, minimalne debljine 28mm, kantirana bočno i sa zadnje strane ABS trakom minimalne debljine 2mm. Metalna konstrukcija stola izrađena od pravokutnih cijevi 30x50mm ±3mm sastoji se od 2 "H" nogara i 3 horizontalne spojnice izrađene iz pravokutnih cijevi 30x50mm ±3mm plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Metalna konstrukcija sa ugrađenim PVC čepom sa zalivenom metalnom maticom i 4 nivelirajuća metalna vijka M10 ;Minimalna nosivost stola 200 kg. | kom | 1 |  | 0
| 3 | Laboratorijski stol Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 900 mm x 500 mm x 1000 mm; melaminska visokotlačno duroplastično laminatna ploča sa postforming (zaobljenim) prednjim rubom, minimalne debljine 28mm, kantirana bočno i sa zadnje strane ABS trakom minimalne debljine 2mm. Metalna konstrukcija stola izrađena od pravokutnih cijevi 30x50mm ±3mm sastoji se od 2 "H" nogara i 3 horizontalne spojnice izrađene iz pravokutnih cijevi 30x50mm ±3mm plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Metalna konstrukcija sa ugrađenim PVC čepom sa zalivenom metalnom maticom i 4 nivelirajuća metalna vijka M10 ;Minimalna nosivost stola 200 kg. | kom | 1 |  | 0
| 4 | Stol za vaganje Kameni antivibracijski stol. Dimenzija 1000 × 600 × 900 mm. U cijelosti izrađen od kamena. Anti-vibracijske gume između horizontalne ploče i nogu te između nogu i poda. Anti-vibracijska šipka. | kom | 1 |  | 0
| 5 | Laboratorijski sudoper; ploča Polypropilen, jedno korito 400x500x300 mm od polypropilena Sudoper sa jednim koritom dimenzije 900mmx700x900mm, lab. mješalica T/H voda. Zadovoljava EN 13175 ili jednakovrijedno: ___________; Ormarići izrađeni od vlagootpornog iverala; Svi rubovi zaštićeni ABS trakom 0,8mm, zadnja stranica vlagooporni mediapan. | kom | 1 |  | 0
LABORATORIJ 1.2.
| 1 | Laboratorijski centralni stol sa nadogradnjom i policama za reagense Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 4200 mm x 1500 mm x 900 mm laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminate; - otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama; - mehanička otpornost; - vodootporna minimalna nosivost stola 250 kg; Metalna konstrukcija stola izrađena od pravokutnih cijevi 30x50mm ±3mm;plastificirana epoxy prahom; sastoji se od 28 "H" nogara i 24 horizontalne spojnice izrađene iz pravokutnih cijevi 30x50mm ±3mm plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Metalna konstrukcija sa ugrađenim PVC čepom sa zalivenom metalnom maticom i 4 nivelirajuća metalna vijka M10; Priključak za vodu, odvod, plin, struju integrirano svjetlo; Sudoper standardno na celu stola sa dva PP korita; lab. mješalica T/H voda, Zadovoljava HRN EN 13175 ili jednakovrijedno: ___________; Na samim krajevima ormarići s vratima i jedna polica. Čitavom dužinom su ladice.; Ormarići izrađeni od vlagootpornog iverala; Svi rubovi zaštićeni ABS trakom 0,8mm, zadnja stranica vlagooporni mediapan dvostrano presvučen melaminskom folijom; Središnja konzola s policama za reagense plastificirana epoxy prahom povećane otpornosti sastoji se od stupova 40x80x2020mm ±3mm (visina s nivelirajućim vijkom) i metalnih plastificiranih polica minimalne dubine 200mm sa uzdignutim rubom 20mm sa zadnje strane, montiranih u dva nivoa i podesivih po visini.plastificirana epoxy prahom povećane otpornosti | kom | 1 |  | 0
| 2 | Laboratorijski stol Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 3100 mm x 800 mm x 900 mm; melaminska visokotlačno duroplastično laminatna ploča sa postforming (zaobljenim) prednjim rubom, minimalne debljine 28mm, kantirana bočno i sa zadnje strane ABS trakom minimalne debljine 2mm. Metalna konstrukcija stola izrađena od pravokutnih cijevi 30x50mm ±3mm sastoji se od 3 "H" nogara i 6 horizontalnih spojnica izrađeneih iz pravokutnih cijevi 30x50mm ±3mm plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Metalna konstrukcija sa ugrađenim PVC čepom sa zalivenom metalnom maticom i 4 nivelirajuća metalna vijka M10; Minimalna nosivost stola 300 kg. 1x Fiksni ormarić s ladicama (3 niže i 1 viša) dimenzija 450 × 570 × 870 mm, lijevo; 1x Ormarić s vratima dimenzije 600x570x870mm |  | 1 |  | 0
| 3 | Laboratorijski stol Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 3100 mm x 800 mm x 900 mm; melaminska visokotlačno duroplastično laminatna ploča sa postforming (zaobljenim) prednjim rubom, minimalne debljine 28mm, kantirana bočno i sa zadnje strane ABS trakom minimalne debljine 2mm. Metalna konstrukcija stola izrađena od pravokutnih cijevi 30x50mm ±3mm sastoji se od 3 "H" nogara i 6 horizontalnih spojnica izrađeneih iz pravokutnih cijevi 30x50mm ±3mm plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Metalna konstrukcija sa ugrađenim PVC čepom sa zalivenom metalnom maticom i 4 nivelirajuća metalna vijka M10 ;Minimalna nosivost stola 300 kg. 1x Fiksni ormarić s ladicama (3 niže i 1 viša) dimenzija 900 × 600 × 870 mm, lijevo; |  | 1 |  | 0
| 4 | Laboratorijski sudoper; ploča Polypropilen, jedno korito 400x400x300 mm od polypropilena Sudoper sa jednim koritom dimenzije 900mmx700x900mm, lab. mješalica T/H voda. Zadovoljava EN 13175 ili jednakovrijedno: ___________; Ormarići izrađeni od vlagootpornog iverala; Svi rubovi zaštićeni ABS trakom 0,8mm, zadnja stranica vlagooporni mediapan. |  | 2 |  | 0
| 5 | Viseći ormarići Dimenzije ormarića 900 × 330 × 1115 mm. Dvoje vrata, 3 police. |  | 2 |  | 0
| 6 | Laboratorijski ormar vitrina, u donjem dijelu puna vrata, gore stakleni prozor. Dimenzije 1200 × 600 x 2000mm. Unutar ormara police (minimalno 5). |  | 2 |  | 0
| 7 | Pomični ormarić na kotačima Pomični ormarić na kotačićima dimenzija okvirno 60 × 60 cm i visine 75 cm. Jedna ladica i jedna vrata, unutra jedna polica. |  | 1 |  | 0
FISH/Komet 1/Komet 2/ predprostor
| 1 | Laboratorijski stol Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 1600 mm x 800 mm x 750 mm; melaminska visokotlačno duroplastično laminatna ploča sa postforming (zaobljenim) prednjim rubom, minimalne debljine 28mm, kantirana bočno i sa zadnje strane ABS trakom minimalne debljine 2mm. Metalna konstrukcija stola izrađena od pravokutnih cijevi 30x50mm ±3mm sastoji se od 2 "H" nogara i 3 horizontalne spojnice izrađene iz pravokutnih cijevi 30x50mm ±3mm plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Metalna konstrukcija sa ugrađenim PVC čepom sa zalivenom metalnom maticom i 4 nivelirajuća metalna vijka M10; Minimalna nosivost stola 100 kg. | kom | 2 |  | 0
| 2 | Laboratorijski stol Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 2100 mm x 800 mm x 750 mm; melaminska visokotlačno duroplastično laminatna ploča sa postforming (zaobljenim) prednjim rubom, minimalne debljine 28mm, kantirana bočno i sa zadnje strane ABS trakom minimalne debljine 2mm. Metalna konstrukcija stola izrađena od pravokutnih cijevi 30x50mm ±3mm sastoji se od 2 "H" nogara i 3 horizontalne spojnice izrađene iz pravokutnih cijevi 30x50mm ±3mm plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Metalna konstrukcija sa ugrađenim PVC čepom sa zalivenom metalnom maticom i 4 nivelirajuća metalna vijka M10 ;Minimalna nosivost stola 100 kg. | kom | 1 |  | 0
| 3 | Laboratorijski stol Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 1600 mm x 800 mm x 750 mm; melaminska visokotlačno duroplastično laminatna ploča sa postforming (zaobljenim) prednjim rubom, minimalne debljine 28mm, kantirana bočno i sa zadnje strane ABS trakom minimalne debljine 2mm. Metalna konstrukcija stola izrađena od pravokutnih cijevi 30x50mm ±3mm sastoji se od 2 "H" nogara i 3 horizontalne spojnice izrađene iz pravokutnih cijevi 30x50mm ±3mm plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Metalna konstrukcija sa ugrađenim PVC čepom sa zalivenom metalnom maticom i 4 nivelirajuća metalna vijka M10; Minimalna nosivost stola 100 kg. | kom | 1 |  | 0
| 4 | Laboratorijski ormar sa punim vratima Dimenzije ormara, (širina x dubina x visina): 1300 mm x 600 mm x 2000 mm. Debljina iverala minimalno 18 mm, svi rubovi zaštićeni ABS trakom | kom | 4 |  | 0
| 5 | Police Visina h=2500mm, dimenzije širina 1700 × 300 mm. 5 redova polica. Nosivost pojedine police min. 50 kg. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO (I. KAT - A) |  |  |  |  | 0

## II. KAT - A
INVESTITOR: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
GRAĐEVINA: Rekonstrukcija i dogradnja instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada
LOKACIJA: Ksaverska cesta 2, 10000 Zagreb
PREDMET: Specifikacija opreme - laboratorijski namještaj
NIVO | BR. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
+2 | II. KAT - A - BIOKEMIJA I MOL. TOKS.
LABORATORIJ 2.2.
| 1 | Laboratorijski stol s metalnom konstrukcijom Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu (širina x dubina x visina): 900 mm x 800 mm x 900 mm; Središnja konzola za pohranu. Radna ploha od kompaktnog laminata koja ima otpornost površine: prema otapalima i razrijeđenim kiselinama; mehanička otpornost; vodootporna; otporna na visoke temperature. Minimalna nosivost stola 200 kg/m2; Metalna konstrukcija s niveliranim stopicama; Metalna konstrukcija stola; dodatna pojačanja na bočnim stranicama kako bi se u sredini/ispod stola mogli smjestiti dodatni uređaji i namještaj. Konstrukcija stola i noge stola (dvije ili više): izrađene od čeličnih profila; pocinčane i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom povećane otpornosti | kom | 1 |  | 0
| 2 | Laboratorijski centralni stol s metalnom konstrukcijom i nadogradnjom Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu: širina x dubina x visina (ukupna visina): 3800 mm x 1000 mm x 750 mm (1700 mm). Središnja konzola za pohranu. Radna ploha od kompaktnog laminata koja ima otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama, mehanička otpornost, vodootporna, otporna na visoke temperature. Metalna konstrukcija stola: dodatna pojačanja na bočnim stranicama kako bi se u sredini/ispod stola mogli smjestiti dodatni uređaji i namještaj. Minimalna nosivost stola 200 kg/m2. Metalna konstrukcija s niveliranim stopicama. Energetski most s priključkom za schuko 220 V, PC, telefon. Konstrukcija nadogradnje s čeličnim cijevima: velike nosivosti i stabilnosti; pocinčane i plastificirane epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom povećane otpornosti. Metalne police za reagense: plastificirane i podesive po visini | kom | 1 |  | 0
| 3 | Laboratorijski stol s metalnom konstrukcijom Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu (širina x dubina x visina): 1200 mm x 1000 mm x 900 mm; Središnja konzola za pohranu. Radna ploha od kompaktnog laminata koja ima otpornost površine: prema otapalima i razrijeđenim kiselinama; mehanička otpornost; vodootporna; otporna na visoke temperature. Minimalna nosivost stola 200 kg/m2; Metalna konstrukcija s niveliranim stopicama; Metalna konstrukcija stola; dodatna pojačanja na bočnim stranicama kako bi se u sredini/ispod stola mogli smjestiti dodatni uređaji i namještaj. Konstrukcija stola i noge stola (dvije ili više): izrađene od čeličnih profila; pocinčane i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom povećane otpornosti | kom | 1 |  | 0
| 4 | Laboratorijski centralni stol s metalnom konstrukcijom, nadogradnjom i podpultnim fiksnim elementima te ugrađenim sudoperima Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu: širina x dubina x visina (ukupna visina): 3800 mm x 1000 mm x 900 mm (1700 mm). Središnja konzola za pohranu. Radna ploha od kompaktnog laminata koja ima otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama, mehanička otpornost, vodootporna, otporna na visoke temperature. Metalna konstrukcija stola: dodatna pojačanja na bočnim stranicama kako bi se u sredini/ispod stola mogli smjestiti dodatni uređaji i namještaj. Minimalna nosivost stola 200 kg/m2. Metalna konstrukcija s niveliranim stopicama. Energetski most s priključkom za schuko 220 V, PC, telefon. Konstrukcija nadogradnje s čeličnim cijevima: velike nosivosti i stabilnosti; pocinčane i plastificirane epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom povećane otpornosti. Metalne police za reagense: plastificirane i podesive po visini. Tri podpultna fiksna ormarića: Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina) 600 mm x 800 mm x 900 mm; Sastav: 1 ladica + 1 vrata. Dva podpultna fiksna ladičara; Dimenzije ladičara (širina x dubina x visina): 450 mm x 800 mm x 900 mm, Sastav: Četiri (4) ladice. Sudoper s jednim (1) polipropilenskim koritom na čelu stola. Dimenzije sudopera (širina x dubina x visina): 800 mm x 750 mm x 900 mm. Dimenzije ormarića ispod sudopera trebaju odgovarati dimenzijama sudopera i biti u skladu sa laboratorijskim centralnim stolom na čijem čelu će biti postavljen. Odvojiti sudoper od radnog stola prozirnom pregradom od plastike prema dubini stola u visini 400-500 mm. Dodaci za laboratorijski sudoper: laboratorijska miješalica sa fleksibilnim crijevom: topla/hladna voda. ispiralica za oči, vakuum sisaljka, zidno cjedilo za posuđe (jež sa 26 bodlje) | kom | 2 |  | 0
| 5 | Laboratorijski centralni stol s metalnom konstrukcijom, nadogradnjom i podpultnim fiksnim elementima te ugrađenim sudoperima Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu: širina x dubina x visina (ukupna visina): 3800 mm x 1000 mm x 900 mm (1700 mm). Središnja konzola za pohranu. Radna ploha od kompaktnog laminata koja ima otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama, mehanička otpornost, vodootporna, otporna na visoke temperature. Metalna konstrukcija stola: dodatna pojačanja na bočnim stranicama kako bi se u sredini/ispod stola mogli smjestiti dodatni uređaji i namještaj. Minimalna nosivost stola 200 kg/m2. Metalna konstrukcija s niveliranim stopicama. Energetski most s priključkom za schuko 220 V, PC, telefon. Konstrukcija nadogradnje s čeličnim cijevima: velike nosivosti i stabilnosti; pocinčane i plastificirane epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom povećane otpornosti. Metalne police za reagense: plastificirane i podesive po visini.Dva (2) podpultna fiksna ormarića: Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina 600 mm x 800 mm x 900 mm. Sastav: jedna (1) ladica + jedna (1) vrata. Jedan (1) podpultni fiksni ladičar. Dimenzije ladičara (širina x dubina x visina): 450 mm x 800 mm x 900 mm. Sastav: Četiri (4) ladice. Karakteristike podpultnih fiksnih elemenata: korpus, strop i puna vrata ormara te prednjice ladice - od vlagootpornog iverala, zadnja stranica - od vlagooptornog mediapana presvučenog melaminskom folijom, svi rubovi zaštićeni ABS trakom, ručkice - od ABS-a, ergonomske ladice metalne s ležajevima. Sudoper s dva (2) polipropilenska korita na čelu stola. Dimenzije sudopera (širina x dubina x visina): 1600 mm x 750 mm x 900 mm. Dimenzije ormarića ispod sudopera trebaju odgovarati dimenzijama sudopera i biti u skladu sa laboratorijskim centralnim stolom na čijem čelu će biti postavljeni. Odvojiti sudoper od radnih stolova pregradama od prozirne plastike prema dubini stola u visini 400-500mm (lijevo) i u visini 400-500 mm (desno). Dodaci za laboratorijski sudoper: laboratorijska miješalica sa fleksibilnim crijevom: topla/hladna voda ispiralica za oči, vakuum sisaljka, zidno cjedilo za posuđe (jež sa 52 bodlje) | kom | 2 |  | 0
| 6 | Laboratorijski antivibracijski stol za vaganje Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu (širina x dubina x visina): 1900 mm x 1000 mm x 900 mm. Središnja konzola za pohranu. Radna ploha od kompaktnog laminata koja ima otpornost površine: prema otapalima i razrijeđenim kiselinama, mehanička otpornost, vodootporna, otporna na visoke temperature. Anti-vibracijski elementi, velika stabilnost, tri (3) odvagna mjesta | kom | 1 |  | 0
| 7 | Laboratorijski visoki ormar u dva dijela (donji + gornji) Dimenzije donjeg dijela (širina x dubina x visina): 400 mm x 500 mm x 2000 mm; Dimenzije gornjeg dijela (širina x dubina x visina): 400 mm x 500 mm x 600 mm | kom | 2 |  | 0
| 8 | Laboratorijski visoki ormar u dva dijela (donji + gornji) Dimenzije donjeg dijela (širina x dubina x visina): 850 mm x 500 mm x 2000 mm, Dimenzije gornjeg dijela (širina x dubina x visina): 850 mm x 500 mm x 600 mm | kom | 2 |  | 0
| 9 | Laboratorijski kutni ormar u dva dijela (donji i gornji) Dimenzije donjeg dijela (širina duže stranice straga x dubina uže stranice sa strane x visina): 750 mm x 500 mm x 2000 mm. Dimenzije gornjeg dijela (širina duže stranice straga x dubina uže stranice sa strane x visina): 750 mm x 500 mm x 600 mm | kom | 1 |  | 0
| 10 | Laboratorijski viseći ormar Dimenzije ormara (širina x dubina x visina): 900 mm x 330 mm x 900 mm | kom | 1 |  | 0
| 11 | Laboratorijski visoki ormar u dva dijela (donji i gornji) Dimenzije donjeg dijela (širina x dubina x visina): 5300 mm x 500 mm x 2000 mm; Dimenzije gornjeg dijela (širina x dubina x visina): 5300 mm x 500 mm x 600 mm | kom | 1 |  | 0
| 12 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 450 mm x 570 mm x 615 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 7 |  | 0
PCR-soba
| 1 | Laboratorijski stol s metalnom konstrukcijom Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu (širina x dubina x visina): 1500 mm x 1000 mm x 900 mm; Središnja konzola za pohranu. Radna ploha od kompaktnog laminata koja ima otpornost površine: prema otapalima i razrijeđenim kiselinama; mehanička otpornost; vodootporna; otporna na visoke temperature. Minimalna nosivost stola 200 kg/m2; Metalna konstrukcija s niveliranim stopicama; Metalna konstrukcija stola; dodatna pojačanja na bočnim stranicama kako bi se u sredini/ispod stola mogli smjestiti dodatni uređaji i namještaj. Konstrukcija stola i noge stola (dvije ili više): izrađene od čeličnih profila; pocinčane i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom povećane otpornosti | kom | 1 |  | 0
| 2 | Laboratorijski stol s metalnom konstrukcijom Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu (širina x dubina x visina): 2400 mm x 1000 mm x 900 mm; Središnja konzola za pohranu. Radna ploha od kompaktnog laminata koja ima otpornost površine: prema otapalima i razrijeđenim kiselinama; mehanička otpornost; vodootporna; otporna na visoke temperature. Minimalna nosivost stola 200 kg/m2; Metalna konstrukcija s niveliranim stopicama; Metalna konstrukcija stola; dodatna pojačanja na bočnim stranicama kako bi se u sredini/ispod stola mogli smjestiti dodatni uređaji i namještaj. Konstrukcija stola i noge stola (dvije ili više): izrađene od čeličnih profila; pocinčane i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom povećane otpornosti | kom | 1 |  | 0
| 3 | Laboratorijski stol s metalnom konstrukcijom Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu (širina x dubina x visina): 1200 mm x 1000 mm x 900 mm; Središnja konzola za pohranu. Radna ploha od kompaktnog laminata koja ima otpornost površine: prema otapalima i razrijeđenim kiselinama; mehanička otpornost; vodootporna; otporna na visoke temperature. Minimalna nosivost stola 200 kg/m2; Metalna konstrukcija s niveliranim stopicama; Metalna konstrukcija stola; dodatna pojačanja na bočnim stranicama kako bi se u sredini/ispod stola mogli smjestiti dodatni uređaji i namještaj. Konstrukcija stola i noge stola (dvije ili više): izrađene od čeličnih profila; pocinčane i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom povećane otpornosti | kom | 1 |  | 0
| 4 | Laboratorijski stol s metalnom konstrukcijom Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu (širina x dubina x visina): 2400 mm x 1000 mm x 900 mm; Središnja konzola za pohranu. Radna ploha od kompaktnog laminata koja ima otpornost površine: prema otapalima i razrijeđenim kiselinama; mehanička otpornost; vodootporna; otporna na visoke temperature. Minimalna nosivost stola 200 kg/m2; Metalna konstrukcija s niveliranim stopicama; Metalna konstrukcija stola; dodatna pojačanja na bočnim stranicama kako bi se u sredini/ispod stola mogli smjestiti dodatni uređaji i namještaj. Konstrukcija stola i noge stola (dvije ili više): izrađene od čeličnih profila; pocinčane i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom povećane otpornosti. Sudoper s jednim (1) polipropilenskim koritom na čelu stola. Dimenzije sudopera (širina x dubina x visina): 800 mm x 750 mm x 900 mm. Dimenzije ormarića ispod sudopera trebaju odgovarati dimenzijama sudopera i biti u skladu sa laboratorijskim stolom na čijem čelu će biti postavljen. Odvojiti sudoper od radnog stola prozirnom pregradom od plastike prema dubini stola u visini 400-500 mm. Dodaci za laboratorijski sudoper: laboratorijska miješalica sa fleksibilnim crijevom: topla/hladna voda. ispiralica za oči, vakuum sisaljka, zidno cjedilo za posuđe (jež sa 26 bodlje) | kom | 1 |  | 0
| 5 | Laboratorijski viseći ormar Dimenzije ormara (širina x dubina x visina): 900 mm x 330 mm x 750 mm | kom | 2 |  | 0
| 6 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 900 mm x 570 mm x 615 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 2 |  | 0
DNA/RNA
| 1 | Laboratorijski stol s metalnom konstrukcijom i ugrađenim sudoperom Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu (širina x dubina x visina): 1800 mm x 750 mm x 900 mm; Središnja konzola za pohranu. Radna ploha od kompaktnog laminata koja ima otpornost površine: prema otapalima i razrijeđenim kiselinama; mehanička otpornost; vodootporna; otporna na visoke temperature. Minimalna nosivost stola 200 kg/m2; Metalna konstrukcija s niveliranim stopicama; Metalna konstrukcija stola; dodatna pojačanja na bočnim stranicama kako bi se u sredini/ispod stola mogli smjestiti dodatni uređaji i namještaj. Konstrukcija stola i noge stola (dvije ili više): izrađene od čeličnih profila; pocinčane i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom povećane otpornosti. Sudoper s jednim (1) polipropilenskim koritom na čelu stola. Dimenzije sudopera (širina x dubina x visina): 750 mm x 600 mm x 900 mm. Dimenzije ormarića ispod sudopera trebaju odgovarati dimenzijama sudopera i biti u skladu sa laboratorijskim stolom na čijem čelu će biti postavljen. Odvojiti sudoper od radnog stola prozirnom pregradom od plastike prema dubini stola u visini 400-500 mm. Dodaci za laboratorijski sudoper: laboratorijska miješalica sa fleksibilnim crijevom: topla/hladna voda. ispiralica za oči, vakuum sisaljka, zidno cjedilo za posuđe (jež sa 26 bodlje) | kom | 1 |  | 0
| 2 | Laboratorijski stol s metalnom konstrukcijom Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu (širina x dubina x visina): 1200 mm x 750 mm x 900 mm; Središnja konzola za pohranu. Radna ploha od kompaktnog laminata koja ima otpornost površine: prema otapalima i razrijeđenim kiselinama; mehanička otpornost; vodootporna; otporna na visoke temperature. Minimalna nosivost stola 200 kg/m2; Metalna konstrukcija s niveliranim stopicama; Metalna konstrukcija stola; dodatna pojačanja na bočnim stranicama kako bi se u sredini/ispod stola mogli smjestiti dodatni uređaji i namještaj. Konstrukcija stola i noge stola (dvije ili više): izrađene od čeličnih profila; pocinčane i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom povećane otpornosti. | kom | 1 |  | 0
| 3 | Laboratorijski viseći ormar Dimenzije ormara (širina x dubina x visina): 900 mm x 330 mm x 750 mm | kom | 2 |  | 0
| 4 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 600 mm x 570 mm x 615 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 1 |  | 0
Mrak soba
| 1 | Laboratorijski stol s metalnom konstrukcijom Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu (širina x dubina x visina): 3900 mm x 750 mm x 900 mm; Središnja konzola za pohranu. Radna ploha od kompaktnog laminata koja ima otpornost površine: prema otapalima i razrijeđenim kiselinama; mehanička otpornost; vodootporna; otporna na visoke temperature. Minimalna nosivost stola 200 kg/m2; Metalna konstrukcija s niveliranim stopicama; Metalna konstrukcija stola; dodatna pojačanja na bočnim stranicama kako bi se u sredini/ispod stola mogli smjestiti dodatni uređaji i namještaj. Konstrukcija stola i noge stola (dvije ili više): izrađene od čeličnih profila; pocinčane i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom povećane otpornosti. | kom | 2 |  | 0
| 2 | Laboratorijski stol s metalnom konstrukcijom i ugrađenim sudoperom Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu (širina x dubina x visina): 1050 mm x 750 mm x 900 mm; Središnja konzola za pohranu. Radna ploha od kompaktnog laminata koja ima otpornost površine: prema otapalima i razrijeđenim kiselinama; mehanička otpornost; vodootporna; otporna na visoke temperature. Minimalna nosivost stola 200 kg/m2; Metalna konstrukcija s niveliranim stopicama; Metalna konstrukcija stola; dodatna pojačanja na bočnim stranicama kako bi se u sredini/ispod stola mogli smjestiti dodatni uređaji i namještaj. Konstrukcija stola i noge stola (dvije ili više): izrađene od čeličnih profila; pocinčane i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom povećane otpornosti. Sudoper s jednim (1) polipropilenskim koritom na čelu stola. Dimenzije sudopera (širina x dubina x visina): 600 mm x 750 mm x 900 mm. Dimenzije ormarića ispod sudopera trebaju odgovarati dimenzijama sudopera i biti u skladu sa laboratorijskim stolom na čijem čelu će biti postavljen. Odvojiti sudoper od radnog stola prozirnom pregradom od plastike prema dubini stola u visini 400-500 mm. Dodaci za laboratorijski sudoper: laboratorijska miješalica sa fleksibilnim crijevom: topla/hladna voda. ispiralica za oči, vakuum sisaljka, zidno cjedilo za posuđe (jež sa 26 bodlje) | kom | 1 |  | 0
| 3 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 450 mm x 570 mm x 615 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 2 |  | 0
| 4 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 900 mm x 570 mm x 615 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 2 |  | 0
Centrifuge
| 1 | Laboratorijski stol s metalnom konstrukcijom Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu (širina x dubina x visina): 1000 mm x 600 mm x 900 mm; Središnja konzola za pohranu. Radna ploha od kompaktnog laminata koja ima otpornost površine: prema otapalima i razrijeđenim kiselinama; mehanička otpornost; vodootporna; otporna na visoke temperature. Minimalna nosivost stola 200 kg/m2; Metalna konstrukcija s niveliranim stopicama; Metalna konstrukcija stola; dodatna pojačanja na bočnim stranicama kako bi se u sredini/ispod stola mogli smjestiti dodatni uređaji i namještaj. Konstrukcija stola i noge stola (dvije ili više): izrađene od čeličnih profila; pocinčane i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom povećane otpornosti. | kom | 1 |  | 0
| 2 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 900 mm x 570 mm x 615 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 1 |  | 0
| 3 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 600 mm x 570 mm x 615 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 2 |  | 0
Laboratorij 2.1B
| 1 | Laboratorijski stol s metalnom konstrukcijom Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu (širina x dubina x visina): 2800 mm x 600 mm x 900 mm; Središnja konzola za pohranu. Radna ploha od kompaktnog laminata koja ima otpornost površine: prema otapalima i razrijeđenim kiselinama; mehanička otpornost; vodootporna; otporna na visoke temperature. Minimalna nosivost stola 200 kg/m2; Metalna konstrukcija s niveliranim stopicama; Metalna konstrukcija stola; dodatna pojačanja na bočnim stranicama kako bi se u sredini/ispod stola mogli smjestiti dodatni uređaji i namještaj. Konstrukcija stola i noge stola (dvije ili više): izrađene od čeličnih profila; pocinčane i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom povećane otpornosti. | kom | 1 |  | 0
| 2 | Laboratorijski stol s metalnom konstrukcijom Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu (širina x dubina x visina): 2400 mm x 600 mm x 900 mm; Središnja konzola za pohranu. Radna ploha od kompaktnog laminata koja ima otpornost površine: prema otapalima i razrijeđenim kiselinama; mehanička otpornost; vodootporna; otporna na visoke temperature. Minimalna nosivost stola 200 kg/m2; Metalna konstrukcija s niveliranim stopicama; Metalna konstrukcija stola; dodatna pojačanja na bočnim stranicama kako bi se u sredini/ispod stola mogli smjestiti dodatni uređaji i namještaj. Konstrukcija stola i noge stola (dvije ili više): izrađene od čeličnih profila; pocinčane i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom povećane otpornosti. | kom | 1 |  | 0
| 3 | Laboratorijski stol u obliku slova L s metalnom konstrukcijom I ugrađenim sudoperom Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu (širina x dubina x visina): 1800 (dulja strana) mm x 1400 mm (kraća) x 600 mm x 900 mm; Radna ploha od kompaktnog laminata koja ima otpornost površine: prema otapalima i razrijeđenim kiselinama; mehanička otpornost; vodootporna; otporna na visoke temperature. Minimalna nosivost stola 200 kg/m2; Metalna konstrukcija s niveliranim stopicama; Metalna konstrukcija stola; dodatna pojačanja na bočnim stranicama kako bi se u sredini/ispod stola mogli smjestiti dodatni uređaji i namještaj. Konstrukcija stola i noge stola (dvije ili više): izrađene od čeličnih profila; pocinčane i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom povećane otpornosti. Sudoper s jednim (1) polipropilenskim koritom na čelu stola. Dimenzije ormarića ispod sudopera trebaju odgovarati dimenzijama sudopera i biti u skladu sa laboratorijskim stolom na čijem čelu će biti postavljen. Dodaci za laboratorijski sudoper: laboratorijska miješalica sa fleksibilnim crijevom: topla/hladna voda. ispiralica za oči, vakuum sisaljka, zidno cjedilo za posuđe (jež sa 26 bodlje) | kom | 1 |  | 0
| 4 | Laboratorijski ormar Dimenzije (širina x dubina x visina): 2800 mm x 500 mm x 2300 mm | kom | 1 |  | 0
| 5 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 900 mm x 570 mm x 615 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 2 |  | 0
Laboratorij 2.1C
| 1 | Laboratorijski stol s metalnom konstrukcijom i ugrađenim sudoperom Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu (širina x dubina x visina): 2800 mm x 1000 mm x 900 mm; Središnja konzola za pohranu. Radna ploha od kompaktnog laminata koja ima otpornost površine: prema otapalima i razrijeđenim kiselinama; mehanička otpornost; vodootporna; otporna na visoke temperature. Minimalna nosivost stola 200 kg/m2; Metalna konstrukcija s niveliranim stopicama; Metalna konstrukcija stola; dodatna pojačanja na bočnim stranicama kako bi se u sredini/ispod stola mogli smjestiti dodatni uređaji i namještaj. Konstrukcija stola i noge stola (dvije ili više): izrađene od čeličnih profila; pocinčane i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom povećane otpornosti. Sudoper s jednim (1) polipropilenskim koritom na čelu stola. Dimenzije ormarića ispod sudopera trebaju odgovarati dimenzijama sudopera i biti u skladu sa laboratorijskim stolom na čijem čelu će biti postavljen. Dodaci za laboratorijski sudoper: laboratorijska miješalica sa fleksibilnim crijevom: topla/hladna voda. ispiralica za oči, vakuum sisaljka, zidno cjedilo za posuđe (jež sa 26 bodlje) | kom | 2 |  | 0
| 2 | Laboratorijski stol s metalnom konstrukcijom Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu (širina x dubina x visina): 2600 mm x 1000 mm x 900 mm; Središnja konzola za pohranu. Radna ploha od kompaktnog laminata koja ima otpornost površine: prema otapalima i razrijeđenim kiselinama; mehanička otpornost; vodootporna; otporna na visoke temperature. Minimalna nosivost stola 200 kg/m2; Metalna konstrukcija s niveliranim stopicama; Metalna konstrukcija stola; dodatna pojačanja na bočnim stranicama kako bi se u sredini/ispod stola mogli smjestiti dodatni uređaji i namještaj. Konstrukcija stola i noge stola (dvije ili više): izrađene od čeličnih profila; pocinčane i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom povećane otpornosti. | kom | 1 |  | 0
| 3 | Laboratorijski stol s metalnom konstrukcijom Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu (širina x dubina x visina): 2400 mm x 1000 mm x 900 mm; Središnja konzola za pohranu. Radna ploha od kompaktnog laminata koja ima otpornost površine: prema otapalima i razrijeđenim kiselinama; mehanička otpornost; vodootporna; otporna na visoke temperature. Minimalna nosivost stola 200 kg/m2; Metalna konstrukcija s niveliranim stopicama; Metalna konstrukcija stola; dodatna pojačanja na bočnim stranicama kako bi se u sredini/ispod stola mogli smjestiti dodatni uređaji i namještaj. Konstrukcija stola i noge stola (dvije ili više): izrađene od čeličnih profila; pocinčane i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom povećane otpornosti. | kom | 1 |  | 0
| 4 | Laboratorijski stol s metalnom konstrukcijom Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu (širina x dubina x visina): 1400 mm x 1600 mm x 900 mm; Središnja konzola za pohranu. Radna ploha od kompaktnog laminata koja ima otpornost površine: prema otapalima i razrijeđenim kiselinama; mehanička otpornost; vodootporna; otporna na visoke temperature. Minimalna nosivost stola 200 kg/m2; Metalna konstrukcija s niveliranim stopicama; Metalna konstrukcija stola; dodatna pojačanja na bočnim stranicama kako bi se u sredini/ispod stola mogli smjestiti dodatni uređaji i namještaj. Konstrukcija stola i noge stola (dvije ili više): izrađene od čeličnih profila; pocinčane i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom povećane otpornosti. | kom | 1 |  | 0
| 5 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 900 mm x 570 mm x 615 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 3 |  | 0
| 6 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 600 mm x 570 mm x 615 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 2 |  | 0
| 7 | Laboratorijski ormar Dimenzije (širina x dubina x visina): 2000 mm x 500 mm x 2300 mm | kom | 1 |  | 0
| 8 | Laboratorijski ormar Dimenzije (širina x dubina x visina): 900 mm x 500 mm x 2300 mm | kom | 1 |  | 0
Laboratorij 2.1.D
| 1 | Laboratorijski stol s metalnom konstrukcijom Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu (širina x dubina x visina): 3500 mm x 1000 mm x 900 mm; Središnja konzola za pohranu. Radna ploha od kompaktnog laminata koja ima otpornost površine: prema otapalima i razrijeđenim kiselinama; mehanička otpornost; vodootporna; otporna na visoke temperature. Minimalna nosivost stola 200 kg/m2; Metalna konstrukcija s niveliranim stopicama; Metalna konstrukcija stola; dodatna pojačanja na bočnim stranicama kako bi se u sredini/ispod stola mogli smjestiti dodatni uređaji i namještaj. Konstrukcija stola i noge stola (dvije ili više): izrađene od čeličnih profila; pocinčane i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom povećane otpornosti. | kom | 1 |  | 0
| 2 | Laboratorijski stol s metalnom konstrukcijom Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu (širina x dubina x visina): 2600 mm x 1000 mm x 900 mm; Središnja konzola za pohranu. Radna ploha od kompaktnog laminata koja ima otpornost površine: prema otapalima i razrijeđenim kiselinama; mehanička otpornost; vodootporna; otporna na visoke temperature. Minimalna nosivost stola 200 kg/m2; Metalna konstrukcija s niveliranim stopicama; Metalna konstrukcija stola; dodatna pojačanja na bočnim stranicama kako bi se u sredini/ispod stola mogli smjestiti dodatni uređaji i namještaj. Konstrukcija stola i noge stola (dvije ili više): izrađene od čeličnih profila; pocinčane i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom povećane otpornosti. | kom | 1 |  | 0
| 3 | Laboratorijski ormar Dimenzije (širina x dubina x visina): 900 mm x 450 mm x 2300 mm | kom | 1 |  | 0
| 4 | Laboratorijski ormar Dimenzije (širina x dubina x visina): 450 mm x 450 mm x 2300 mm | kom | 1 |  | 0
| 5 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 900 mm x 570 mm x 615 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 2 |  | 0
| 6 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 450 mm x 570 mm x 615 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 2 |  | 0
Praonica
|  | Laboratorijski stol s metalnom konstrukcijom i ugrađenim sudoperom Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu (širina x dubina x visina): 2900 mm x 1000 mm x 900 mm; Središnja konzola za pohranu. Radna ploha od kompaktnog laminata koja ima otpornost površine: prema otapalima i razrijeđenim kiselinama; mehanička otpornost; vodootporna; otporna na visoke temperature. Minimalna nosivost stola 200 kg/m2; Metalna konstrukcija s niveliranim stopicama; Metalna konstrukcija stola; dodatna pojačanja na bočnim stranicama kako bi se u sredini/ispod stola mogli smjestiti dodatni uređaji i namještaj. Konstrukcija stola i noge stola (dvije ili više): izrađene od čeličnih profila; pocinčane i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom povećane otpornosti. Sudoper s jednim (1) polipropilenskim koritom na čelu stola. Dimenzije ormarića ispod sudopera trebaju odgovarati dimenzijama sudopera i biti u skladu sa laboratorijskim stolom na čijem čelu će biti postavljen. Dodaci za laboratorijski sudoper: laboratorijska miješalica sa fleksibilnim crijevom: topla/hladna voda. ispiralica za oči, vakuum sisaljka, zidno cjedilo za posuđe (jež sa 26 bodlje) | kom | 1 |  | 0
| 2 | Laboratorijski stol s metalnom konstrukcijom Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu (širina x dubina x visina): 1200 mm x 600 mm x 900 mm; Radna ploha od kompaktnog laminata koja ima otpornost površine: prema otapalima i razrijeđenim kiselinama; mehanička otpornost; vodootporna; otporna na visoke temperature. Minimalna nosivost stola 200 kg/m2; Metalna konstrukcija s niveliranim stopicama; Metalna konstrukcija stola; dodatna pojačanja na bočnim stranicama kako bi se u sredini/ispod stola mogli smjestiti dodatni uređaji i namještaj. Konstrukcija stola i noge stola (dvije ili više): izrađene od čeličnih profila; pocinčane i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom povećane otpornosti. | kom | 1 |  | 0
| 3 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 900 mm x 570 mm x 615 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 2 |  | 0
| 4 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 450 mm x 570 mm x 615 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 1 |  | 0
| 5 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 600 mm x 570 mm x 615 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 2 |  | 0
Sterilni rad 1 i 2
| 1 | Laboratorijski stol s metalnom konstrukcijom i ugrađenim sudoperom Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu (širina x dubina x visina): 2000 mm x 800 mm x 900 mm; Središnja konzola za pohranu. Radna ploha od kompaktnog laminata koja ima otpornost površine: prema otapalima i razrijeđenim kiselinama; mehanička otpornost; vodootporna; otporna na visoke temperature. Minimalna nosivost stola 200 kg/m2; Metalna konstrukcija s niveliranim stopicama; Metalna konstrukcija stola; dodatna pojačanja na bočnim stranicama kako bi se u sredini/ispod stola mogli smjestiti dodatni uređaji i namještaj. Konstrukcija stola i noge stola (dvije ili više): izrađene od čeličnih profila; pocinčane i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom povećane otpornosti. Sudoper s jednim (1) polipropilenskim koritom na čelu stola. Dimenzije ormarića ispod sudopera trebaju odgovarati dimenzijama sudopera i biti u skladu sa laboratorijskim stolom na čijem čelu će biti postavljen. Dodaci za laboratorijski sudoper: laboratorijska miješalica sa fleksibilnim crijevom: topla/hladna voda. ispiralica za oči, vakuum sisaljka, zidno cjedilo za posuđe (jež sa 26 bodlje) | kom | 1 |  | 0
| 2 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 600 mm x 570 mm x 615 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 3 |  | 0
| 3 | Laboratorijski viseći ormar Dimenzije (širina x dubina x visina): 900 mm x 350 mm x 750 mm | kom | 4 |  | 0
| 4 | Laboratorijski stol s metalnom konstrukcijom i ugrađenim sudoperom Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu (širina x dubina x visina): 2000 mm x 800 mm x 900 mm; Središnja konzola za pohranu. Radna ploha od kompaktnog laminata koja ima otpornost površine: prema otapalima i razrijeđenim kiselinama; mehanička otpornost; vodootporna; otporna na visoke temperature. Minimalna nosivost stola 200 kg/m2; Metalna konstrukcija s niveliranim stopicama; Metalna konstrukcija stola; dodatna pojačanja na bočnim stranicama kako bi se u sredini/ispod stola mogli smjestiti dodatni uređaji i namještaj. Konstrukcija stola i noge stola (dvije ili više): izrađene od čeličnih profila; pocinčane i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom povećane otpornosti. Sudoper s jednim (1) polipropilenskim koritom na čelu stola. Dimenzije ormarića ispod sudopera trebaju odgovarati dimenzijama sudopera i biti u skladu sa laboratorijskim stolom na čijem čelu će biti postavljen. Dodaci za laboratorijski sudoper: laboratorijska miješalica sa fleksibilnim crijevom: topla/hladna voda. ispiralica za oči, vakuum sisaljka, zidno cjedilo za posuđe (jež sa 26 bodlje) | kom | 1 |  | 0
| 5 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 450 mm x 570 mm x 615 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 1 |  | 0
| 6 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 600 mm x 570 mm x 615 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 2 |  | 0
| 7 | Laboratorijski ormar Dimenzije (širina x dubina x visina): 800 mm x 500 mm x 2300 mm | kom | 2 |  | 0
Hladna komora
| 1 | Laboratorijski stol s metalnom konstrukcijom Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu (širina x dubina x visina): 1500 mm x 700 mm x 900 mm; Radna ploha od kompaktnog laminata koja ima otpornost površine: prema otapalima i razrijeđenim kiselinama; mehanička otpornost; vodootporna; otporna na visoke temperature. Minimalna nosivost stola 200 kg/m2; Metalna konstrukcija s niveliranim stopicama; Metalna konstrukcija stola; dodatna pojačanja na bočnim stranicama kako bi se u sredini/ispod stola mogli smjestiti dodatni uređaji i namještaj. Konstrukcija stola i noge stola (dvije ili više): izrađene od čeličnih profila; pocinčane i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom povećane otpornosti. | kom | 1 |  | 0
| 2 | Metalne police 3000x400x2200 mm Višenamjenski metalni regal s 5 polica podesivim po visini bez upotrebe alata. Visina regala 2200 mm. Stranica regala se sastoji od čeličnih stupova kvadratnog ili omega presjeka dim. 35x35 mm, obostrano perforiranih s korakom od maksimalno 25 mm te poprečnih prečki i ukruta koje osiguravaju stabilnost i krutost stranica. Stupovi su izrađeni savijenog od čeličnog lima debljine minimalno 1,5 mm bez oštrih rubova, na dnu imaju pločicu protiv usijecanja u podlogu i na vrhu završetak protiv prašine i dr. Police su izrađene od čeličnog lima min debljne 0,8 mm, s trostruko savijenim rubovima za zaštitu od ozljeđivanja. Regali se montiraju s horizontalnim leđnim ukrutama za osiguranje protiv bočnog gibanja regala. Leđne ukrute su H-oblika koji osigurava nesmetan pristup polici i sa zadnje strane. Regal se sastavlja i montira bez upotrebe alata i vijaka. Površinski su zaštićeni bojom sušenom na visokim temperaturama (plastifikacijom) u svijetlo sivu boju RAL 7035. Nosivost po polici min100 kg. Dozvoljena odstupanja dimenzija su +/- 2%. Kvaliteta i nosivost se dokazuje certifikatima prema normama: HRN EN 16121:2017. U cijenu je uključena dobava, doprema i montaža do pune funkcionalnosti. | kom | 5 |  | 0
| UKUPNO (II. KAT - A) |  |  |  |  | 0

## III. KAT - A
INVESTITOR: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
GRAĐEVINA: Rekonstrukcija i dogradnja instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada
LOKACIJA: Ksaverska cesta 2, 10000 Zagreb
PREDMET: Specifikacija opreme - laboratorijski namještaj
NIVO | BR. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
+3 | III. KAT - A - HIGIJENA OKOLIŠA
Laboratorij 3.1.
| 1 | Laboratorijski stol Laboratorijski stol dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 3000 mm x 1100 mm x 1000 mm; laboratorijska radna ploha od tehnički lijevane keramike debljine minimalno 20 mm ili više. Površina radne plohe: otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama, mehanička otpornost, vodootporna, negoriva. Minimalna nosivost stola 250 kg, metalna konstrukcija, 3 "H"-noge, 6 spojnica, konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila minimalne nosivosti 250 kg/m2 , pocinčana i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Metalna konstrukcija stola mora biti takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se u sredini konstrukcije ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj, dijagonalne metalne spone za veću stabilnost stola. Zadovoljava HRN EN 13150 ili jednakovrijedno: ___________. Velika nosivost i stabilnost. Energetski most sa priključkom za shuko 220V (PC mreža i telefon-opcija) ­na rubu stola | kom | 3 |  | 0
| 2 | Laboratorijski stol Laboratorijski stol dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 3000 mm x 1000 mm x 1000 mm; laboratorijska radna ploha od tehnički lijevane keramike debljine minimalno 20 mm ili više. Površina radne plohe: otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama, mehanička otpornost, vodootporna, negoriva. Minimalna nosivost stola 250 kg, metalna konstrukcija, 3 H-noge, 6 spojnica, nivelirajuće stopice podesive ± 20 mm, konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila minimalne nosivosti 250 kg/m2 , pocinčana i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Metalna konstrukcija stola mora biti takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se u sredini konstrukcije ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj. Velika stabilnost na vibracije lijevo-desno i gore-dolje. Zadovoljava HRN EN 13150 ili jednakovrijedno: ___________. Velika nosivost i stabilnost. Energetski most sa priključkom za shuko 220V (PC mreža i telefon-opcija) ­na rubu stola | kom | 1 |  | 0
| 3 | Laboratorijski stol Laboratorijski stol dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 2000 mm x 1000 mm x 940 mm; laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata debljine 40 mm ili više. Površina radne plohe: otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama, mehanička otpornost, vodootporna, negoriva. Minimalna nosivost stola 250 kg, metalna konstrukcija, 2 H-noge, nivelirajuće stopice podesive ± 20 mm, konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila minimalne nosivosti 250 kg/m2 , pocinčana i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Metalna konstrukcija stola mora biti takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se u sredini konstrukcije ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještajMetalna konstrukcija sa svake strane pomaknuta 100 mm od ruba plohe. Velika stabilnost na vibracije lijevo-desno i gore-dolje. Zadovoljava HRN EN 13150 ili jednakovrijedno: ___________. | kom | 1 |  | 0
| 4 | Laboratorijski stol Laboratorijski stol dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 1800 mm x 1000 mm x 940 mm; laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata debljine 40 mm ili više. Površina radne plohe: otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama, mehanička otpornost, vodootporna, negoriva. Minimalna nosivost stola 250 kg, metalna konstrukcija, 2 H-noge, nivelirajuće stopice podesive ± 20 mm, konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila minimalne nosivosti 250 kg/m2 , pocinčana i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Metalna konstrukcija stola mora biti takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se u sredini konstrukcije ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj. Metalna konstrukcija sa svake strane pomaknuta 150 mm od ruba plohe. Velika stabilnost na vibracije lijevo-desno i gore-dolje. Zadovoljava HRN EN 13150 ili jednakovrijedno: ___________. | kom | 1 |  | 0
| 5 | Laboratorijski stol Laboratorijski stol dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 900 mm x 1000 mm x 940 mm; laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata debljine 40 mm ili više. Površina radne plohe: otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama, mehanička otpornost, vodootporna, negoriva. Minimalna nosivost stola 250 kg, metalna konstrukcija, 2 H-noge, nivelirajuće stopice podesive ± 20 mm, konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila minimalne nosivosti 250 kg/m2 , pocinčana i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Metalna konstrukcija stola mora biti takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se u sredini konstrukcije ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještajMetalna konstrukcija sa svake strane pomaknuta 50 mm od ruba plohe. Velika stabilnost na vibracije lijevo-desno i gore-dolje. Zadovoljava HRN EN 13150 ili jednakovrijedno: ___________. | kom | 1 |  | 0
| 6 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 600 mm x 800 mm x 765 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 7 |  | 0
| 7 | Laboratorijski podpultni fiksni ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 900 mm x 900 mm x 870 mm. | kom | 3 |  | 0
| 8 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 450 mm x 800 mm x 765 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 6 |  | 0
| 9 | Laboratorijski viseći ormar maksimalne vanjske dimenzije (širina x dubina x visina): 600 mm x 330 mm x 750 mm | kom | 4 |  | 0
| 10 | Laboratorijski viseći ormar maksimalne vanjske dimenzije (širina x dubina x visina): 900 mm x 330 mm x 750 mm | kom | 1 |  | 0
| 11 | Laboratorijski sudoper s uključenim koritima dimenzije: 1100 mm x 1000 mm x 900 mm ( širina x dubina x visina). broj korita: 2. Dimenzije korita: 400 mm x 400 mm x 300 mm ( širina x dubina x visina). Korito izrađeno od polipropilena, materijala izuzetne kemijske otpornosti. Jedan sudoper s uključenim dovodnim i odvodnim cijevima te tri slavine hladne vode spojene na istu dovodnu cijev. Drugi sudoper s uključenim dovodnim i odvodnim cijevima te slavinama za toplu i hladnu vodu spojene na istu dovodnu cijev I mjesto za ugradnju postojeće ispiralice za oči. Ormarić izrađen od vlagootpornog iverala RAL 7047 ili jednakovrijedno, svi rubovi zaštićeni ABS trakom 0,8mm, zadnja stranica vlagooporni mediapan dvostrano presvučen melaminskom folijom. Vrata od vlagootpornog iverala, noge metalne 30x50mm; RAL 7047 ili jednakovrijedno visine 150 sa metalnom nivelacijskom stopicom, ručkice metalne plastificirane, velika nosivost i stabilnost, ili jednakovrijednim Radna površina: polypropylene. Korita odmahnuta od zida 250 mm. Razmak između korita 100 mm | kom | 1 |  | 0
| 12 | Sigurnosni ormar za boce s komprimiranim plinom Maksimalne vanjske dimenzije (širina x visina x dubina): 700 mm x 2050 mm x 600 mm. Materijal: fini čelični lim debljine 10/10 mm presvučen plastikom. Smještaj 2 boca s komprimiranim plinom volumena 50 L. Za postavljanje plinskih boca u zgradi – vatrostalan na 90 minuta u skladu s DIN EN 14470-2 ili jednakovrijedno: ___________. Priključak za prozračivanje (korisne širine 75) na stropu ili sa strane ormara. Pomoć za namještanje u donjem dijelu za usmjeravanje kod neravnina na tlu. Mogućnosti provođenja u krovu / sa strane ormara. Kompletno isporuka s montažnim tračnicama, zaklopkom za okretanje, držačem za boce i odgovarajućim zateznim pojasevima. Protupožarna izolacija. Sistem za obavezno uzemljenje kućišta. Sigurnosna brava s ključem i cilindrom koji se može izvući. Kvalitetne brtve vrata. Broj vrata: 1 (lijevo). Mogućnost plinovodne instalacije. Predviđen prostor za instalaciju armature za redukcijske ventile. Nosači za držanje plinskih boca. Metalna rampa za jednostavno postavljanje cilindara u ormar. | kom | 1 |  | 0
| 13 | Sigurnosni ormar za boce s komprimiranim plinom Maksimalne vanjske dimenzije (širina x visina x dubina): 1400 mm x 2050 mm x 600 mm. Materijal: fini čelični lim debljine 10/10 mm presvučen plastikom. Smještaj 2 boca s komprimiranim plinom volumena 50 L. Za postavljanje plinskih boca u zgradi – vatrostalan na 90 minuta u skladu s DIN EN 14470-2 ili jednakovrijedno: ___________. Priključak za prozračivanje (korisne širine 75) na stropu ili sa strane ormara. Pomoć za namještanje u donjem dijelu za usmjeravanje kod neravnina na tlu. Mogućnosti provođenja u krovu / sa strane ormara. Kompletno isporuka s montažnim tračnicama, zaklopkom za okretanje, držačem za boce i odgovarajućim zateznim pojasevima. Protupožarna izolacija. Sistem za obavezno uzemljenje kućišta. Sigurnosna brava s ključem i cilindrom koji se može izvući. Kvalitetne brtve vrata. Broj vrata: 1. Mogućnost plinovodne instalacije. Predviđen prostor za instalaciju armature za redukcijske ventile. Nosači za držanje plinskih boca. Metalna rampa za jednostavno postavljanje cilindara u ormar. | kom | 3 |  | 0
Laboratorij 3.2.
| 1 | Laboratorijski stol s fiksnim podpultnim elementima I laboratorijskim sudoperom Dimenzije VISINA 900 mm; DUBINA 750 mm; ŠIRINA 3600 mm. Konstrukcija laboratorijskog stola metalna plastificirana i pocinčana nosivosti minimalno 200 kg/m2. Konstrukcija stola mora biti takva da duž njegove čitave širine,ispod radne plohe, stanu fiksni podpultni elemeti(ormarići). Radna površina stola od materijala compact ili trespa ili jednakovrijedno minimalne debljine 2 cm. Radna površina otporna na otapala i kiseline, mehanička otpornost i vodootporna. Gornja ploha laboratorijskog sudopera i korita od polipropilena, dimenzije korita u mm su š x d x v (400x400x300). Sudoper na lijevoj strani stola. Gornja ploha sudopera otporna na otapala i kiseline, mehanička otpornost i vodootporna. Sudoper sa uključenim dovodnim i odvodnim cijevima te tri slavine spojene na istu dovodnu cijev. Na dvije slavine se priključuju dodatni uređaji. Treća slavina za toplu i hladnu vodu spojena na istu dovodnu cijev i mjesto za ugradnju postojeće ispiralice za oči. Podpultni elementi su ormarići sa ladicama na izvlačenje. Zahtjev je da svi ormarić budu izrađeni od vlagootpornog iverala RAL 7047 ili jednakovrijedno . Korpus ormarića zaštićeni ABS trakom debljine 0,8mm, a sve fronte ABS trakom debljine 20mm. Zadnja stranica vlagootporni mediapan dvostrano presvučen melaminskom folijom. Na svakom ormariću puna vrata od vlagootpornog iverala te dvije ladice na izvlačenje te unutar ormarića minimalno jedna polica. Police sa svih strana zaštićene ABS trakom debljine 0,8mm. Ladice metalne te plastificirane s ugrađenim premium teleskopskim vodilicama s potpunom izvlakom i s ublaživačima zatvaranja. Noge od polipropilena RAL 7047 ili jednakovrijedno visine 150mm sa nivelacijskim stopicama koje potpuno prianjaju na pod, podesive minimalno ± 20mm. Ručkice ergonomske u boji po izboru naručitelja. Podpultni ormarići su redom: 1.FIKSNI ORMARIĆI, 3 KOMADA: VISINA 900 mm, DUBINA 750 mm, ŠIRINA 900 mm. Svaki ormarić ima puna vrata te dvije ladice na izvlačenje te u unutrašnjosti minimalno jedna policu. 2.PODPULTNI ORMARIĆ ISPOD SUDOPERA, 1 KOMAD: VISINA 900 mm, DUBINA 750 mm, ŠIRINA 900 mm. Ormarić ispod sudopera ima minimalno jedna puna vrata i u unutrašnjosti minimalno jednu policu. | kom | 1 |  | 0
| 2 | Laboratorijski stol s fiksnim podpultnim elementima Dimenzije VISINA 900 mm, DUBINA 750 mm, ŠIRINA 1400 mm. Konstrukcija laboratorijskog stola metalna plastificirana, otporna na kiseline, nosivosti minimalno 200 kg/m2. Konstrukcija stola mora biti takva da se duž njegove čitave širine, ispod radne plohe, nalaze fiksni podpultni elemeti. Radna površina stola od materijala compact ili trespa ili jednakovrijedno minimalne debljine 2 cm. Radna površina otporna na otapala i kiseline, mehanička otpornost i vodootporna. Fiksni podpultni elementi su ormarići i to slijedom: 1.FIKSNI ORMARIĆ, 1 KOMAD: VISINA 870 mm, DUBINA 570 mm, ŠIRINA 900 mm. Ormarić izrađen od vlagootpornog iverala RAL 7047 ili jednakovrijedno. Korpus ormarića zaštićeni ABS trakom debljine 0,8 mm, a sve fronte ABS trakom debljine 20 mm. Zadnja stranica vlagooporni mediapan dvostrano presvučen melaminskom folijom. Dvoja vrata od vlagootpornog iverala, dvije ladice na izvlačenje te unutar ormarića minimalno dvije police. Ladice metalne te plastificirane s ugrađenim premium teleskopskim vodilicama s potpunom izvlakom i s ublaživačima zatvaranja. Police sa svih strana zaštićene ABS trakom debljine 0,8 mm. Noge od polipropilena RAL 7047 visine 150 mm sa nivelacijskim stopicama koje potpuno prianjaju na pod, podesive minimalno ± 20mm. Ručkice ergonomske u boji po izboru naručitelja. 2.FIKSNI ORMARIĆ, 1 KOMAD: VISINA 870 mm, DUBINA 570 mm, ŠIRINA 600 mm. Izrađen od vlagootpornog iverala RAL 7047 ili jednakovrijedno. Korpus ormarića zaštićeni ABS trakom debljine 0,8 mm, a sve fronte ABS trakom debljine 20 mm. Zadnja stranica vlagooporni mediapan dvostrano presvučen melaminskom folijom. 4 ladice na izvlačenje, metalne te plastificirane s ugrađenim premium teleskopskim vodilicama s potpunom izvlakom i s ublaživačima zatvaranja. Noge od polipropilena RAL 7047 ili jednakovrijedno visine 150mm sa nivelacijskim stopicama koje potpuno prianjaju na pod podesive minimalno ± 20 mm. Ručkice ergonomske u boji po izboru naručitelja. | kom | 1 |  | 0
| 3 | Laboratorijski stol s metalnom konstrukcijom Dimenzije VISINA 900 mm, DUBINA 750 mm, ŠIRINA 1400 mm. Laboratorijski stol s metalnom konstrukcijom. Konstrukcija metalna; pocinčana i plastificirana epoxy prahom RAL 7047 ili jednakovrijedno povećane otpornosti na kemikalije. Konstrukciju čine 2 Z-noge sa nivelacijskim stopicama podesivim minimalno ± 20mm te 2 spojnice. Nosivost stola minimalno 400 kg/m2. Radna površina stola od materijala compact ili trespa minimalne debljine 2cm. Površina radne plohe: otporna na otapala i razrijeđene kiseline, mehanička otpornost i vodootporna. | kom | 1 |  | 0
| 4 | Laboratorijski stol Dimenzije VISINA 900 mm, DUBINA 800 mm, ŠIRINA 3000 mm. Metalna konstrukcija su 2 Z-noge i 2 spojnice; konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila minimalne nosivosti 400 kg/m2 , pocinčana i plastificirana epoxy prahom RAL 7047 ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Metalna stopa konstrukcije prianja uz pod cijelom površinom, sa nivelacijskim stopicama koje potpuno prianjaju na pod i podesive minimalno ± 20mm. Metalna konstrukcija stola mora biti takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se u sredini konstrukcije ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj. Radna površina stola od materijala compact ili trespa minimalne debljine 5 cm. Površina radne plohe: otporna na otapala i razrijeđene kiseline, mehanička otpornost i vodootporna. | kom | 2 |  | 0
| 5 | Laboratorijski centralni stol s fiksnim podpultnim elementima I nadogradnjom po čitavoj širini stola po sredini s obje strane I laboratorijskim sudoperom Ukupne dimenzije stola sa laboratorijskim sudoperom: VISINA 900 mm, DUBINA minimalno 1600 mm, ŠIRINA 5100 mm. Metalna konstrukcija stola su 2 Z-noge, 2 spojnice izrađena od čeličnih profila minimalne nosivosti 400 kg/m2 , pocinčana i plastificirana epoxy prahom RAL 7047 ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Metalna stopa konstrukcije prianja uz pod cijelom površinom. Radna ploha stola od materijala compact ili trespa ili jednakovrijedno minimalne debljine 5 cm. Površina radne plohe: otporna na otapala i razrijeđene kiseline, mehanička otpornost i vodootporna. Konstrukcija nadogradnje izrađena od čeličnih cijevi 50x50mm velike nosivosti (minimalno 200 kg), pocinčana i plastificirana epoxy prahom povećane otpornosti RAL 7047 ili jednakovrijedno po čitavoj širini stola po sredini sa obje strane. Nadogradnja visine minimalno 0,7 m s minimalno dvije metalne police za reagense – police plastificirane i podesive po visini. Energetski most s priključkom za shuko 220V po sredini stola. Podpultni fiksni ormarići su kombinacija ormarića i ladičara. Laboratorijski sudoper (širina minimalno 1600mm x visina 900 mm x dubina 600 mm) s jednim većim koritom na sredini bez zaštite od prskanja i podpultnim elementom smješten je na sredini centralnog stola. Dimenzije korita su u mm minimalno (š x d x v) 500x400x300 . Gornja ploha laboratorijskog sudopera kao i korito od polipropilena. Laboratorijski sudoper ima sa obje strane korita površinu za cijeđenje. Gornja ploha sudopera otporna na otapala i kiseline, mehanička otpornost i vodootporna. Sudoper sa uključenim dovodnim i odvodnim cijevima te slavinom za toplu i hladnu vodu i mjesto za ugradnju postojeće ispiralice za oči. Svi ormarići izrađeni od vlagootpornog iverala RAL 7047 debljine 19 mm ili jednakovrijedno. Korpus ormarića zaštićeni ABS trakom debljine 0,8mm, a sve fronte ABS trakom debljine 20mm. Zadnja stranica svih ormarića od vlagootpornog mediapan dvostrano presvučen melaminskom folijom. Svaki podpultni fiksni ormarić mora imati prednju frontu od vlagootpornog iverala u zelenoj boji, ručkice ergonomske u boji po izboru Naručitelja. Ladice metalne sa ležajevima sa ugrađenim premium teleskopskim vodilicama s potpunom izvlakom i s ublaživačima zatvaranja. Noge od polipropilena RAL 7047 ili jednakovrijedno visine 150mm sa nivelacijskom stopicom. PODPULTNI ORMARIĆI: 1. FIKSNI PODPULTNI ORMARIĆ, 6 KOMADA: VISINA 870 mm, ŠIRINA 900 mm, DUBINA 570 mm. 2 LADICE, 2 VRATA. Ormarići izrađen od vlagootpornog iverala RAL 7047 debljine 19 mm ili jednakovrijedno. Korpus ormarića zaštićeni ABS trakom debljine 0,8 mm, a sve fronte ABS trakom debljine 20 mm. Zadnja stranica svih ormarića od vlagootpornog mediapan dvostrano presvučen melaminskom folijom. Puna vrata,jedna lijeva i jedna desna i prednja fronta od vlagootpornog iverala u zelenoj boji, ručkice ergonomske u boji po izboru Naručitelja. Dvije ladice metalne sa ležajevima sa ugrađenim premium teleskopskim vodilicama s potpunom izvlakom i s ublaživačima zatvaranja. Noge od polipropilena RAL 7047 visine 150 mm sa nivelacijskom stopicom koje potpuno prianjaju na pod podesive ± 20 mm. Ručkice ergonomske u boji po izboru naručitelja. Unutar ormarića minimalno jedna polica. Police sa svih strana zaštićene ABS trakom debljine 0,8 mm. 2. FIKSNI PODPULTNI ORMARIĆ, 4 KOMADA: VISINA 870mm, ŠIRINA 600mm, DUBINA 570mm, 4 LADICE. Ormarići izrađeni od vlagootpornog iverala RAL 7047 debljine 19 mm ili jednakovrijedno. Korpus ormarića zaštićeni ABS trakom debljine 0,8 mm, a sve fronte ABS trakom debljine 20 mm. Zadnja stranica svih ormarića od vlagootpornog mediapan dvostrano presvučen melaminskom folijom. 4 ladice na izvlačenje, metalne te plastificirane s ugrađenim premium teleskopskim vodilicama s potpunom izvlakom i s ublaživačima zatvaranja. Noge od polipropilena RAL 7047 visine 150 mm s nivelacijskom stopicom koje potpuno prianjaju na pod podesive ± 20mm. Ručkice ergonomske u boji po izboru naručitelja. 3. FIKSNI PODPULTNI ORMARIĆ, 1 KOMAD: VISINA 870mm, ŠIRINA 600mm, DUBINA 570mm. 1 LADICA +1 LIJEVA VRATA. Ormarići izrađeni od vlagootpornog iverala RAL 7047 ili jednakovrijedno debljine 19 mm. Korpus ormarića zaštićeni ABS trakom debljine 0,8 mm, a sve fronte ABS trakom debljine 20 mm. Zadnja stranica svih ormarića od vlagootpornog mediapan dvostrano presvučen melaminskom folijom. Jedna puna vrata lijeva i 1 ladice na izvlačenje, metalna te plastificirane s ugrađenim premium teleskopskim vodilicama s potpunom izvlakom i s ublaživačima zatvaranja. Noge od polipropilena RAL 7047 ili jednakovrijedno visine 150 mm sa nivelacijskom stopicom koje potpuno prianjaju na pod podesive ± 20mm. Ručkice ergonomske u boji po izboru naručitelja. Unutar ormarića minimalno jedna polica. Police sa svih strana zaštićene ABS trakom debljine 0,8 mm. 4. FIKSNI PODPULTNI ORMARIĆ, 1 KOMAD: VISINA 870mm, ŠIRINA 600mm, DUBINA 570mm. 1 LADICA +1 DESNA VRATA. Ormarići izrađeni od vlagootpornog iverala RAL 7047 debljine 19 mm. Korpus ormarića zaštićeni ABS trakom debljine 0,8 mm, a sve fronte ABS trakom debljine 20 mm. Zadnja stranica svih ormarića od vlagootpornog mediapan dvostrano presvučen melaminskom folijom. Jedna puna vrata desna i 1 ladice na izvlačenje, metalna te plastificirane s ugrađenim premium teleskopskim vodilicama s potpunom izvlakom i s ublaživačima zatvaranja. Noge od polipropilena RAL 7047 visine 150 mm s nivelacijskom stopicom koje potpuno prianjaju na pod podesive ± 20 mm. Ručkice ergonomske u boji po izboru naručitelja. Puna vrata, jedna desna. Unutar ormarića minimalno jedna polica. Police sa svih strana zaštićene ABS trakom debljine 0,8 mm. 5. PODPULTNI FIKSNI ORMARIĆ ISPOD SUDOPERA, 1 KOMAD: VISINA 870mm, ŠIRINA minimalno 1600mm, DUBINA 600mm. Ormarići izrađeni od vlagootpornog iverala RAL 7047 ili jednakovrijedno debljine 19 mm. Korpus ormarića zaštićeni ABS trakom debljine 0,8 mm, a sve fronte ABS trakom debljine 20 mm. Zadnja stranica svih ormarića od vlagootpornog mediapan dvostrano presvučen melaminskom folijom. Noge od polipropilena RAL 7047 ili jednakovrijedno visine 150 mm sa nivelacijskom stopicom koje potpuno prianjaju na pod podesive ± 20 mm. Ručkice ergonomske u boji po izboru naručitelja. Puna vrata, jedna lijeva i jedna desna. Unutar ormarića minimalno jedna polica. Police sa svih strana zaštićene ABS trakom debljine 0,8 mm. | kom | 1 |  | 0
| 6 | Laboratorijski viseći ormar maksimalne vanjske dimenzije (širina x dubina x visina): 900 mm x 330 mm x 750 mm | kom | 5 |  | 0
| 7 | Laboratorijski viseći ormar maksimalne vanjske dimenzije (širina x dubina x visina): 600 mm x 330 mm x 750 mm | kom | 1 |  | 0
| 8 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 600 mm x 570 mm x 765 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 4 |  | 0
| 9 | Laboratorijski ormar VISINA 1995 mm, ŠIRINA 1200 mm, DUBINA 570 mm. Ormar u potpunosti izrađen od izrađen od vlagootpornog iverala RAL 7047 ili jednakovrijedno. Svi rubovi zaštićeni ABS trakom 0,8 mm ili jednakovrijedno, zadnja stranica vlagooporni mediapan dvostrano presvučen melaminskom folijom. Vrata puna od vlagootpornog iverala. Police po čitavoj visini ormara metalne sa ležajevima. Ručkice ergonomske u boji po izboru naručitelja. Nosivost minimalno 400 kg. | kom | 1 |  | 0
| 10 | Sigurnosni ormar za bocu s komprimiranim tlakom Minimalne vanjske dimenzije. VISINA 1985 mm, ŠIRINA 600 mm, DUBINA 600mm. Materijal: fini čelični lim debljine 10/10 mm presvučen plastikom. Otvor na vrhu ili na zadnjoj stranici ormara za instalacije. Jedna vrata. Ormar će biti smješten u unutarnji prostor. Za minimalno jednu bocu komprimiranog plina volumena 50L. | kom | 1 |  | 0
Laboratorij 3.3.
| 1 | Laboratorijski stol Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 1200 mm x 750 mm x 900 mm. laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata, otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama, mehanička otpornost, vodootporna. minimalna nosivost stola 200 kg, metalna konstrukcija na 4 nivelirane stopice, metalna konstrukcija stola mora biti takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se u sredini konstrukcije ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj, dvije noge i konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoxy prahom RAL 7047 ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline | kom | 1 |  | 0
| 2 | Laboratorijski stol Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 1500 mm x 750 mm x 900 mm. laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata, otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama, mehanička otpornost, vodootporna. minimalna nosivost stola 200 kg, metalna konstrukcija na 4 nivelirane stopice, metalna konstrukcija stola mora biti takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se u sredini konstrukcije ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj, dvije noge i konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoxy prahom RAL 7047 ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline | kom | 2 |  | 0
| 3 | Laboratorijski stol sa sudoperom i podpultnim elementima dimenzija stola (širina x dubina x visina): 3500 mm x 750 mm x 900 mm, laboratorijska radna ploha od polopropilena sa nivelacijskim stopicama, površina radne plohe: otporna na otapala i razrijeđene kiseline, mehanička otpornost, vodootporna. Sudoper s lijeve strane stola. Dimenzije sudopera , (širina x dubina x visina): 300 mm x 300 mm x 200 mm. Materijal sudopera polipropilen. Podpultni elementi ormarići (minimalni broj ormara 4). | kom | 1 |  | 0
| 4 | Laboratorijski ormar dimenzija (širina x dubina x visina): 1200 mm x 600 mm x 2000 mm. Nivelirane stopice 4 komada. ormarić izrađen od vlagootpornog iverala 19 mm RAL 7047 ili jednakovrijedno, svi rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 0,8 mm RAL 7047 ili jednakovrijedno, a udarni rubovi zaštićeni ABS trakom RAL 7047 ili jednakovrijedno debljine 2 mm. unutar ormara 5 polica. prednja fronta izrađena od vlagootporne iverice 19 mm, zaštićena ABS trakom RAL 7047 ili jednakovrijedno sa sve četiri strane. zadnja stranica mediapan 3,2 mm dvostrano presvučen melaminskom folijom RAL 7047 ili jednakovrijedno. | kom | 2 |  | 0
| 5 | Laboratorijski viseći ormar maksimalne vanjske dimenzije (širina x dubina x visina): 900 mm x 330 mm x 900 mm | kom | 2 |  | 0
| 6 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 600 mm x 570 mm x 765 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 3 |  | 0
| 7 | Sigurnosni ormar za boce s plinom vanjskih dimenzija (širina x dubina x visina): 598 mm x 616 mm x 2050 mm. Ormar izrađen od čelika debljine 10/10mm ili jednakovrijednim. Debljina bojanja od 60 µm do 250 µm po UNI EN ISO 9001 postupku ili jednakovrijedno: ___________. Unutrašnjost otporna na korozivne proizvode. Protupožarna izolacija. Dva mehanička certificirana sigurnosna ventila sa automatskim zatvaranjem. Predinstalirane plinovodne instalacije. U ormar moraju stati dvije 50l boce pod tlakom. Nosači za držanje plinskih boca. Metalna rampa za jednostavnije postavljanje cilindara u ormar. Sigurnosna brava s ključem. | kom | 1 |  | 0
| 8 | Ormar na kotačima dimenzija (širina x dubina x visina): 731 mm x 600 mm x 1060 mm. Ormar treba imati 4 kotača od kojih se 2 moraju zakočiti. Minimalni broj ladica 5, sa gumiranim rubovima. Ergonomska ručka za upravljanje kolicima. Na gornjem dijelu ormara sigurnosni rub, gumena površina za zaštitu po cijelom dijelu gornjeg dijela površine kontejnera. Materijal izrade čelični lim ili jednakovrijedan otporan materijal. | kom | 1 |  | 0
Laboratorij 3.4.
| 1 | Laboratorijski centralni stol s podpultnim elementima Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 4200 mm x 1500 mm x 1000 mm. laboratorijska radna ploha od tehnički lijevane keramike debljine minimalno 20 mm ili više. otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama, mehanička otpornost, vodootporna, negoriva, minimalna nosivost stola 400 kg. Konstrukcija nadogradnje izrađena od čeličnih cijevi 50x50mm velike nosivosti, pocinčana i plastiﬁcirana epoxy prahom povećane otpornosti ili jednakovrijedno. Ormarići izrađeni od vlagootpornog iverala RAL 7047 ili jednakovrijedno. Svi rubovi zaštićeni ABS trakom 0,8mm, zadnja stranica vlagooporni mediapan dvostrano presvučen melaminskom folijom. Vrata od vlagootpornog iverala. Ladice metalne sa ležajevima. Noge od PP-a RAL 7047 ili jednakovrijedno visine 150 sa nivelacijskom stopicom. Ručkice ergonomske izrađene od ABS-a ili jednakovrijedno sa identiﬁkacijskim otvorom. Velika nosivost i stabilnost. Energetski most sa priključkom za shuko 220V (PC mreža i telefon-opcija). Mogućnost priključaka za vodu, odvod, plin, vakuum, demi itd. Metalne police za reagense - plastiﬁcirane, podesive po visini. Sudoper standardno na čelu stola sa jednim koritom, lab. mješalica T/H voda, mjesto za ugradnju postojeće ispiralice za oci. Zadovoljava EN 13175 ili jednakovrijedno: ___________. Podpultni elementi - kombinacija ormarića i ladičara: Laboratorijski podpultni fiksi ormarić - 4 komada: dimenzija (širina x dubina): 600 mm x 750 mm, 4 ladice. Noge od PP-a RAL 7047 ili jednakovrijedno visine 150 sa nivelacijskom stopicom, ormarić izrađen od vlagootpornog iverala 19 mm RAL 7047 ili jednakovrijedno, svi rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 0,8 mm RAL 7047 ili jednakovrijedno, a udarni rubovi zaštićeni ABS trakom RAL 7047 ili jednakovrijedno debljine 2 mm, unutar ormara 4 metalne ladice, plastificirane te s ugrađenim premium teleskopskim vodilicama s potpunom izvlakom i s ublaživačima zatvaranja. prednja fronta izrađena od vlagootporne iverice 19 mm, zaštićena ABS trakom RAL 7047 ili jednakovrijedno sa sve četiri strane. zadnja stranica mediapan 3,2 mm dvostrano presvučen melaminskom folijom RAL 7047 ili jednakovrijedno. Laboratorijski podpultni fiksi ormarić - 4 komada: dimenzija (širina x dubina): 900 mm x 750 mm, 2 police, puna desna vrata. Noge od PP-a RAL 7047 visine ili jednakovrijedno 150 sa nivelacijskom stopicom. ormarić izrađen od vlagootpornog iverala 19 mm RAL 7047 ili jednakovrijedno, svi rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 0,8 mm RAL 7047 ili jednakovrijedno, a udarni rubovi zaštićeni ABS trakom RAL 7047 ili jednakovrijedno debljine 2 mm. unutar ormara 2 police, plastificirane te s ugrađenim premium teleskopskim vodilicama s potpunom izvlakom i s ublaživačima zatvaranja. prednja fronta izrađena od vlagootporne iverice 19 mm, zaštićena ABS trakom RAL 7047 ili jednakovrijedno sa sve četiri strane. zadnja stranica mediapan 3,2 mm dvostrano presvučen melaminskom folijom RAL 7047 ili jednakovrijedno. . Laboratorijski podpultni pomićni ormarić 2 komada: dimenzija (širina x dubina x visina): 450 mm x 750 mm x 870 mm. 4 ladice, PP okretni kotači s kočnicom, ormarić izrađen od vlagootpornog iverala 19 mm RAL 7047 ili jednakovrijedno, svi rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 0,8 mm RAL 7047 ili jednakovrijedno, a udarni rubovi zaštićeni ABS trakom RAL 7047 ili jednakovrijedno debljine 2 mm. unutar ormara 4 metalne ladice, plastificirane te s ugrađenim premium teleskopskim vodilicama s potpunom izvlakom i s ublaživačima zatvaranja. prednja fronta izrađena od vlagootporne iverice 19 mm, zaštićena ABS trakom RAL 7047 ili jednakovrijedno sa sve četiri strane. zadnja stranica mediapan 3,2 mm dvostrano presvučen melaminskom folijom RAL 7047 ili jednakovrijedno. | kom | 1 |  | 0
| 2 | Laboratorijski stol dimenzija (širina x dubina x visina): 1400 mm x 750 mm x 750 mm. laboratorijska radna ploha od visokotlačnog duroplastičnog laminata debljine debljine minimalno 20 mm ili više. površina radne plohe: otporna na otapala i razrijeđene kiseline, mehanička otpornost, vodootporna, metalna plastificirana konstrukcija, 2 Z-noge, 2 spojnice, nivelirajuće stopice podesive ± 20mm; konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila minimalne nosivosti 200kg/m2 pocinčana i plastificirana epoxy prahom otpornim na kiseline RAL 7047 ili jednakovrijednim materijalom, polica za tipkovnicu na izvlačenje. Velika stabilnost na vibracije lijevo-desno i gore-dolje. Zadovoljava EN 13150 ili jednakovrijedno: ___________ | kom | 2 |  | 0
| 3 | Laboratorijski stol dimenzija (širina x dubina x visina): 3000 mm x 750 mm x 750 mm. laboratorijska radna ploha od visokotlačnog duroplastičnog laminata debljine debljine minimalno 20 mm ili više. površina radne plohe: otporna na otapala i razrijeđene kiseline, mehanička otpornost, vodootporna, metalna plastificirana konstrukcija, 3 Z-noge, 3 spojnice, nivelirajuće stopice podesive ± 20mm; konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila minimalne nosivosti 450 kg/m2 , pocinčana i plastificirana epoxy prahom RAL 7047 ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline, metalna stopa konstrukcije prianja uz pod cijelom površinom, dijagonalne metalne spone za veću stabilnost stola. Velika stabilnost na vibracije lijevo-desno i gore-dolje. Zadovoljava EN 13150 ili jednakovrijedno: ___________ | kom | 1 |  | 0
| 4 | Laboratorijski sudoper s ormarićem dimenzija (širina x dubina x visina): 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm. Broj korita 1 – pomaknuto skroz na lijevu stranu. Dimenzije korita (širina x dubina x visina): 400 mm x 400 mm x 300 mm. Korita od polipropilena. Ormarić izrađen od vlagootpornog iverala RAL 7047 ­ ili jednakovrijedno. Svi rubovi zaštićeni ABS trakom 0,8mm, zadnja stranica vlagooporni mediapan dvostrano presvučen melaminskom folijom. Vrata od vlagootpornog iverala. Noge od PP-a RAL 7047 ili jednakovrijedno visine 150 sa nivelacijskom stopicom. Ručkice ergonomske izrađene od ABS-a. Velika nosivost i stabilnost. Sukladno HRN D.E2.104. HRN D.E2.105. ili jednakovrijedno: ___________. Radne površine - polypropylene | kom | 1 |  | 0
| 5 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 600 mm x 570 mm x 765 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 5 |  | 0
| 6 | Laboratorijski podpultni fiksni ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 900 mm x 570 mm x 870 mm. | kom | 2 |  | 0
| 7 | Laboratorijski viseći ormar maksimalne vanjske dimenzije (širina x dubina x visina): 1200 mm x 330 mm x 750 mm | kom | 3 |  | 0
| 8 | Laboratorijski viseći ormar maksimalne vanjske dimenzije (širina x dubina x visina): 900 mm x 330 mm x 750 mm | kom | 1 |  | 0
| 9 | Sigurnosni ormar za boce s komprimiranim plinom Maksimalne vanjske dimenzije (širina x visina x dubina): 700 mm x 2000 mm x 600 mm. Materijal: fini čelični lim debljine 10/10 mm presvučen plastikom. Smještaj 2 boca s komprimiranim plinom volumena 50 L. Za postavljanje plinskih boca u zgradi – vatrostalan na 90 minuta u skladu s DIN EN 14470-2 ili jednakovrijedno: ___________. Priključak za prozračivanje (korisne širine 75) na stropu ili sa strane ormara. Pomoć za namještanje u donjem dijelu za usmjeravanje kod neravnina na tlu. Mogućnosti provođenja u krovu / sa strane ormara. Kompletno isporuka s montažnim tračnicama, zaklopkom za okretanje, držačem za boce i odgovarajućim zateznim pojasevima. Protupožarna izolacija. Sistem za obavezno uzemljenje kućišta. Sigurnosna brava s ključem i cilindrom koji se može izvući. Kvalitetne brtve vrata. Broj vrata: 1 (lijevo). Mogućnost plinovodne instalacije. Predviđen prostor za instalaciju armature za redukcijske ventile. Nosači za držanje plinskih boca. Metalna rampa za jednostavno postavljanje cilindara u ormar. | kom | 1 |  | 0
| 10 | Lokalni pokretni sistem za isisavanje zraka dimenzija (dužina x radijus djelovanja) 1500 mm x 1990 mm. Namijenjeni lokalnom isisavanju opasnih para na radnom mjestu. Učvršćivanje na centralni stol. Svi dijelovi sistema su izrađeni od polipropilena, sa ugrađenim oprugama od nehrđajućeg čelika. Samo s izmjenom filtra. Stropna nosiva konzola dužine minimalno 1500mm, a radijus djelovanja uzduž radne plohe od mjesta učvršćivanja na strop minimalno 1990mm. Kupola od polipropilena dimenzija (širina x dubina) minimalno 420mm x 320 mm. | kom | 1 |  | 0
Laboratorij 3.5.
| 1 | Laboratorijski stol Laboratorijski stol dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 2900 mm x 1000 mm x 1000 mm; laboratorijska radna ploha od tehnički lijevane keramike debljine minimalno 20 mm ili više. Površina radne plohe: otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama, mehanička otpornost, vodootporna, negoriva. Minimalna nosivost stola 250 kg, metalna konstrukcija, 3 Z-noge, 3 spojnice, nivelirajuće stopice podesive ± 20 mm, konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila minimalne nosivosti 450 kg/m2 , pocinčana i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Metalna konstrukcija stola mora biti takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se u sredini konstrukcije ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj, dijagonalne metalne spone za veću stabilnost stola. Velika stabilnost na vibracije lijevo-desno i gore-dolje. Zadovoljava EN 13150 ili jednakovrijedno: ___________ | kom | 1 |  | 0
| 2 | Laboratorijski stol Laboratorijski stol dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 2000 mm x 1000 mm x 1000 mm; laboratorijska radna ploha od tehnički lijevane keramike debljine minimalno 20 mm ili više. Površina radne plohe: otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama, mehanička otpornost, vodootporna, negoriva. Minimalna nosivost stola 250 kg, metalna konstrukcija, 2 Z-noge, 2 spojnice, nivelirajuće stopice podesive ± 20 mm, konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila minimalne nosivosti 450 kg/m2 , pocinčana i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Metalna konstrukcija stola mora biti takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se u sredini konstrukcije ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj, dijagonalne metalne spone za veću stabilnost stola. Velika stabilnost na vibracije lijevo-desno i gore-dolje. Zadovoljava EN 13150 ili jednakovrijedno: ___________ | kom | 1 |  | 0
| 3 | Laboratorijski stol Laboratorijski stol dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 1500 mm x 1000 mm x 900 mm; laboratorijska radna ploha od tehnički lijevane keramike debljine minimalno 20 mm ili više. Površina radne plohe: otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama, mehanička otpornost, vodootporna, negoriva. Minimalna nosivost stola 250 kg, metalna konstrukcija, 2 Z-noge, 2 spojnice, nivelirajuće stopice podesive ± 20 mm, konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila minimalne nosivosti 450 kg/m2 , pocinčana i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Metalna konstrukcija stola mora biti takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se u sredini konstrukcije ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj, dijagonalne metalne spone za veću stabilnost stola. Velika stabilnost na vibracije lijevo-desno i gore-dolje. Zadovoljava EN 13150 ili jednakovrijedno: ___________ | kom | 2 |  | 0
| 4 | Laboratorijski sudoper s ormarićem dimenzija (širina x dubina x visina): 1800 mm x 1000 mm x 900 mm. Broj korita 2. Dimenzije korita (širina x dubina x visina): 500 mm x 400 mm x 300 mm. Korita od polipropilena. Ormarić izrađen od vlagootpornog iverala RAL 7047 ­ ili jednakovrijedno. Svi rubovi zaštićeni ABS trakom 0,8mm, zadnja stranica vlagootporni mediapan dvostrano presvučen melaminskom folijom ­ Vrata od vlagootpornog iverala ­ Noge od PP-a RAL 7047 ili jednakovrijedno visine 150 sa nivelacijskom stopicom ­ Ručkice ergonomske izrađene od ABS-a ili jednakovrijedno. Velika nosivost i stabilnost. Sukladno HRN D.E2.104. HRN D.E2.105. ili jednakovrijedno: ___________. Radne površine – polypropylene. | kom | 2 |  | 0
| 5 | Laboratorijski sudoper s ormarićem dimenzija (širina x dubina x visina): 1500 mm x 600 mm x 1000 mm, Broj korita 1 - korito pomaknuto skroz na lijevu stranu. Dimenzije korita (širina x dubina x visina): 400 mm x 400 mm x 300 mm. Korita od polipropilena. Ormarić izrađen od vlagootpornog iverala RAL 7047 ­ ili jednakovrijedno. Svi rubovi zaštićeni ABS trakom 0,8mm, zadnja stranica vlagootporni mediapan dvostrano presvučen melaminskom folijom. Vrata od vlagootpornog iverala. Noge od PP-a RAL 7047 ili jednakovrijedno visine 150 sa nivelacijskom stopicom. Ručkice ergonomske izrađene od ABS-a ili jednakovrijedno. Velika nosivost i stabilnost. Sukladno HRN D.E2.104. HRN D.E2.105. ili jednakovrijedno: ___________. Radne površine – polypropylene. | kom | 1 |  | 0
| 6 | Laboratorijski podpultni fiksni ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 450 mm x 570 mm x 765 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 2 |  | 0
| 7 | Laboratorijski podpultni fiksni ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 600 mm x 570 mm x 765 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 3 |  | 0
| 8 | Laboratorijski podpultni fiksni ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 900 mm x 570 mm x 765 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 2 |  | 0
| 9 | Laboratorijski viseći ormar maksimalne vanjske dimenzije (širina x dubina x visina): 1200 mm x 330 mm x 750 mm | kom | 1 |  | 0
| 10 | Laboratorijski viseći ormar maksimalne vanjske dimenzije (širina x dubina x visina): 600 mm x 330 mm x 750 mm | kom | 1 |  | 0
| 11 | Police Metalna – dimenzija (širina x dubina x visina): 600 mm x 400 mm x 5 mm; konstrukcija police izrađena od čeličnih profila minimalne nosivosti 20 kg/m2 , pocinčana i plastificirana epoxy prahom RAL 7047 ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline | kom | 2 |  | 0
| 12 | Napa za ispušne pare kiselina dimenzija (širina x dubina x visina): 2000 mm x 750 mm x 700 mm | kom | 2 |  | 0
Laboratorij 3.6. i 3.7.
| 1 | Laboratorijski stol Dimenzije radne plohe (širina x dubina): 2200 mm x 1000 mm. Laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata debljine minimalno 35 mm postavljena na visini 900 mm od poda. Površina radne plohe: otporna na otapala i razrijeđene kiseline, mehanička otpornost, vodootporna. Metalna plastificirana konstrukcija, Z ili H noge, 2 spojnice. Nivelirajuće stopice podesive ± 20mm. Konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila minimalne nosivosti 400 kg/m2, pocinčana i plastificirana epoksi prahom otpornim na kiseline RAL 7047 ili jednakovrijednim materijalom. Metalna stopa konstrukcije prianja uz pod cijelom površinom. | kom | 4 |  | 0
| 2 | Laboratorijski stol Dimenzije radne plohe (širina x dubina): 2000 mm x 1000 mm. Laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata debljine minimalno 35 mm postavljena na visini 900 mm od poda. Površina radne plohe: otporna na otapala i razrijeđene kiseline, mehanička otpornost, vodootporna. Metalna plastificirana konstrukcija, Z ili H noge, 2 spojnice. Nivelirajuće stopice podesive ± 20mm. Konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila minimalne nosivosti 400 kg/m2, pocinčana i plastificirana epoksi prahom otpornim na kiseline RAL 7047 ili jednakovrijednim materijalom. Metalna stopa konstrukcije prianja uz pod cijelom površinom. | kom | 2 |  | 0
| 3 | Laboratorijski stol Dimenzije radne plohe (širina x dubina): 1600 mm x 900 mm. Laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata debljine minimalno 35 mm postavljena na visini 900 mm od poda. Površina radne plohe: otporna na otapala i razrijeđene kiseline, mehanička otpornost, vodootporna. Metalna plastificirana konstrukcija, Z ili H noge, 2 spojnice. Nivelirajuće stopice podesive ± 20mm. Konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila minimalne nosivosti 400 kg/m2, pocinčana i plastificirana epoksi prahom otpornim na kiseline RAL 7047 ili jednakovrijednim materijalom. Metalna stopa konstrukcije prianja uz pod cijelom površinom. Stolovi s bočnih strana moraju biti ograđeni pleksiglasom ili sličnim materijalom od površine radne plohe do visine 2700 mm, te s prednje strane konstruirana klizna vrata tako da otvor otvorenih vrata bude min 1 m visine. | kom | 2 |  | 0
| 4 | Laboratorijski stol Dimenzije radne plohe (širina x dubina): 1200 mm x 1000 mm. Laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata debljine minimalno 35 mm postavljena na visini 900 mm od poda. Površina radne plohe: otporna na otapala i razrijeđene kiseline, mehanička otpornost, vodootporna. Minimalna nosivost stola 100 kg. Dvije H-noge i konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoksi prahom RAL 7047 ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. | kom | 1 |  | 0
| 5 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 450 mm x 570 mm x 765 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 5 |  | 0
| 6 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 600 mm x 570 mm x 765 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 7 |  | 0
| 7 | Laboratorijski ormar Maksimalne vanjske dimenzije (širina x dubina x visina): 1200 mm x 600 mm x 2000 mm. Krilna vrata. Broj polica: minimalno 4. Police jednako raspoređene po visini. Mogućnost podešavanja visine police za umetanje. Materijal: iveral ploča otporna na vlagu presvučena melaminskom smolom (19 mm) ili jednakovrijedno, svi rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 0,8 mm RAL 7047 ili jednakovrijedno. Zadnja stranica ormarića izrađena od mediapana otpornog na vlagu dvostruko presvučen melaminskom folijom. Prednja fronta izrađena od iverice (19 mm) otporne na vlagu, zaštićena ABS trakom RAL 7047 ili jednakovrijedno sa sve četiri strane. . | kom | 2 |  | 0
| 8 | Laboratorijski regal Maksimalne vanjske dimenzije (širina x dubina x visina): 1200 mm x 600 mm x 2000 mm. Broj polica: minimalno 4. Police jednako raspoređene po visini. Mogućnost podešavanja visine police za umetanje. Materijal: iveral ploča otporna na vlagu presvučena melaminskom smolom (19 mm) ili jednakovrijedno, svi rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 0,8 mm RAL 7047 ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
| 9 | Laboratorijski viseći ormar maksimalne vanjske dimenzije (širina x dubina x visina): 600 mm x 330 mm x 380 mm | kom | 3 |  | 0
| 10 | Laboratorijski viseći ormar maksimalne vanjske dimenzije (širina x dubina x visina): 900 mm x 330 mm x 750 mm | kom | 2 |  | 0
| 11 | Laboratorijski viseći ormar maksimalne vanjske dimenzije (širina x dubina x visina): 1200 mm x 600 mm x 600 mm | kom | 2 |  | 0
| 12 | Laboratorijski sudoper s ormarićem Sudoper mora imati korito dimenzija (širina x dubina x visina): 400 mm x 400 mm x 300 mm. Uključena slavina te sinfon i pripadajuće dovodne i odvodne cijevi. Element dužine max 1500 mm. radna površina mora biti od polipropilena. ormarić ispod sudopera mora biti izrađen od vodootpornog iverala RAL 7047 ili jednakovrijedno, svi rubovi zaštićeni ABS trakom 0,8 mm, zadnja stranica vlagootporni mediapan dvostrano presvučen melaminskom folijom. Vrata od vlagootpornog iverala. | kom | 1 |  | 0
| 13 | Laboratorijski sudoper s ormarićem Sudoper mora imati dva korita dimenzija (širina x dubina x visina): 400 mm x 400 mm x 300 mm. Uključena slavina te pripadajuće dovodne i odvodne cijevi. Element dužine max 1800 mm. radna površina mora biti od polipropilena. Ormarić ispod sudopera mora biti izrađen od vodootpornog iverala RAL 7047 ili jednakovrijedno, svi rubovi zaštićeni ABS trakom 0,8 mm, zadnja stranica vlagootporni mediapan dvostrano presvučen melaminskom folijom. Vrata od vlagootpornog iverala. . | kom | 1 |  | 0
| 14 | Lokalni pokretni sustav za isisavanje zraka dimenzija (dužina x radijus djelovanja) 1500 mm x 1990 mm. Namijenjen lokalnom isisavanju opasnih para na radnom mjestu. Učvršćivanje na centralni stol. Svi dijelovi sistema su izrađeni od polipropilena, s ugrađenim oprugama od nehrđajućeg čelika. Samo s izmjenom filtra Stropna nosiva konzola dužine minimalno 1500mm, a radijus djelovanja uzduž radne plohe od mjesta učvršćivanja na strop minimalno 1990mm. | kom | 1 |  | 0
| 15 | Sigurnosni ormar za boce s komprimiranim plinom Maksimalne vanjske dimenzije (širina x visina x dubina): 1200 mm x 2000 mm x 600 mm. Materijal: fini čelični lim debljine 10/10 mm presvučen plastikom. Smještaj 4 boca s komprimiranim plinom volumena 50 L. Pogodan za smještaj boca s vrlo lako zapaljivim komprimiranim plinom. Držač za smještaj boce s komprimiranim plinom malog volumena s mogućnošću bočnog vješanja i namještanja visine nosivosti do 50 kg. Za postavljanje plinskih boca u zgradi – vatrostalan na 90 minuta u skladu s DIN EN 14470-2 ili jednakovrijedno: ___________. Priključak za prozračivanje (korisne širine 75) na stropu ormara. Pomoć za namještanje u donjem dijelu za usmjeravanje kod neravnina na tlu. Mogućnosti provođenja u krovu ormara. Kompletno isporuka s montažnim tračnicama, zaklopkom za okretanje, držačem za boce i odgovarajućim zateznim pojasevima. Protupožarna izolacija. Sistem za obavezno uzemljenje kućišta. Sigurnosna brava s ključem i cilindrom koji se može izvući. Kvalitetne brtve vrata. Broj vrata: 2. Mogućnost plinovodne instalacije. Predviđen prostor za instalaciju armature za redukcijske ventile. Nosači za držanje plinskih boca. Metalna rampa za jednostavno postavljanje cilindara u ormar. | kom | 1 |  | 0
| 16 | Sigurnosni ormar za boce s komprimiranim plinom Maksimalne vanjske dimenzije (širina x visina x dubina): 700 mm x 2000 mm x 600 mm. Materijal: fini čelični lim debljine 10/10 mm presvučen plastikom. Smještaj 2 boca s komprimiranim plinom volumena 50 L. Za postavljanje plinskih boca u zgradi – vatrostalan na 90 minuta u skladu s DIN EN 14470-2 ili jednakovrijedno: ___________. Priključak za prozračivanje (korisne širine 75) na stropu ili sa strane ormara. Pomoć za namještanje u donjem dijelu za usmjeravanje kod neravnina na tlu. Mogućnosti provođenja u krovu / sa strane ormara. Kompletno isporuka s montažnim tračnicama, zaklopkom za okretanje, držačem za boce i odgovarajućim zateznim pojasevima. Protupožarna izolacija. Sistem za obavezno uzemljenje kućišta. Sigurnosna brava s ključem i cilindrom koji se može izvući. Kvalitetne brtve vrata. Broj vrata: 1 (lijevo). Mogućnost plinovodne instalacije. Predviđen prostor za instalaciju armature za redukcijske ventile. Nosači za držanje plinskih boca. Metalna rampa za jednostavno postavljanje cilindara u ormar. | kom | 2 |  | 0
Laboratoriji S2a, S2, S3, S4, S5, S6 i S7
| 1 | Laboratorijski pomični stol H-konstrukcije Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 1700 mm x 1000 mm x 750 mm. laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata. otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama, mehanička otpornost, vodootporna, minimalna nosivost stola 250 kg; metalna konstrukcija na 4 zaokretna kotača s kočnicom visine minimalno 11 cm; metalna konstrukcija stola mora biti takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se u sredini konstrukcije ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj; dvije H-noge i konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoxy prahom RAL 7047 ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline | kom | 2 |  | 0
| 2 | Laboratorijski stol dimenzija (širina x dubina x visina): 1800 mm x 750 mm x 750 mm; laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata debljine 20 mm ili više; površina radne plohe: otporna na otapala i razrijeđene kiseline, mehanička otpornost, vodootporna. Minimalna nosivost stola 250 kg, metalna konstrukcija stola takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj; konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoxy prahom RAL 7047 ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline | kom | 1 |  | 0
| 3 | Laboratorijski stol dimenzija (širina x dubina x visina): 1500 mm x 750 mm x 900 mm; laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata debljine 20 mm ili više; površina radne plohe: otporna na otapala i razrijeđene kiseline, mehanička otpornost, vodootporna. Minimalna nosivost stola 250 kg, metalna konstrukcija stola takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj; konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoxy prahom RAL 7047 ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline | kom | 1 |  | 0
| 4 | Laboratorijski stol dimenzija (širina x dubina x visina): 1500 mm x 550 mm x 900 mm; laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata debljine 20 mm ili više; površina radne plohe: otporna na otapala i razrijeđene kiseline, mehanička otpornost, vodootporna. Minimalna nosivost stola 250 kg, metalna konstrukcija stola takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj | kom | 1 |  | 0
| 5 | Laboratorijski stol dimenzija (širina x dubina x visina): 3400 mm x 750 mm x 900 mm; laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata debljine 20 mm ili više; površina radne plohe: otporna na otapala i razrijeđene kiseline, mehanička otpornost, vodootporna. Minimalna nosivost stola 250 kg, metalna konstrukcija stola takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj | kom | 1 |  | 0
| 6 | Laboratorijski stol dimenzija (širina x dubina x visina): 1800 mm x 600 mm x 900 mm; laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata debljine 20 mm ili više; površina radne plohe: otporna na otapala i razrijeđene kiseline, mehanička otpornost, vodootporna. Minimalna nosivost stola 250 kg, metalna konstrukcija stola takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj | kom | 1 |  | 0
| 7 | Laboratorijski stol dimenzija (širina x dubina x visina): 1200 mm x 600 mm x 900 mm; laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata debljine 20 mm ili više; površina radne plohe: otporna na otapala i razrijeđene kiseline, mehanička otpornost, vodootporna. Minimalna nosivost stola 250 kg, metalna konstrukcija stola takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj | kom | 1 |  | 0
| 8 | Laboratorijski stol dimenzija (širina x dubina x visina): 1200 mm x 550 mm x 900 mm; laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata debljine 20 mm ili više; površina radne plohe: otporna na otapala i razrijeđene kiseline, mehanička otpornost, vodootporna. Minimalna nosivost stola 250 kg, metalna konstrukcija stola takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj | kom | 1 |  | 0
| 9 | Sudoper mora imati dva korita dimenzija (širina x dubina x visina): 400 mm x 400 mm x 300 mm. Uključena slavina te pripadajuće dovodne i odvodne cijevi. Element dužine max 1600 mm. radna površina mora biti od polipropilena. Ormarić ispod sudopera mora biti izrađen od vodootpornog iverala RAL 7047 ili jednakovrijedno, svi rubovi zaštićeni ABS trakom 0,8 mm, zadnja stranica vlagootporni mediapan dvostrano presvučen melaminskom folijom. Vrata od vlagootpornog iverala. . | kom | 1 |  | 0
| 10 | Laboratorijski stol dimenzija (širina x dubina x visina): 3100 mm x 750 mm x 900 mm; laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata debljine 20 mm ili više; površina radne plohe: otporna na otapala i razrijeđene kiseline, mehanička otpornost, vodootporna. Minimalna nosivost stola 250 kg, metalna konstrukcija stola takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj | kom | 1 |  | 0
| 11 | Laboratorijski stol dimenzija (širina x dubina x visina): 550 mm x 750 mm x 600 mm; laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata debljine 20 mm ili više; površina radne plohe: otporna na otapala i razrijeđene kiseline, mehanička otpornost, vodootporna. Minimalna nosivost stola 250 kg, metalna konstrukcija stola takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj | kom | 1 |  | 0
| 12 | Laboratorijski stol dimenzija (širina x dubina x visina): 1000 mm x 750 mm x 750 mm; laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata debljine 20 mm ili više; površina radne plohe: otporna na otapala i razrijeđene kiseline, mehanička otpornost, vodootporna. Minimalna nosivost stola 250 kg, metalna konstrukcija stola takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj | kom | 1 |  | 0
| 13 | Laboratorijski sudoper s ormarićem Sudoper mora imati korito dimenzija (širina x dubina x visina): 400 mm x 400 mm x 300 mm. Uključena slavina te sinfon i pripadajuće dovodne i odvodne cijevi. Element dužine max 1300 mm. radna površina mora biti od polipropilena. ormarić ispod sudopera mora biti izrađen od vodootpornog iverala RAL 7047 ili jednakovrijedno, svi rubovi zaštićeni ABS trakom 0,8 mm, zadnja stranica vlagootporni mediapan dvostrano presvučen melaminskom folijom. Vrata od vlagootpornog iverala. | kom | 2 |  | 0
| 14 | Laboratorijski sudoper s ormarićem Sudoper mora imati korito dimenzija (širina x dubina x visina): 400 mm x 400 mm x 300 mm. Uključena slavina te sinfon i pripadajuće dovodne i odvodne cijevi. Element dužine max 600 mm. radna površina mora biti od polipropilena. ormarić ispod sudopera mora biti izrađen od vodootpornog iverala RAL 7047 ili jednakovrijedno, svi rubovi zaštićeni ABS trakom 0,8 mm, zadnja stranica vlagootporni mediapan dvostrano presvučen melaminskom folijom. Vrata od vlagootpornog iverala. | kom | 1 |  | 0
| 15 | Laboratorijski stol za vaganje dimenzija (širina x dubina x visina) 1000 mm x 750 mm x 900 mm; radna ploha od polipropilena s ugrađenom kamenom plohom – postolje za vagu dimenzija širina x dubina 400 mm x 500 mm; antivibracijska zaštita kamene plohe; mogućnost niveliranja stola i kamene plohe | kom | 1 |  | 0
| 16 | Kuhinjska napa | kom | 1 |  | 0
| 17 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 450 mm x 570 mm x 765 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 4 |  | 0
| 18 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 600 mm x 570 mm x 765 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 11 |  | 0
| 19 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 900 mm x 570 mm x 765 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 1 |  | 0
| 20 | Laboratorijski ormar Maksimalne vanjske dimenzije (širina x dubina x visina): 1700 mm x 600 mm x 2000 mm. Krilna vrata. Broj polica: minimalno 4. Police jednako raspoređene po visini. Mogućnost podešavanja visine police za umetanje. Materijal: iveral ploča otporna na vlagu presvučena melaminskom smolom (19 mm) ili jednakovrijedno, svi rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 0,8 mm RAL 7047 ili jednakovrijedno. Zadnja stranica ormarića izrađena od mediapana otpornog na vlagu dvostruko presvučen melaminskom folijom. Prednja fronta izrađena od iverice (19 mm) otporne na vlagu, zaštićena ABS trakom RAL 7047 ili jednakovrijedno sa sve četiri strane. . | kom | 1 |  | 0
| 21 | Laboratorijski ormar Maksimalne vanjske dimenzije (širina x dubina x visina): 1200 mm x 600 mm x 2000 mm. Krilna vrata. Broj polica: minimalno 4. Police jednako raspoređene po visini. Mogućnost podešavanja visine police za umetanje. Materijal: iveral ploča otporna na vlagu presvučena melaminskom smolom (19 mm) ili jednakovrijedno, svi rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 0,8 mm RAL 7047 ili jednakovrijedno. Zadnja stranica ormarića izrađena od mediapana otpornog na vlagu dvostruko presvučen melaminskom folijom. Prednja fronta izrađena od iverice (19 mm) otporne na vlagu, zaštićena ABS trakom RAL 7047 ili jednakovrijedno sa sve četiri strane. . | kom | 1 |  | 0
| 22 | Laboratorijski ormar Maksimalne vanjske dimenzije (širina x dubina x visina): 1200 mm x 600 mm x 2000 mm. Krilna vrata. Donji dio ormara visine 1100 mm sa zatvorenim vratima i dvije police unutar ormara, gornji dio ormara visine 900 mm otvoren bez vrata i s jednom policom. Materijal: iveral ploča otporna na vlagu presvučena melaminskom smolom (19 mm) ili jednakovrijedno, svi rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 0,8 mm RAL 7047 ili jednakovrijedno. Zadnja stranica ormarića izrađena od mediapana otpornog na vlagu dvostruko presvučen melaminskom folijom. Prednja fronta izrađena od iverice (19 mm) otporne na vlagu, zaštićena ABS trakom RAL 7047 ili jednakovrijedno sa sve četiri strane. | kom | 1 |  | 0
| 23 | Ormar za plinske boce Minimalne vanjske dimenzije (širina x dubina x visina): 900 mm x 400 mm x 2000 mm. Materijal: fini čelični lim debljine 10/10 mm presvučen plastikom. Smještaj 3 boce s komprimiranim plinom volumena 50 L. Pogodan za smještaj boca s vrlo lako zapaljivim komprimiranim plinom. Držač za smještaj boce s komprimiranim plinom malog volumena s mogućnošću bočnog vješanja i namještanja visine nosivosti do 50 kg. Za postavljanje plinskih boca u zgradi – protupožarna izolacija - vatrostalan na 90 minuta. Priključak za prozračivanje na stropu ormara. Kompletno isporuka s montažnim tračnicama, zaklopkom za okretanje, držačem za boce i odgovarajućim zateznim pojasevima. Sistem za obavezno uzemljenje kućišta. Sigurnosna brava s ključem i cilindrom koji se može izvući. Broj vrata: 2. Predviđen prostor za instalaciju armature za redukcijske ventile. | kom | 1 |  | 0
| 24 | Laboratorijski viseći ormar maksimalne vanjske dimenzije (širina x dubina x visina): 1200 mm x 330 mm x 900 mm | kom | 2 |  | 0
| 25 | Laboratorijski viseći ormar maksimalne vanjske dimenzije (širina x dubina x visina): 900 mm x 330 mm x 900 mm | kom | 5 |  | 0
Vagaonica
| 1 | Laboratorijski stol Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 1200 mm x 600 mm x 900 mm. laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata. otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama. mehanička otpornost, vodootporna. minimalna nosivost stola 200 kg, metalna konstrukcija na 4 nivelirane stopice. metalna konstrukcija stola mora biti takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se u sredini konstrukcije ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj. dvije noge i konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoxy prahom RAL 7047 ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline | kom | 2 |  | 0
| 2 | Laboratorijski stol Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 2100 mm x 750 mm x 900 mm. laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata. otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama. mehanička otpornost, vodootporna. minimalna nosivost stola 200 kg, metalna konstrukcija na 4 nivelirane stopice. metalna konstrukcija stola mora biti takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se u sredini konstrukcije ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj. dvije noge i konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoxy prahom RAL 7047 ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline | kom | 1 |  | 0
| 3 | Kameni antivibracijski stolovi Kameni stol. Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 1000 mm x 600 mm x 900 mm. U cijelosti izrađen od kamena. anti-vibracijske gume između horizontalne ploče i nogu te između nogu i poda, anti-vibracijska šipka. | kom | 2 |  | 0
| 4 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 600 mm x 570 mm x 765 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 2 |  | 0
| 5 | Laboratorijski ormar Dimenzije ormara, (širina x dubina x visina): 900 mm x 570 mm x 2000 mm. Ormar i vrata izrađeni od vlagootpornog iverala. zadnja stranica izrađena od vlagootpornog materijala, svi rubovi zaštićeni ABS trakom, noge sa nivelacijskim stopicama. | kom | 2 |  | 0
| 6 | Laboratorijski ormar Dimenzije ormara, (širina x dubina x visina): 900 mm x 450 mm x 2000 mm. Ormar izrađeni od vlagootpornog iverala. zadnja stranica izrađena od vlagootpornog materijala, svi rubovi zaštićeni ABS trakom, vrata od polikarbonata ili sličnog materijala u ABS okviru – 4 komada, 8 polica, noge sa nivelacijskim stopicama | kom | 2 |  | 0
| 7 | Antivibracijska podloga Dimenzije, (dužina x širina) minimalno : 1000 mm x 600 mm | kom | 3 |  | 0
| 8 | Čelična polica 730 mm x 750 mm x 760 mm ili uz odstupanje od 5 cm za svaku dimenziju | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO (III. KAT - A) |  |  |  |  | 0

## IV. KAT - A
INVESTITOR: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
GRAĐEVINA: Rekonstrukcija i dogradnja instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada
LOKACIJA: Ksaverska cesta 2, 10000 Zagreb
PREDMET: Specifikacija opreme - laboratorijski namještaj
NIVO | BR. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
+4 | IV. KAT - A - RADIOBIOL. I DOZIM.
Laboratorij 4.1.
| 1 | Laboratorijski stol; radna ploha od kompaktnog laminata. Radni stol na čeličnoj konstrukciji s pločom iz jednog komada (metalna podkonstrukcija zaštićena epoksi bojom, min nosivost cca 250 kg/tm i ugrađeni samonivelirajući nosači) sa konstrukcijom dimenzije 2200 mm, visine min 900 mm i dubine 800 mm. Otporan na kemikalije (većina agresivnih kiselina, otapala, baza i oksidansa), temperaturu do 160°C i dezinficijense. | kom | 1 |  | 0
| 2 | Laboratorijski centralni stol; radna ploha od kompaktnog laminata. laboratorijski centralni stol sa podpultnim elementima (kombinacija ladičara i ormarića), dužine 3600 mm, visine 900 mm i dubine 1600 mm energetski most sa priključkom za shuko 220V, na čelu stola sa jednim koritom dubokim, lab. miješalica T/H voda i ispiralica za oci. Priključak za vodu, odvod i plin. Otporan na kemikalije (većina agresivnih kiselina, otapala, baza i oksidansa), temperaturu do 160°C i dezinficijense. Priključci za vodu, odvod i plin. | kom | 2 |  | 0
| 3 | Antivibracijski stol za mikroskopiranje, radna ploha od kompaktnog laminata Radni stol na čeličnoj konstrukciji s pločom iz jednog komada (metalna podkonstrukcija zaštićena epoksi bojom, min nosivost cca 250 kg/tm i ugrađeni samonivelirajući nosači) sa konstrukcijom dimenzije 1200 mm, visine 900 mm i dubine 750 mm. Otporan na kemikalije (većina agresivnih kiselina, otapala, baza i oksidansa), temperaturu do 160°C i dezinficijense | kom | 3 |  | 0
| 4 | Antivibracijski stol za vaganje Stol za vagu dimenzije 1000 mm, visine 900 mm i dubine 750 mm, antivibracijski. | kom | 2 |  | 0
| 5 | Viseći ormari dvokrilni; pozicioniranje iznad laboratorijskog stola, s podesivim policama; dimenzije 900 mm, visine 900 mm i dubine 330 mm; izrada: vrata i ručke otporne na kemikalije i dezinficijense | kom | 6 |  | 0
| 6 | Podpultni ormarić jednokrilni + jedna ladica, min 600 mm širina, 550 mm dubina i 750 mm visina; sistem na kotačićima, izrada: vrata i ručke otporne na kemikalije i dezinficijense | kom | 6 |  | 0
| 7 | Element sa PP sudoperom, radna ploha polypropilen sistem na coklu ili instalacijski ormarić; dvokrilni ormar prema dimenzijama sudopera; izrada: vrata i ručke otporne na kemikalije (većina agresivnih kiselina, otapala, baza i oksidansa) i dezinficijense | kom | 2 |  | 0
| 8 | Laboratorijski ormar Laboratorijski ormar sirine 1200 mm, dubine 500 mm i 2000 mm visine, dvokrilni, podesive police; izrada: vrata i ručke otporne na kemikalije i dezinficijense | kom | 4 |  | 0
| 9 | Laboratorijski stol; radna ploha melaminska visokotlačno duroplastično laminatna ploča Radni stol L oblika na čeličnoj konstrukciji s pločom iz jednog komada (metalna podkonstrukcija zaštićena epoksi bojom, min nosivost cca 250 kg/tm i ugrađeni samonivelirajući nosači) dimenzije 2400 mm, visine 750 mm i dubine 750 mm i 1200 mm, visine 750 mm i dubine 750 mm i 2400 mm, visine 750 mm i dubine 750 mm | kom | 1 |  | 0
| 10 | Laboratorijski stol, radna ploha melaminska visokotlačno duroplastično laminatna ploča Radni stol L oblika na čeličnoj konstrukciji s pločom iz jednog komada (metalna podkonstrukcija zaštićena epoksi bojom, min nosivost cca 250 kg/tm i ugrađeni samonivelirajući nosači) dimenzije 1200 mm, visine 750 mm i dubine 750 mm i 1200 mm, visine 750 mm i dubine 750 mm i 2400 mm, visine 750 mm i dubine 750 mm | kom | 1 |  | 0
| 11 | Laboratorijski stol, radna ploha melaminska visokotlačno duroplastično laminatna ploča Radni stol na čeličnoj konstrukciji s pločom iz jednog komada (metalna podkonstrukcija zaštićena epoksi bojom, min nosivost cca 250 kg/tm i ugrađeni samonivelirajući nosači) dimenzije 1200 mm, visine 750 mm i dubine 750 mm | kom | 1 |  | 0
Laboratorij Stanične kulture
| 1 | Laboratorijski stol, radna ploha od kompaktnog laminata Radni stol na čeličnoj konstrukciji H-oblika s pločom iz jednog komada (metalna podkonstrukcija zaštićena epoksi bojom, min nosivost cca 250 kg/tm i ugrađeni samonivelirajući nosači) dimenzije 1800 mm, visine 900 mm i dubine 750 mm | kom | 1 |  | 0
| 2 | Viseći ormari s punim vratima dvokrilni; pozicioniranje iznad laboratorijskog stola, s podesivim policama; dimenzije 900 mm, visine 900 mm i dubine 330 mm; izrada: vrata i ručke otporne na kemikalije i dezinficijense | kom | 2 |  | 0
| 3 | Potpultni ormarići ladičar, min 600 mm širina, 550 mm dubina i 750 mm visina; sistem na kotačićima, izrada: vrata i ručke otoporan na kemikalije i dezinficijense | kom | 1 |  | 0
| 4 | Sigurnosni ormar Ormar za boce pod tlakom 800 mm x 500 mm x 2000 mm | kom | 1 |  | 0
Mrak soba 1
| 1 | Laboratorijski ormar Laboratorijski ormar L oblika sirine 2000 mm, dubine 500 mm i 2000 mm visine, i 2000 mm, dubine 500 mm i 2000 mm visine, dvokrilni, podesive police; izrada: vrata i ručke otporne na kemikalije | kom | 1 |  | 0
Laboratorij 4.3.
| 1 | Laboratorijski centralni stol, radna ploha od kompaktnog laminata laboratorijski centralni stol sa podpultnim elementima (kombinacija ladičara i ormarića), dužine 3600 mm, visine 900 mm i dubine 1600 mm energetski most sa priključkom za shuko 220V, na čelu stola sa jednim koritom dubokim, lab. miješalica T/H voda i ispiralica za oci. Otporan na kemikalije (većina agresivnih kiselina, otapala, baza i oksidansa), temperaturu do 160°C i dezinficijense. Priključci za vodu, odvod i plin. Ugrađeni sudoper od polypropilena | kom | 1 |  | 0
| 2 | Laboratorijski centralni stol, radna ploha od kompaktnog laminata laboratorijski polucentralni sa podpultnim elementima (kombinacija ladičara i ormarića), dužine 3600 mm, visine 900 mm i dubine 800 mm energetski most sa priključkom za shuko 220V. Oporane na kemikalije (većina agresivnih kiselina, otapala, baza i oksidansa), temperaturu do 160°C i dezinficijense | kom | 2 |  | 0
| 3 | Laboratorijski stol, radna ploha od kompaktnog laminata Radni stol na čeličnoj konstrukciji s pločom iz jednog komada (metalna podkonstrukcija zaštićena epoksi bojom, min nosivost cca 250 kg/tm i ugrađeni samonivelirajući nosači) sa konstrukcijom dimenzije 2000 mm, visine 900 mm i dubine 750 mm. Otporan na kemikalije (većina agresivnih kiselina, otapala, baza i oksidansa), temperaturu do 160°C i dezinficijense. Ugrađeni sudoper. | kom | 1 |  | 0
| 4 | Laboratorijski ormar Laboratorijski ormar sirine 1200 mm, dubine 500 mm i 2000 mm visine, dvokrilni, podesive police; izrada: vrata i ručke otporne na kemikalije i dezinficijense | kom | 2 |  | 0
Laboratorij 4.4.
| 1 | Laboratorijski centralni stol, radna ploha od kompaktnog laminata laboratorijski centralni stol sa podpultnim elementima (kombinacija ladičara i ormarića), dužine 3600 mm, visine 900 mm i dubine 1600 mm energetski most sa priključkom za shuko 220V, na čelu stola sa jednim koritom dubokim, lab. miješalica T/H voda i ispiralica za oci. Otporan na kemikalije (većina agresivnih kiselina, otapala, baza i oksidansa), temperaturu do 160°C i dezinficijense. Priključci za vodu, odvod i plin. | kom | 1 |  | 0
| 2 | Laboratorijski centralni stol, radna ploha od kompaktnog laminata laboratorijski polucentralni sa podpultnim elementima (kombinacija ladičara i ormarića), dužine 3600 mm, visine 900 mm i dubine 800 mm energetski most sa priključkom za shuko 220V. Oporane na kemikalije (većina agresivnih kiselina, otapala, baza i oksidansa), temperaturu do 160°C i dezinficijense | kom | 2 |  | 0
| 3 | Laboratorijski stol Radni stol na čeličnoj konstrukciji s pločom iz jednog komada (metalna podkonstrukcija zaštićena epoksi bojom, min nosivost cca 250 kg/tm i ugrađeni samonivelirajući nosači) sa konstrukcijom dimenzije 2000 mm, visine 900 mm i dubine 750 mm. Otporan na kemikalije (većina agresivnih kiselina, otapala, baza i oksidansa), temperaturu do 160°C i dezinficijense. Ugrađeni sudoper. | kom | 1 |  | 0
| 4 | Laboratorijski ormar Laboratorijski ormar sirine 1200 mm, dubine 500 mm i 2000 mm visine, dvokrilni, podesive police; izrada: vrata i ručke otporne na kemikalije i dezinficijense | kom | 2 |  | 0
| 5 | Podpultni ormarić jednokrilni + jedna ladica, min 600 mm širina, 550 mm dubina i 750 mm visina; sistem na kotačićima, izrada: vrata i ručke otporne na kemikalije i dezinficijense | kom | 2 |  | 0
Laboratorij 4.2.
| 2 | Laboratorijski stol, radna ploha melaminska visokotlačno duroplastično laminatna ploča Dimenzije stola, (širina x dubina x visina): 2000 mm x 750 mm x 750 mm. Radna ploča bez podignutih rubova, visoka mehanička čvrstoća. | kom | 2 |  | 0
| 3 | Otvoreni ormar 1800 mm širina, 2000 mm visine, dubina 400 mm, podesive pregradne police po visini | kom | 2 |  | 0
| 4 | Podpultni ormarić ladičar, min 600 mm širina, 550 mm dubina i 750 mm visina; sistem na kotačićima, izrada: vrata i ručke otporan na kemikalijei dezinficijense | kom | 2 |  | 0
Neionizirajuće zračenje
| 1 | Laboratorijski stol, radna ploha od kompaktnog laminata Dimenzije laboratorijskog stola (širina x dubina x visina): 2000 mm x 800 mm x 750 mm. Radna ploča: bez podignutih rubova, otpornost na visoke temperature i visoka mehanička čvrstoća. Shuko utičnice, dvije podesive police širine stola | kom | 2 |  | 0
| 2 | Podpultni ormarić ladičar, min 600 mm širina, 550 mm dubina i 750 mm visina; sistem na kotačićima, izrada: vrata i ručke otporan na kemikalije i dezinficijense | kom | 2 |  | 0
| 3 | Metalni regal 5450x500x2400 mm Višenamjenski metalni regal sa 9 polica podesivim po visini bez upotrebe alata. Visina regala 2400 mm. Stranica regala se sastoji od čeličnih stupova kvadratnog ili omega presjeka dim. 35x35 mm, obostrano perforiranih s korakom od maksimalno 25 mm te poprečnih prečki i ukruta koje osiguravaju stabilnost i krutost stranica. Stupovi su izrađeni savijenog od čeličnog lima debljine minimalno 1,5 mm bez oštrih rubova, na dnu imaju pločicu protiv usijecanja u podlogu i na vrhu završetak protiv prašine i dr. Police su izrađene od čeličnog lima min debljne 0,8 mm, s trostruko savijenim rubovima za zaštitu od ozljeđivanja. Regali se montiraju s horizontalnim leđnim ukrutama za osiguranje protiv bočnog gibanja regala. Leđne ukrute su H-oblika koji osigurava nesmetan pristup polici i sa zadnje strane. Regal se sastavlja i montira bez upotrebe alata i vijaka. Površinski su zaštićeni bojom sušenom na visokim temperaturama (plastifikacijom) u svijetlo sivu boju RAL 7035. Nosivost po polici min 130 kg. Dozvoljena odstupanja dimenzija su +/- 2%. Kvaliteta i nosivost se dokazuje certifikatima prema normama: HRN EN 16121:2017 ili jednakovrijedno: ___________. | kom | 1 |  | 0
Laboratorij za baždarenje
| 1 | Laboratorijski stol, radna ploha od kompaktnog laminata Dimenzije laboratorijskog stola (širina x dubina x visina): 2000 mm x 800 mm x 750 mm. Radna ploča: bez podignutih rubova, otpornost na visoke temperature i visoka mehanička čvrstoća. Shuko utičnice, dvije podesive police širine stola | kom | 4 |  | 0
| 2 | Otvoreni ormar 1300 mm širina, 2000 mm visine, dubina 400 mm, podesive pregradne police po visini | kom | 2 |  | 0
| 3 | Podpultni ormarić ladičar, min 600 mm širina, 550 mm dubina i 750 mm visina; sistem na kotačićima, izrada: vrata i ručke otporan na kemikalije i dezinficijense | kom | 3 |  | 0
Rendgen i baždarenje
| 1 | Laboratorijski stol, radna ploha od kompaktnog laminata Dimenzije laboratorijskog stola (širina x dubina x visina): 2000 mm x 800 mm x 750 mm. Radna ploča: bez podignutih rubova, otpornost na visoke temperature i visoka mehanička čvrstoća. Shuko utičnice, dvije podesive police širine stola | kom | 2 |  | 0
| 2 | Otvoreni ormar 1500 mm širina, 2000 mm visine, dubina 400 mm, podesive pregradne police po visini | kom | 1 |  | 0
| 3 | Podpultni ormarić ladičar, min 600 mm širina, 550 mm dubina i 750 mm visina; sistem na kotačićima, izrada: vrata i ručke otporan na kemikalije i dezinficijense | kom | 1 |  | 0
TLD čitači i priprema
| 1 | Laboratorijski stol, radna ploha od kompaktnog laminata Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 3400 mm x 700 mm x 750 mm. mehanička otpornost, vodootporna, minimalna nosivost stola 200 kg. Metalne noge 8 komada na udaljenostima na rubovima stola 4 komada u sredini stola na udaljenosti 1200 mm s lijeve i desne strane tako da u sredini stola bude min 900 mm praznine u koju se smješta radna stolica. Metalna konstrukcija stola mora biti takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se u sredini konstrukcije ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj. Praznine od 1200 mm s lijeve i desne strane moraju biti takve da se unutra mogu ubaciti ili ladice duljine 1200 mm za dozimetre ili 2x po 500 mm ormarići ladičari. | kom | 1 |  | 0
| 2 | Laboratorijski stol, radna ploha od kompaktnog laminata Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 3600 mm x 1600 mm x 750 mm. laboratorijski centralni stol sa podpultnim elementima (kombinacija ladičara i ormarića, energetski most sa priključkom za shuko 220V. Otporan na kemikalije (većina agresivnih kiselina, otapala, baza i oksidansa), temperaturu do 160°C i dezinficijense. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO (V. KAT - A) |  |  |  |  | 0

## V. KAT - A
INVESTITOR: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
GRAĐEVINA: Rekonstrukcija i dogradnja instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada
LOKACIJA: Ksaverska cesta 2, 10000 Zagreb
PREDMET: Specifikacija opreme - laboratorijski namještaj
NIVO | BR. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
+5 | V. KAT - A - ZRAČENJE
Spalionica
| 1 | Laboratorijski stol Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu iz jednog komada, (širina x dubina x visina): 2300 mm x 800 mm x 900 mm. Laboratorijska radna ploha od inoxa, minimalna nosivost stola 250 kg, inox konstrukcija na nivelirajućim stopicama, inox konstrukcija stola i s podpultnim elementom s vratima sa šarkama | kom | 1 |  | 0
| 2 | Laboratorijski stol Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu iz jednog komada, (širina x dubina x visina): 1400 mm x 750 mm x 900 mm. Laboratorijska radna ploha od inox-a, minimalna nosivost stola 250 kg, inox konstrukcija na nivelirajućim stopicama, inox konstrukcija stola i s podpultnim elementom s vratima sa šarkama | kom | 1 |  | 0
| 3 | Laboratorijski stol sa sudoperom Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu iz jednog komada i korito sudopera, (širina x dubina x visina): 2500 mm x 600 mm x 900 mm. Duboko korito sudopera na desnoj strani minimalne dimenzije 500 mm x 400 mm x 300mm. Slavina-mješalica sa spiralnim izvlačnim tušem. laboratorijska radna ploha od inoxa, minimalna nosivost stola 200 kg, inox konstrukcija na nivelirajućim stopicama, inox konstrukcija stola i da je ispod stola jedna polica cijelom dužinom | kom | 1 |  | 0
| 4 | Laboratorijski stol Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu iz jednog komada, (širina x dubina x visina): 1600 mm x 1000 mm x 900 mm, laboratorijska radna ploha od inoxa, minimalna nosivost stola 200 kg, inox konstrukcija na nivelirajućim stopicama, inox konstrukcija stola i da je ispod stola jedna polica cijelom dužinom | kom | 1 |  | 0
| 5 | Laboratorijski stol za teške uređaje Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu iz jednog komada, (širina x dubina x visina): 1600 mm x 1000 mm x 900 mm laboratorijska radna ploha od inoxa, minimalna nosivost stola 400 kg, inox konstrukcija na nivelirajućim stopicama i ispod stola jedna polica cijelom dužinom | kom | 2 |  | 0
| 6 | Laboratorijski stol za vaganje Dimenzije stola (širina x dubina x visina): 750 mm x 750 mm x 900 mm, antivibracijski | kom | 1 |  | 0
Uparavanje digestori
| 1 | Laboratorijski stol s koritom na sredini Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 2100 mm x 800 mm x 900 mm. Minimalne dimenzije jednostrukog korita sudopera: 500mmx400mmx300mm materijal korita polipropilen s podpultnim elementom. Mješalica T/H prilagođena dimenzijama korita. Laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata ili jednakovrijednog materijala min. 19 mm debljine, otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama, termootpornost 160 ⁰C, mehanička otpornost, vodootporna, minimalna nosivost stola 250 kg, metalna konstrukcija s nivelirajućim stopicama, metalna konstrukcija stola mora biti takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se u sredini konstrukcije ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj, noge i konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline | kom | 1 |  | 0
| 2 | Laboratorijski stol s koritom nalijevo Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu iz dva komada, (širina x dubina x visina): 2800 mm x 1000 mm x 900 mm. Minimalne dimenzije jednostrukog korita sudopera: 500mmx400mmx300mm materijal korita polipropilen s podpultnim elementom. Mješalica T/H prilagođena dimenzijama korita. Laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata ili jednakovrijednog materijala min. 19 mm debljine, otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama, termootpornost 160 ⁰C, mehanička otpornost, vodootporna, minimalna nosivost stola 250 kg, metalna konstrukcija s nivelirajućim stopicama, metalna konstrukcija stola mora biti takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se u sredini konstrukcije ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj; noge i konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline | kom | 1 |  | 0
| 3 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 600 mm x 570 mm x 765 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 6 |  | 0
Laboratorij 5.1.
| 1 | Laboratorijski centralni stol s konstrukcijom i s dva korita na čelu stola Dimenzije stola, uključujući radnu plohu i korita, (širina x dubina x visina): 3600 mm x 1600 mm x 900 mm. Dvostruko korito- svaki dimenzija: 400mmx400mmx300mm, minimalna nosivost stola 250 kg, metalna konstrukcija na nivelirajućim stopicama, metalna konstrukcija stola mora biti takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se u sredini konstrukcije ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj, noge i konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Laboratorijska radna ploha iz jednog komada od kompaktnog laminata ili jednakovrijednog materijala min. debljine 19 mm, otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama, termootpornost 160 ⁰C, mehanička otpornost, vodootporna laboratorijska radna ploha, dva korita standardno na čelu stola (materijal korita polipropilen) s podpultnim elementom, uz svako korito, miješalica T/H i dodatno slavina za vakuum sisaljku. Centralni servisni dio stola: min. 4 komada mini sink korita pozicioniranih obostrano (po 2 na svaku stranu),na svakih 1m stola, uz svaki mini sink dodatno uz slavinu za vodu i slavina/izlaz za vakuum, elektrokanal s utičnicama (4x220V) sa svake strane stola, metalne police za reagense u dva nivoa sa svake strane stola, plastificirane, podesive po visini, min. dubine 200mm, izvod za plin sa svake strane (s nastavkom za gumeno crijevo) | kom | 1 |  | 0
| 2 | Laboratorijski centralni stol s konstrukcijom i s jednim koritom na čelu stola Dimenzije stola, uključujući radnu plohu i korita, (širina x dubina x visina): 3600 mm x 800 mm x 900 mm. Jednostruko korito dimenzija: 400mmx400mmx300mm, minimalna nosivost stola 250 kg, metalna konstrukcija na nivelirajućim stopicama, metalna konstrukcija stola mora biti takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se u sredini konstrukcije ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj, noge i konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Laboratorijska radna ploha iz jednog komada od kompaktnog laminata ili jednakovrijednog materijala min. debljine 19 mm, otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama, termootpornost 160 ⁰C, mehanička otpornost, vodootporna laboratorijska radna ploha, korito standardno na čelu stola (materijal korita polipropilen) s podpultnim elementom, uz korito, miješalica T/H i dodatno slavina za vakuum sisaljku. Centralni servisni dio stola: min. 4 komada mini sink korita pozicioniranih obostrano (po 2 na svaku stranu),na svakih 1m stola, uz svaki mini sink dodatno uz slavinu za vodu i slavina/izlaz za vakuum, elektrokanal s utičnicama (4x220V) sa svake strane stola, metalne police za reagense u dva nivoa sa svake strane stola, plastificirane, podesive po visini, min. dubine 200mm, izvod za plin sa svake strane (s nastavkom za gumeno crijevo) | kom | 1 |  | 0
| 3 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 600 mm x 570 mm x 765 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 12 |  | 0
| 4 | Laboratorijski stol za vaganje antivibracijski Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 900 mm x 750 mm x 900 mm, radna ploha s ugrađenom kamenom plohom, antivibracijska zaštita kamene plohe, mogućnost niveliranja stola | kom | 2 |  | 0
Gama zračenje
| 1 | Radni stol s konstrukcijom Dimenzije stola, uključujući radnu plohu (širina x dubina x visina): 1500 mm x 700 mm x 750 mm, minimalna nosivost stola 250 kg, metalna konstrukcija na nivelirajućim stopicama, metalna konstrukcija stola mora biti takva ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj, noge i konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana. Radna ploha iz jednog komada od kompaktnog laminata ili jednakovrijednog materijala min. debljine 19 mm. Energetski kanal sa 6 utičnica 220-240V. | kom | 6 |  | 0
Uzorci
| 2 | Metalne police 5450x600x2500 mm Višenamjenski metalni regal sa 10 polica podesivih po visini bez upotrebe alata. Visina regala 2500 mm. Stranica regala se sastoji od čeličnih stupova kvadratnog ili omega presjeka dim. 35x35 mm, obostrano perforiranih s korakom od maksimalno 25 mm te poprečnih prečki i ukruta koje osiguravaju stabilnost i krutost stranica. Stupovi su izrađeni savijenog od čeličnog lima debljine minimalno 1,5 mm bez oštrih rubova, na dnu imaju pločicu protiv usijecanja u podlogu i na vrhu završetak protiv prašine i dr. Police su izrađene od čeličnog lima min debljne 0,8 mm, s trostruko savijenim rubovima za zaštitu od ozljeđivanja. Regali se montiraju s horizontalnim leđnim ukrutama za osiguranje protiv bočnog gibanja regala. Leđne ukrute su H-oblika koji osigurava nesmetan pristup polici i sa zadnje strane. Regal se sastavlja i montira bez upotrebe alata i vijaka. Površinski su zaštićeni bojom sušenom na visokim temperaturama (plastifikacijom) u svijetlo sivu boju RAL 7035. Nosivost po polici min 160 kg. Dozvoljena odstupanja dimenzija su +/- 2%. Kvaliteta i nosivost se dokazuje certifikatima prema normama: HRN EN 16121:2017 ili jednakovrijedno: ___________. | kom | 1 |  | 0
Otvoreni izvori
| 1 | Laboratorijski stol Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 2900 mm x 750 mm x 900 mm. Laboratorijska radna ploha glatka od kompaktnog laminata ili jednakovrijednog materijala min. debljine 19 mm, otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama, termootpornost 160 ⁰C, mehanička otpornost, vodootporna laboratorijska radna ploha, minimalna nosivost stola 250 kg, metalna konstrukcija na nivelirajućim stopicama, metalna konstrukcija stola mora biti takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se u sredini konstrukcije ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj, noge i konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline | kom | 1 |  | 0
| 2 | Laboratorijski stol za vaganje antivibracijski Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 800 mm x 750 mm x 900 mm, radna ploha s ugrađenom kamenom plohom, antivibracijska zaštita kamene plohe, mogućnost niveliranja stola | kom | 1 |  | 0
| 3 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 600 mm x 570 mm x 765 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 2 |  | 0
Laboratorij 5.2.
| 1 | Laboratorijski centralni stol s konstrukcijom, sudoper s jednim koritom na čelu stola Dimenzije stola, uključujući radnu plohu i sudoper, (širina x dubina x visina): 3600 mm x 1600 mm x 900 mm. Korito sudopera dimenzija: 400mmx400mmx300mm, minimalna nosivost stola 250 kg, metalna konstrukcija na nivelirajućim stopicama, metalna konstrukcija stola mora biti takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se u sredini konstrukcije ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj, noge i konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Laboratorijska radna ploha iz jednog komada od kompaktnog laminata ili jednakovrijednog materijala min. debljine 19 mm, otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama, termootpornost 160 ⁰C, mehanička otpornost, vodootporna laboratorijska radna ploha, korito standardno na čelu stola (materijal korita polipropilen) s podpultnim elementom, uz korito, miješalica T/H i dodatno slavina za vakuum sisaljku. Centralni servisni dio stola: elektrokanal s utičnicama (4x220V) sa svake strane stola, metalne police za reagense u dva nivoa sa svake strane stola, plastificirane, podesive po visini, min. dubine 200mm, izvod za plin sa svake strane (s nastavkom za gumeno crijevo). Jedan stol zbog instalacija ima lijevu stranu 2600 mm i donju 1100 mm. | kom | 3 |  | 0
| 2 | Laboratorijski stol s konstrukcijom i koritom na čelu stola Dimenzije stola, uključujući radnu plohu i koritom, (širina x dubina x visina): 3400 mm x 800 mm x 900 mm. Korito dimenzija: 400mmx400mmx300mm. minimalna nosivost stola 250 kg, metalna konstrukcija na nivelirajućim stopicama, metalna konstrukcija stola mora biti takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se u sredini konstrukcije ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj, dvije ili tri noge i konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Laboratorijska radna ploha iz jednog komada od kompaktnog laminata ili jednakovrijednog materijala min. debljine 19 mm, otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama, termootpornost 160 ⁰C, mehanička otpornost, vodootporna laboratorijska radna ploha, korito standardno na čelu stola, materijal korita polipropilen s podpultnim elementom, uz korito, miješalica T/H i dodatno slavina za vakuum sisaljku. Servisni dio stola: elektrokanal s utičnicama (4x220V) sa svake strane stola, metalne police za reagense u dva nivoa sa svake strane stola, plastificirane, podesive po visini, min. dubine 200mm, izvod za plin sa svake strane (s nastavkom za gumeno crijevo). | kom | 1 |  | 0
| 3 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 600 mm x 570 mm x 765 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 30 |  | 0
| 4 | Viseći ormarić Dvokrilni; dimenzije (širina x dubina x visina): 900mm x330mmx750mm, dvokrilni; prozirna vrata, pozicioniranje iznad laboratorijskog stola G3/G4, po mjeri. unutra s 2 podesive police; ormarić izrađen od vlagootpornog iverala 19mm, zadnja stranica izrađena od vlagootpornog materijala, fronte izrađene od vlagootpornog materijala, metalne plastificirane ručice otporne na kemikalije, svi rubovi zaštićeni ABS trakom. Udarni rubovi zaštićeni ABS trakom. | kom | 4 |  | 0
| 5 | Viseći ormarić Dvokrilni; dimenzije (širina x dubina x visina): 600 mm x 330 mm x 750 mm, dvokrilni; prozirna vrata, pozicioniranje iznad laboratorijskog stola G3/G4, po mjeri. unutra s 2 podesive police; ormarić izrađen od vlagootpornog iverala 19mm, zadnja stranica izrađena od vlagootpornog materijala, fronte izrađene od vlagootpornog materijala,metalne plastificirane ručkice otporne na kemikalije, svi rubovi zaštićeni ABS trakom. Udarni rubovi zaštićeni ABS trakom. | kom | 1 |  | 0
| 6 | Laboratorijski stol za vaganje antivibracijski Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 900 mm x 750 mm x 900 mm, radna ploha s ugrađenom kamenom plohom, antivibracijska zaštita kamene plohe, mogućnost niveliranja stola | kom | 1 |  | 0
| 7 | Laboratorijski ormar Laboratorijski ormar sirine 1200 mm, dubine 500 mm i 2000 mm visine, dvokrilni, podesive police; izrada: vrata i ručke otporne na kemikalije (većina agresivnih kiselina, otapala, baza i oksidansa), temperaturu do 160°C i dezinficijense | kom | 4 |  | 0
Alfa-beta
| 8 | Laboratorijski stol za teške uređaje Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu iz jednog komada, (širina x dubina x visina): 2000 mm x 1000 mm x 900 mm, laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata ili jednakovrijednog materijala, minimalna nosivost stola 600kg, konstrukcija na nivelirajućim stopicama, metalna konstrukcija stola mora biti takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se u sredini konstrukcije ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj, noge i konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline | kom | 2 |  | 0
| 9 | Garderobni ormar Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 600 mm x 570 mm x 765 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 3 |  | 0
| 10 | Laboratorijski ormar Dimenzije ormara, (širina x dubina x visina): 1400 mm x 400 mm x 2300 mm, ormar izrađen od vlagootpornog iverala, zadnja stranica izrađena od vlagootpornog materijala, cijeli ormar za zatvorenim vratima i pet polica unutar ormara (podesive po visini), fronte izrađene od vlagootpornog materijala, metalne plastificirane ručkice | kom | 3 |  | 0
| UKUPNO (V. KAT - A) |  |  |  |  | 0

## SUTEREN - B
INVESTITOR: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
GRAĐEVINA: Rekonstrukcija i dogradnja instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada
LOKACIJA: Ksaverska cesta 2, 10000 Zagreb
PREDMET: Specifikacija opreme - laboratorijski namještaj
NIVO | BR. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
0 | SUTEREN - B - SUTEREN REKONSTRUKCIJE
LABORATORIJ ZA ORGANSKU SINTEZU
| 1 | Laboratorijski stol s metalnom konstrukcijom I ugrađenim sudoperom Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu (širina x dubina x visina): 2700 mm x 900 mm x 900 mm; Središnja konzola za pohranu. Radna ploha od kompaktnog laminata koja ima otpornost površine: prema otapalima i razrijeđenim kiselinama; mehanička otpornost; vodootporna; otporna na visoke temperature. Minimalna nosivost stola 200 kg/m2; Metalna konstrukcija s niveliranim stopicama; Metalna konstrukcija stola; dodatna pojačanja na bočnim stranicama kako bi se u sredini/ispod stola mogli smjestiti dodatni uređaji i namještaj. Konstrukcija stola i noge stola (dvije ili više): izrađene od čeličnih profila; pocinčane i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom povećane otpornosti. Sudoper s jednim (1) polipropilenskim koritom na čelu stola. Dimenzije ormarića ispod sudopera trebaju odgovarati dimenzijama sudopera i biti u skladu sa laboratorijskim centralnim stolom na čijem čelu će biti postavljen. Odvojiti sudoper od radnog stola prozirnom pregradom od plastike prema dubini stola u visini 400-500 mm. Dodaci za laboratorijski sudoper: laboratorijska miješalica sa fleksibilnim crijevom: topla/hladna voda. ispiralica za oči, vakuum sisaljka, zidno cjedilo za posuđe (jež sa 26 bodlje) | kom | 1 |  | 0
| 2 | Laboratorijski centralni stol s metalnom konstrukcijom i nadogradnjom Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu: širina x dubina x visina (ukupna visina): 3000 mm x 900 mm x 750 mm (1700 mm). Središnja konzola za pohranu. Radna ploha od kompaktnog laminata koja ima otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama, mehanička otpornost, vodootporna, otporna na visoke temperature. Metalna konstrukcija stola: dodatna pojačanja na bočnim stranicama kako bi se u sredini/ispod stola mogli smjestiti dodatni uređaji i namještaj. Minimalna nosivost stola 200 kg/m2. Metalna konstrukcija s niveliranim stopicama. Energetski most s priključkom za schuko 220 V, PC, telefon. Konstrukcija nadogradnje s čeličnim cijevima: velike nosivosti i stabilnosti; pocinčane i plastificirane epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom povećane otpornosti. Metalne police za reagense: plastificirane i podesive po visini. | kom | 1 |  | 0
| 3 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 450 mm x 570 mm x 615 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 1 |  | 0
| 4 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 600 mm x 570 mm x 615 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 2 |  | 0
| 5 | Laboratorijski stolac sa naslonom za leđa Uvjeti kvalitete dokazani Europskim normama PN-EN 1335 ili jednakovrijedno: ___________, EN 1022 ili jednakovrijedno: ___________. Stolac ima mogućnost pneumatske regulacije visine. Naslon stolice - ergonomski je oblikovan, na središnjem nosaču završne obrade crne boje, naslon čini visoko kvalitetni poliuretan koji se odlikuje visokom otpornošću na ogrebotine , crne je boje, perforiran sa rupicama za prozračivanje , visina naslona min 390 mm. Sjedište stolice - ergonomski je oblikovano, sastoji se od PVC jezgre na koju je aplicirana poliuretanska pjena crne boje sa rupicama za prozračivanje, Podešavanje visine sjedišta pomoču pneumatskog podizača Školjka stolice je od polipropilena, crne boje , koji se odlikuje visokom otpornošću na ogrebotine te povezuje okvir, a spaja se ispod sjedala na bazu stolice. Konstrukcija stolice izrađena od čeličnih metalnih profila crne boje. Baza stolice je izrađena PVC odljevka u obliku peterokrake zvijezde na čijim završetcima se nalaze utori za kotače. Minimalni promjer baze je 710 mm. Mehanizam za podešavanje nagiba naslona i nagiba sjedala , podešavanje visine naslona, podešavanje otpora nagiba naslona. Nosivost do 150 kg. Na kraju baze umjesto kotača kilzači/nogice za povečanje stabilnosti stolca. Ukupna visina stolice: min 1020-1350 mm Visina sjedišta: min 605-865 mm Promjer baze stolice : min 715mm Visina naslona : min 390 mm | kom | 2 |  | 0
| 6 | Laboratorijski stolac bez naslona Uvjeti kvalitete materijala trebaju biti dokazani Europskim normama DIN EN 1335-2/01.10 ili jednakovrijedno: ___________, DIN EN 1335-3/08.09 ili jednakovrijedno: ___________. Stolica ima mogućnost pneumatske regulacije visine sjedala. izdržljivost tkanine na 100,000 ciklusa dokazivo certifikatima Europske norme BS EN 14465 ili jednakovrijedno: ___________ i koja ima atest BS EN 1021-1/2:1994 na negorivost ili jednakovrijedan atest: ___________. Sjedište stolice - presvučena visokokvalitetnom tkaninom ili ecco kožom boje prema izboru investitora , izdržljivost materijala na 100,000 ciklusa dokazivo certifikatima Europske norme BS EN 14465 i koja ima atest BS EN 1021-1/2:1994 na negorivost ili jednakovrijedan atest: ___________. Stolica ima mogućnost pneumatske regulacije visine , promjer sjedišta Min ø38. Školjka stolice je od visokokvalitetnog polipropilena, crne boje, koji se odlikuje visokom otpornošću na ogrebotine te je povezana na okvir , a spaja se ispod sjedala na bazu stolice. Konstrukcija stolice izrađena od čeličnih metalnih profila. Baza stolice je izrađena od poliranog aluminija u obliku peterokrake zvijezde na čijim završetcima se nalaze utori za kotače ili klizače. Minimalni promjer baze je 700 mm zbog veće stabilnosti stolice. Pneumatski podizač mehanizma omogućava prilagodbu visina sjedišta. Ring za držanje nogu. Kotači za tvrde podloge minimalnog promjera 50 mm. Ukupna visina: Min 550-800 mm | kom | 1 |  | 0
Laboratorij za pokusne životinje i laboratorij za otrove
| 7 | Laboratorijski stolac s naslonom za leđa Uvjeti kvalitete dokazani Europskim normama PN-EN 1335 ili jednakovrijedno: ___________, EN 1022 ili jednakovrijedno: ___________. Stolac ima mogućnost pneumatske regulacije visine. Naslon stolice - ergonomski je oblikovan, na središnjem nosaču završne obrade crne boje, naslon čini visoko kvalitetni poliuretan koji se odlikuje visokom otpornošću na ogrebotine , crne je boje, perforiran sa rupicama za prozračivanje , visina naslona min 390 mm Sjedište stolice - ergonomski je oblikovano, sastoji se od PVC jezgre na koju je aplicirana poliuretanska pjena crne boje sa rupicama za prozračivanje , Podešavanje visine sjedišta pomoču pneumatskog podizača. Školjka stolice je od polipropilena, crne boje , koji se odlikuje visokom otpornošću na ogrebotine te povezuje okvir, a spaja se ispod sjedala na bazu stolice. Konstrukcija stolice izrađena od čeličnih metalnih profila crne boje. Baza stolice je izrađena PVC odljevka u obliku peterokrake zvijezde na čijim završetcima se nalaze utori za kotače. Minimalni promjer baze je 710 mm. Mehanizam za podešavanje nagiba naslona i nagiba sjedala , podešavanje visine naslona, podešavanje otpora nagiba naslona. Nosivost do 150 kg. Na kraju baze umjesto kotača kilzači/nogice za povećanje stabilnosti stolca. Ukupna visina stolice: min 1020-1350 mm Visina sjedišta: min 605-865 mm Promjer baze stolice : min 715mm Visina naslona : min 390 mm | kom | 6 |  | 0
| 8 | Laboratorijski stol (pisaći stol) 120 cm (širina) x 60 cm (dubina) x 74 cm (standardna visina); podloga iveral, vodootporna; sve noge i konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoxy prahom RAL 7047 ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline | kom | 2 |  | 0
| 9 | Laboratorijski stol (konzola) ŠDV 160x80x90 cm, radna ploha od kompaktnog laminata; otporna prema otapalima, kiselinama i bazama; vodootporna; minimalna nosivost stola 200 kg; metalna konstrukcija od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline; na nogama kotači s kočnicama | kom | 3 |  | 0
| 10 | Laboratorijski stol (konzola) ŠDV 200x80x90 cm, radna ploha od kompaktnog laminata; otporna prema otapalima, kiselinama i bazama; vodootporna; minimalna nosivost stola 200 kg; metalna konstrukcija od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline; noge sa mogućnosti niveliranja; Police iznad laboratorijskog stola (širina x dubina): 200 mm x 300 mm sa utičnicama za struju i svjetlom | kom | 1 |  | 0
| 11 | Dvokrilni ormar (širina x dubina x visina): 900 mm x 450 mm x 2000 mm; ormar izrađen od vlagootpornog iverala; unutrašnje 5 polica (900 mm x 450 mm), vanjski rubovi zaštićeni ABS trakom od 2 mm | kom | 2 |  | 0
| 12 | Potpultni ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 450 mm x 570 mm x 615 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 2 |  | 0
| 13 | Potpultni ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 600 mm x 570 mm x 615 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 5 |  | 0
| 14 | Keramički sudoper s ormarićem dimenzije sudopera (širina x dubina x visina): 600mm x 400 mm x 400mm, keramički, otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama i lužinama; dimenzija ormarića pod sudoperom (širina x dubina x visina): 1000 mm x 800 mm x 900 mm; dvokrilni ormar izrađen od vlagootpornog iverala; svi rubovi zaštićeni ABS trakom od 2 mm | kom | 2 |  | 0
| 15 | Laboratorijski antivibracijski stol za vaganje Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu (širina x dubina x visina): 1000 mm x 1000 mm x 900 mm. Središnja konzola za pohranu. Radna ploha od kompaktnog laminata koja ima otpornost površine: prema otapalima i razrijeđenim kiselinama, mehanička otpornost, vodootporna, otporna na visoke temperature. Anti-vibracijski elementi, velika stabilnost, tri (3) odvagna mjesta | kom | 1 |  | 0
Laboratorij za nanosintezu
| 16 | Laboratorijski stol s metalnom konstrukcijom i ugrađenim sudoperom Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu (širina x dubina x visina): 1900 mm x 900 mm x 900 mm; Središnja konzola za pohranu. Radna ploha od kompaktnog laminata koja ima otpornost površine: prema otapalima i razrijeđenim kiselinama; mehanička otpornost; vodootporna; otporna na visoke temperature. Minimalna nosivost stola 200 kg/m2; Metalna konstrukcija s niveliranim stopicama; Metalna konstrukcija stola; dodatna pojačanja na bočnim stranicama kako bi se u sredini/ispod stola mogli smjestiti dodatni uređaji i namještaj. Konstrukcija stola i noge stola (dvije ili više): izrađene od čeličnih profila; pocinčane i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom povećane otpornosti. Sudoper s jednim (1) polipropilenskim koritom na čelu stola. Dimenzije ormarića ispod sudopera trebaju odgovarati dimenzijama sudopera i biti u skladu sa laboratorijskim centralnim stolom na čijem čelu će biti postavljen. Odvojiti sudoper od radnog stola prozirnom pregradom od plastike prema dubini stola u visini 400-500 mm. Dodaci za laboratorijski sudoper: laboratorijska miješalica sa fleksibilnim crijevom: topla/hladna voda. ispiralica za oči, vakuum sisaljka, zidno cjedilo za posuđe (jež sa 26 bodlje) | kom | 1 |  | 0
| 17 | Laboratorijski stol (konzola) ŠDV 2200 mm x 800 mm x 900 mm, radna ploha od kompaktnog laminata; otporna prema otapalima, kiselinama i bazama; vodootporna; minimalna nosivost stola 200 kg; metalna konstrukcija od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoxy prahom ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline; noge sa mogućnosti niveliranja; Police iznad laboratorijskog stola (širina x dubina): 200 mm x 300 mm sa utičnicama za struju i svjetlom | kom | 2 |  | 0
| 18 | Laboratorijski stolac s naslonom za leđa Uvjeti kvalitete dokazani Europskim normama PN-EN 1335 ili jednakovrijedno: ___________, EN 1022 ili jednakovrijedno: ___________. Stolac ima mogućnost pneumatske regulacije visine. Naslon stolice - ergonomski je oblikovan, na središnjem nosaču završne obrade crne boje, naslon čini visoko kvalitetni poliuretan koji se odlikuje visokom otpornošću na ogrebotine , crne je boje, perforiran sa rupicama za prozračivanje , visina naslona min 390 mm Sjedište stolice - ergonomski je oblikovano, sastoji se od PVC jezgre na koju je aplicirana poliuretanska pjena crne boje sa rupicama za prozračivanje , Podešavanje visine sjedišta pomoču pneumatskog podizača. Školjka stolice je od polipropilena, crne boje , koji se odlikuje visokom otpornošću na ogrebotine te povezuje okvir, a spaja se ispod sjedala na bazu stolice. Konstrukcija stolice izrađena od čeličnih metalnih profila crne boje. Baza stolice je izrađena PVC odljevka u obliku peterokrake zvijezde na čijim završetcima se nalaze utori za kotače. Minimalni promjer baze je 710 mm. Mehanizam za podešavanje nagiba naslona i nagiba sjedala , podešavanje visine naslona, podešavanje otpora nagiba naslona. Nosivost do 150 kg. Na kraju baze umjesto kotača kilzači/nogice za povečanje stabilnosti stolca. Ukupna visina stolice: min 1020-1350 mm Visina sjedišta: min 605-865 mm Promjer baze stolice : min 715mm Visina naslona : min 390 mm | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO (I. KAT - B) |  |  |  |  | 0

## PRIZEMLJE - B
INVESTITOR: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
GRAĐEVINA: Rekonstrukcija i dogradnja instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada
LOKACIJA: Ksaverska cesta 2, 10000 Zagreb
PREDMET: Specifikacija opreme - laboratorijski namještaj
NIVO | BR. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
1 | PRIZEMLJE - B - TOKSIKOLOGIJA
Laboratorij T.1.
| 1 | Laboratorijski stol s konstrukcijom dimenzija (širina x dubina x visina): 3000 mm x 800 mm x 900 mm; laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata debljine 19 mm ili više; površina radne plohe: otporna na otapala i razrijeđene kiseline, mehanička otpornost, vodootporna. Minimalna nosivost stola 200 kg, metalna konstrukcija stola takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj; konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoxy prahom RAL 7047 ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Napomena: između dva stola energetski most s priključkom 220V shuko i PC mreža. Metalne police za reagense – plastificirane, podesive po visini | kom | 1 |  | 0
| 2 | Laboratorijski stol s konstrukcijom dimenzija (širina x dubina x visina): 3600 mm x 800 mm x 750 mm; laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata debljine 19 mm ili više; površina radne plohe: otporna na otapala i razrijeđene kiseline, mehanička otpornost, vodootporna. Minimalna nosivost stola 200 kg, metalna konstrukcija stola takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj; konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoxy prahom RAL 7047 ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Napomena: između dva stola energetski most s priključkom 220V shuko i PC mreža, telefon | kom | 1 |  | 0
| 3 | Laboratorijski stol s konstrukcijom i nadogradnjom dimenzija (širina x dubina x visina): 1800 mm x 800 mm x 900 mm; laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata debljine 19 mm ili više; površina radne plohe: otporna na otapala i razrijeđene kiseline, mehanička otpornost, vodootporna. Minimalna nosivost stola 200 kg, metalna konstrukcija stola takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj; konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoxy prahom RAL 7047 ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Napomena: između dva stola energetski most s priključkom 220V shuko i PC mreža. Mogućnost priključka za vodu i odvod. Metalne police za reagense – plastificirane, podesive po visini. Sudoper na lijevoj strani stola. | kom | 1 |  | 0
| 4 | Laboratorijski ormar iz jednog ili više dijelova; dimenzije (širina x dubina x visina): 1200 mm x 500 mm x 2000 mm. Ormar izrađen od vlagootpornog iverala 18 mm RAL 7047 ili jednakovrijedno, svi rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 0,8 mm RAL 7047 ili jednakovrijedno, a udarni rubovi zaštićeni ABS trakom RAL 7047 ili jednakovrijedno debljine 2 mm. Cijeli ormar sa zatvorenim vratima i pomičnim policama unutar ormara, prednja fronta izrađena od vlagootporne iverice 19 mm, zaštićena ABS trakom RAL 7047 ili jednakovrijedno sa sve četiri strane; zadnja stranica mediapan 3,2 mm dvostrano presvučen melaminskom folijom RAL 7047 ili jednakovrijedno. Velika nosivost i stabilnost | kom | 2 |  | 0
| 5 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 450 mm x 570 mm x 765 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 5 |  | 0
| 6 | Sigurnosni ormar za boce s komprimiranim plinom Minimalne vanjske dimenzije (širina x dubina x visina): 600 mm x 615 mm x 2050 mm. Materijal: fini čelični lim debljine 10/10 mm presvučen plastikom. Smještaj 1 boce s komprimiranim plinom volumena 50 L. Pogodan za smještaj boca s vrlo lako zapaljivim komprimiranim plinom. Držač za smještaj boce s komprimiranim plinom malog volumena s mogućnošću bočnog vješanja i namještanja visine nosivosti do 50 kg. Za postavljanje plinskih boca u zgradi – protupožarna izolacija - vatrostalan na 90 minuta. Priključak za prozračivanje na stropu ormara. Kompletno isporuka s montažnim tračnicama, zaklopkom za okretanje, držačem za boce i odgovarajućim zateznim pojasevima. Sistem za obavezno uzemljenje kućišta. Sigurnosna brava s ključem i cilindrom koji se može izvući. Broj vrata: 1. Predviđen prostor za instalaciju armature za redukcijske ventile. | kom | 1 |  | 0
LC-MS
| 7 | Laboratorijski stol s konstrukcijom i nadogradnjom dimenzija (širina x dubina x visina): 1800 mm x 800 mm x 900 mm; laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata debljine 19 mm ili više; površina radne plohe: otporna na otapala i razrijeđene kiseline, mehanička otpornost, vodootporna. Minimalna nosivost stola 200 kg, metalna konstrukcija stola takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj; konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoxy prahom RAL 7047 ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Napomena: između dva stola energetski most s priključkom 220V shuko i PC mreža | kom | 1 |  | 0
| 8 | Laboratorijski stol s konstrukcijom i nadogradnjom dimenzija (širina x dubina x visina): 1200 mm x 800 mm x 750 mm; laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata debljine 19 mm ili više; površina radne plohe: otporna na otapala i razrijeđene kiseline, mehanička otpornost, vodootporna. Minimalna nosivost stola 200 kg, metalna konstrukcija stola takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj; konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoxy prahom RAL 7047 ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Napomena: između dva stola energetski most s priključkom 220V shuko i PC mreža | kom | 1 |  | 0
Vagaonica
| 1 | Laboratorijski stol dimenzija (širina x dubina x visina): 2000 mm x 750 mm x 900 mm; laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata debljine 19 mm ili više; površina radne plohe: otporna na otapala i razrijeđene kiseline, mehanička otpornost, vodootporna. Minimalna nosivost stola 200 kg, metalna konstrukcija stola takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj; konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoxy prahom RAL 7047 ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Napomena: između dva stola energetski most s priključkom 220V shuko | kom | 1 |  | 0
| 2 | Laboratorijski stol za vaganje dimenzija (širina x dubina x visina) 900 mm x 750 mm x 900 mm; radna ploha od polipropilena s ugrađenom kamenom plohom – postolje za vagu dimenzija širina x dubina 400 mm x 500 mm; antivibracijska zaštita kamene plohe; mogućnost niveliranja stola i kamene plohe | kom | 1 |  | 0
| 3 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 600 mm x 570 mm x 765 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 1 |  | 0
Laboratorij T.2.
| 4 | Laboratorijski stol Laboratorijski centralni stol sa konstrukcijom dimenzija (širina x dubina x visina): 3000 mm x 800 mm x 900 mm; laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata debljine 19 mm ili više; površina radne plohe: otporna na otapala i razrijeđene kiseline, mehanička otpornost, vodootporna. konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoxy prahom RAL 7047 ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Napomena: između dva stola energetski most s priključkom 220V shuko i PC mreža | kom | 1 |  | 0
| 5 | Laboratorijski stol Laboratorijski centralni stol sa konstrukcijom dimenzija (širina x dubina x visina): 3000 mm x 1600 mm x 900 mm; laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata debljine 19 mm ili više; površina radne plohe: otporna na otapala i razrijeđene kiseline, mehanička otpornost, vodootporna. Minimalna nosivost stola 200 kg, metalna konstrukcija stola takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj; konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoxy prahom RAL 7047 ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Napomena: između dva stola energetski most s priključkom 220V shuko i PC mreža, telefon | kom | 1 |  | 0
| 6 | Laboratorijski stol Laboratorijski centralni stol sa konstrukcijom dimenzija (širina x dubina x visina): 5500 mm x 750 mm x 750 mm; laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata debljine 19 mm ili više; površina radne plohe: otporna na otapala i razrijeđene kiseline, mehanička otpornost, vodootporna.konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoxy prahom RAL 7047 ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Napomena: između dva stola energetski most s priključkom 220V shuko | kom | 1 |  | 0
| 7 | Laboratorijski stol s konstrukcijom i nadogradnjom dimenzija (širina x dubina x visina): 4500 mm x 800 mm x 900 mm; laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata debljine 19 mm ili više; površina radne plohe: otporna na otapala i razrijeđene kiseline, mehanička otpornost, vodootporna. konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoxy prahom RAL 7047 ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Napomena: između dva stola energetski most s priključkom 220V shuko i PC mreža. Mogućnost priključka za vodu i odvod. Metalne police za reagense – plastificirane, podesive po visini. | kom | 1 |  | 0
| 8 | Laboratorijski stol dimenzija (širina x dubina x visina): 1000 mm x 800 mm x 900 mm; laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata debljine 19 mm ili više; površina radne plohe: otporna na otapala i razrijeđene kiseline, mehanička otpornost, vodootporna. Minimalna nosivost stola 100 kg, metalna konstrukcija stola takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj; konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoxy prahom RAL 7047 ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Napomena: između dva stola energetski most s priključkom 220V shuko i PC mreža. Mogućnost priključka za vodu i odvod. Metalne police za reagense – plastificirane, podesive po visini. | kom | 1 |  | 0
| 9 | Laboratorijski stol dimenzija (širina x dubina x visina): 1200 mm x 750 mm x 900 mm; laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata debljine 25 mm ili više; površina radne plohe: otporna na otapala i razrijeđene kiseline, mehanička otpornost, vodootporna. konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoxy prahom RAL 7047 ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Napomena: između dva stola energetski most s priključkom 220V shuko i PC mreža. Mogućnost priključka za vodu i odvod. Metalne police za reagense – plastificirane, podesive po visini. | kom | 1 |  | 0
| 10 | Laboratorijski stol dimenzija (širina x dubina x visina): 900 mm x 750 mm x 900 mm; laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata debljine 19 mm ili više; površina radne plohe: otporna na otapala i razrijeđene kiseline, mehanička otpornost, vodootporna. konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoxy prahom RAL 7047 ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Napomena: između dva stola energetski most s priključkom 220V shuko i PC mreža. Mogućnost priključka za vodu i odvod. Metalne police za reagense – plastificirane, podesive po visini. | kom | 1 |  | 0
| 11 | Laboratorijski sudoper s podpultnim elementom Gornja ploha i ploha sudopera od tehnički lijevane keramike, dimenzija gornje plohe (širina x dubina x visina): 1200 mm x 750 mm x 900 mm, mehanička i kemijska otpornost. dupli sudoper s dva korita, dimenzije jednog korita 500 mm x 400 mm x 300 mm; ormarić ispod korita širine 1200 mm; ormarić izrađen od vlagootpornog iverala 18 mm RAL 7047 ili jednakovrijedno, svi rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 0,8 mm RAL 7047 ili jednakovrijedno, a udarni rubovi zaštićeni ABS trakom RAL 7047 ili jednakovrijedno debljine 2 mm, zadnja stranica vlagootporni mediapan dvostrano presvučen melaminskom folijom | kom | 1 |  | 0
| 12 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 900 mm x 570 mm x 765 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 4 |  | 0
| 13 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 600 mm x 570 mm x 765 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 3 |  | 0
| 14 | Laboratorijski podpultni pomični ormarić Dimenzije ormarića (širina x dubina x visina): 450 mm x 570 mm x 765 mm. Sastav podpultnog pomičnog ormarića: tri (3) ladice bez vrata, brava + ključ, četiri (4) PP kotača, dva (2) prednja PP kotača s kočnicama | kom | 5 |  | 0
| 15 | Viseći ormarić Dvokrilni; dimenzije (širina x dubina x visina): 900 mm x 330 mm x 750 mm, dvokrilni; prozirna vrata, unutra s 2 podesive police; ormarić izrađen od vlagootpornog iverala 18 mm, zadnja stranica izrađena od vlagootpornog materijala, fronte izrađene od vlagootpornog materijala, ručice otporne na kemikalije, svi rubovi zaštićeni ABS trakom. Udarni rubovi zaštićeni ABS trakom. | kom | 1 |  | 0
| 16 | Laboratorijski ormar iz jednog ili više dijelova; dimenzije (širina x dubina x visina): 1800 mm x 450 mm x 2000 mm. Ormar izrađen od vlagootpornog iverala 18 mm RAL 7047 ili jednakovrijedno, svi rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 0,8 mm RAL 7047 ili jednakovrijedno, a udarni rubovi zaštićeni ABS trakom RAL 7047 ili jednakovrijedno debljine 2 mm. Cijeli ormar sa zatvorenim vratima i pomičnim policama unutar ormara, prednja fronta izrađena od vlagootporne iverice 19 mm, zaštićena ABS trakom RAL 7047 ili jednakovrijedno sa sve četiri strane; zadnja stranica mediapan 3,2 mm dvostrano presvučen melaminskom folijom RAL 7047 ili jednakovrijedno. Velika nosivost i stabilnost | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO (PRIZEMLJE - B) |  |  |  |  | 0

## I. KAT - B
INVESTITOR: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
GRAĐEVINA: Rekonstrukcija i dogradnja instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada
LOKACIJA: Ksaverska cesta 2, 10000 Zagreb
PREDMET: Specifikacija opreme - laboratorijski namještaj
NIVO | BR. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
2 | I. KAT - B - ORG. ANAL. KEM.
Laboratorij K.1. i vagaonica
| 1 | Centralni laboratorijski stol s energetskim mostom i sudoperom Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 4200 mm x 1200 mm x 750 mm. laboratorijska radna ploha od monolitne keramike, otpornost površine prema otapalima i kiselinama, mehanička otpornost, vodootporna, minimalna nosivost stola 200 kg, metalna konstrukcija na 4 ili više nivelirane stopice, metalna konstrukcija stola mora biti takva da su dodatna pojačanja na bočnim stranicama i da se u sredini konstrukcije ispod stola mogu smjestiti dodatni uređaji i namještaj, dvije ili tri noge i konstrukcija stola izrađena od čeličnih profila treba biti pocinčana i plastificirana epoxy prahom RAL 7047 ili jednakovrijednim materijalom otpornim na kiseline. Metalna polica za reagense - podesive po visini; Zatvoreni ormarići iznad police dim 4000x330x380). Sudoper s jednim koritom (500 x 400 x 300mm), lab slavinom i vakuum priključkom na čelu stola. Podpultni ormarići 600 x 570 x 870 mm s ladicom i vratima. Podpultni ormarići 600 x 570 x 870 mm s ladicama. | kom | 1 |  | 0
| 2 | Laboratorijski stol Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 1200 mm x 1200 mm x 750 mm. laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata. otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama, mehanička otpornost, vodootporna, minimalna nosivost stola 200 kg | kom | 1 |  | 0
| 3 | Laboratorijski stol Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 3000 mm x 800 mm x 900 mm. laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata. otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama, mehanička otpornost, vodootporna, minimalna nosivost stola 200 kg. Sudoper s jednim koritom (500 x 400 x 300mm), lab slavinom i vakuum priključkom na desnom kraju stola. Podpultni ormarići s ladicom i vratima. | kom | 1 |  | 0
| 4 | Kameni stol Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 1000 mm x 600 mm x 900 mm. u cijelosti izrađen od kamena, anti-vibracijske gume između horizontalne ploče i nogu te između nogu i poda, anti-vibracijska šipka | kom | 2 |  | 0
Laboratorij K.2.
| 5 | Laboratorijski stol Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 4000 mm x 800 mm x 900 mm. laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata. otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama, mehanička otpornost, vodootporna, minimalna nosivost stola 200 kg. Podpultni ormarići s ladicom i vratima. | kom | 1 |  | 0
| 6 | Laboratorijski stol Dimenzije stola, uključujući i radnu plohu, (širina x dubina x visina): 2000 mm x 800 mm x 900 mm. laboratorijska radna ploha od kompaktnog laminata. otpornost površine prema otapalima i razrijeđenim kiselinama, mehanička otpornost, vodootporna, minimalna nosivost stola 200 kg. Podpultni ormarići s ladicom i vratima. | kom | 4 |  | 0
| 7 | Laboratorijski ormar Laboratorijski ormar sirine 1200 mm, dubine 500 mm i 2000 mm visine, dvokrilni, podesive police; izrada: vrata i ručke otporne na kemikalije (većina agresivnih kiselina, otapala, baza i oksidansa), temperaturu do 160°C i dezinficijense | kom | 2 |  | 0
| 8 | Sigurnosni ormar za boce s komprimiranim plinom Ormar za boce pod tlakom za smještaj 5 boca | kom | 1 |  | 0
| 9 | Sigurnosni ormar za boce s komprimiranim plinom Ormar za boce pod tlakom za smještaj 2 boce | kom | 2 |  | 0
| 10 | Viseći ormari s punim vratima dvokrilni; pozicioniranje iznad laboratorijskog stola, s podesivim policama; dimenzije 900 mm, visine 900 mm i dubine 330 mm; izrada: vrata i ručke otporne na kemikalije (većina agresivnih kiselina, otapala, baza i oksidansa), temperaturu do 160°C i dezinficijense | kom | 3 |  | 0
| 11 | Laboratorijski sudoper s ormarićem dimenzija (širina x dubina x visina): 1500 mm x 600 mm x 1000 mm, Broj korita 1 - korito pomaknuto skroz na lijevu stranu. Dimenzije korita (širina x dubina x visina): 400 mm x 400 mm x 300 mm. Korita od polipropilena. Ormarić izrađen od vlagootpornog iverala RAL 7047 ­ ili jednakovrijedno. Svi rubovi zaštićeni ABS trakom 0,8mm, zadnja stranica vlagootporni mediapan dvostrano presvučen melaminskom folijom. Vrata od vlagootpornog iverala. Noge od PP-a RAL 7047 ili jednakovrijedno visine 150 sa nivelacijskom stopicom. Ručkice ergonomske izrađene od ABS-a ili jednakovrijedno. Velika nosivost i stabilnost. Sukladno HRN D.E2.104. HRN D.E2.105. ­ ili jednakovrijedno. Radne površine – polypropylene. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO (I. KAT - B) |  |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
INVESTITOR: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
GRAĐEVINA: Rekonstrukcija i dogradnja instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada
LOKACIJA: Ksaverska cesta 2, 10000 Zagreb
PREDMET: Specifikacija opreme - uredski namještaj
REKAPITULACIJA
-1 | SUTEREN - A |  | 0
0 | PRIZEMLJE - A |  | 0
1 | I. KAT - A |  | 0
2 | II. KAT - A |  | 0
3 | III. KAT - A |  | 0
4 | IV. KAT - A |  | 0
5 | V. KAT - A |  | 0
-1 | SUTEREN - B |  | 0
0 | PRIZEMLJE - B |  | 0
1 | I. KAT - B |  | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: |  |  | 0
PDV (25%): |  |  | 0
SVEUKUPNO SA PDV-om: |  |  | 0
KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
Jamstveni rok predmeta nabave |  | mjeseci:
Ponuđeni jamstveni rok: (sukladno točki 7.4. DON-a)