## 2.6
Grupa 1. Priprema uzoraka 1
Liofilizator - 1 kom
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | Kapacitet komore za zamrzavanje minimalno: 3 kg leda |  | komad | 1 |  | 0
2. | Volumen komore minimalno: 4 L
3. | Učinkovitost: minimalno 2,5 kg leda/24 sata
4. | Temperatura komore za zamrzavanje - 55°C ili niža
5. | Maksimalna veličina komore (Ø x L): 170 x 210 mm
6. | Digitalno očitavanje: temperatura, vrijeme
7. | Funkcije: zaključavanje, odmrzavanje, vakuum, vrijeme
8. | Maksimalne dimenzije uređaja (ŠxDxV): 400 x 700 x 600 mm
9. | Prikaz raspona vremena na zaslonu: 999 sati i 59 minuta.
10. | Akrilna komora za smještaj polica promjera (Φ): 30 cm, visine 40 cm
11. | Nosač od nehrđajućeg čelika s minimalno 3 kompleta polica sa mogućnošću nadogradnje do 5
12. | Rotacijska vakuum pumpa kapaciteta minimalno 200 L/ min, podtlak 1 X 10-3 torr, snage 0,4kW (0,5HP) s vakuum crijevom i ostalim elementima za povezivanje s liofilizatorom.
13. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem.
14. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku.
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.11
Grupa 1. Priprema uzoraka 1
Inkubator s tresilicom - 1 kom
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | Sučelje: digitalno |  | komad | 1 |  | 0
2. | Temperaturni raspon: ambijentalna +5 do 100 °C
3. | Fluktuacija temperature na 80°C: 0.5 °C ili bolje
4. | Kapacitet za blok 0,2 ml: minimalno 96
5. | Kapacitet za blok 1,5/2 ml: minimalno 24
6. | Brzina trešnje za blok 0,2 ml: 150 - 1500 rpm
7. | Brzina trešnje za blok 1,5/2ml:150 - 1000 rpm
8. | Promjer orbitalne vrtnje: minimalno 2 mm
9. | Maksimalne vanjske dimenzije (ŠxDxV): 280 x 340 x 180 mm
10. | CE certifikat
11. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku.
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.19
Grupa 1. Priprema uzoraka 1
Termostat (za termostabiliziranje materijala pri temperaturi od -3 ° C do + 150 ° C) - 1 kom
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | Konvekcija: Prisilna (ventilator) |  | komad | 1 |  | 0
2. | Kapacitet: minimalno 55 L
3. | Kontrola Mikroprocesor
4. | Sučelje: Ekran na dodir u boji
5. | Temperaturni raspon: od -10 do +70 °C ili bolje
6. | Fluktuacija temperature pri 37°C: 0,2 °C ili bolje
7. | Police: minimalno 2
8. | Maksimalno opterećenje po polici: 25 kg
9. | Unutrašnjost od nehrđajući čelika
10. | Maksimalne vanjske dimenzije (ŠxVxD): 600 x 1000 x 640 mm
11. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku.
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.22
Grupa 1. Priprema uzoraka 1
Manifold za vakuumsku ekstrakciju - 1 kom
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | Manifold za vakuumsku ekstrakciju za minimalno 24 uzorka. |  | komad | 1 |  | 0
2. | Staklena baza otporna na otapala koja sprečava kondenzaciju i promjenu boje.
3. | Antikorozivni pokrov kako bi se izbjegle deformacije u radnim uvjetima pod visokim tlakom.
4. | PTFE nosač za cijevi od 11, 13 i 15 mm
5. | Vakuum regulator otporan na otapala.
6. | Uključena odgovarajuća vakuum pumpa.
7. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem.
8. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.23
Grupa 1. Priprema uzoraka 1
Uparivač organskog ekstrakta - DryVap - 1 kom
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | 6 kanala po 9 igala (za ukupno 54 uzorka od 10 ml) za rad pojedinačno ili istovremeno. |  | komad | 1 |  | 0
2. | Automatsko podešavanje igala prema volumena uzorka.
3. | Prednji prozor i unutrašnje svijetlo da se može vidjeti postupak rada.
4. | Automatsko zaključavanje poklopaca tijekom rada.
5. | Jednostavna zamjena igala za dušik
6. | 7” kontrolna ploča s zaslonom osjetljivim na dodir
7. | Alarm niske razine tekućine.
8. | Softversko sučelje.
9. | Pogreška očitanja temperature: <0,5%.
10. | Regulacija temperature: P.I.D.
11. | Temperaturna točnost: ± 0,1 ° C.
12. | Raspon temperature: ambijentalna do 100 ° C.
13. | Uključen nosač s minimalno 54 pozicije volumena 10 ml.
14. | Uključene 54 staklene i PP viale volumena 10 ml.
15. | Maksimalne dimenzije uređaja sa zatvorenim poklopcem ( š x d x v ): 50 x 50 x 45 cm.
16. | Uključuje generator Dušika
16.1. | Maksimalna čistoća dušika (%): >96,0000
16.2. | Brzina protoka dušik: 150 L / min
16.3. | Maksimalni ulazni tlak zraka: 8 bar(116 psi)
16.4. | Ugrađeni zračni kompresor s malo buke: < 25 dB
16.5. | Funkcija automatskog pokretanja
16.6. | Kontrolna ploča s zaslonom osjetljivim na dodir
16.7. | Pokazatelj izlaznog protoka
17. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem
18. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.27
Grupa 1. Priprema uzoraka 1
Sustav za proizvodnju vode - 1 kom
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | Uređaj koji pripravlja laboratorijsku vodu tipa II iz vodovodne vode |  | komad | 1 |  | 0
2. | Predfiltracija: mehanički filter i aktivni ugljen, omekšivač vode i incijalno punjenje od min. 25 kg soli za omekšivač.
3. | Proizvodnja vode minimalno 15 L / h
4. | Spremnik kapaciteta unutar raspona 95 - 100 L
5. | Dimenzije uređaja maksimalno 480 x 270 x 345 cm (visina x širina x dubina), težina maksimalno 20 kg
6. | Priprema čiste vode, čije karakteristike zadovoljavaju normu ASTM® D1193 ili jednakovrijedno: ___________, i ISO® 3696 ili jednakovrijedno: ____________
7. | Integrirani elektrodeionizacijski mudul (EDI)
8. | Automatska povremena recirkulacija vode koja osigurava konstantno očuvanje kvalitete vode
9. | LCD zaslon u boji
10. | Alarm i obavijest u slučaju onečišćenja vode
11. | Upozorenje i alarm na LCD zaslonu 15 dana prije potrebe za servisom uređaja ili zamjene potrošnih materijala
12. | Otpornost (25°C): > 5 MΩ·cm na 25 °C, tipično 10–15 MΩ·cm
13. | Električna vodljivost (25°C): < 0,2 µS/cm
14. | TOC vrijednost: < 30 ppb
15. | Bakterije: < 10 cfu/mL
16. | UV lampa 254 nm
17. | ECO način rada koji štedi energiju zaslona
18. | Razina buke 50 dBA ili manje na udaljenosti 1 m
19. | Uključena odgovarajuća pumpa kompatibilna sa spremnikom uređaja. Protoka minimalno 16,2 L / min (15 psi ili 1 bar), uključen prekidač tlaka koji se aktivira kad je izlazni tlak pumpe niži od 29 psi (+/- 1) ili 2 bara. Vanjske dimenzije pumpe maksimalno (ŠxDxV): 280 x 320 x 160 mm.
20. | Instrument prilagođen radu korištenjem električne energije koja odgovara europskim standardima (230 V, 50 - 60 Hz)
21. | Osigurana servisna podrška minimalno dva osposobljena servisera školovana kod proizvođača sa odgovarajućim certifikatima
22. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem
23. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.30
Grupa 1. Priprema uzoraka 1
Uređaj za liofilizaciju uzoraka - 1 kom
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | Kapacitet komore za zamrzavanje minimalno: 8 kg leda |  | komad | 1 |  | 0
2. | Volumen komore minimalno: 25 L
3. | Temperatura komore za zamrzavanje - 80°C ili niža
4. | Maksimalna veličina komore (Ø x L): 310 x 360 mm
5. | Digitalno očitavanje: temperatura, vrijeme, tlak vakuuma, program.
6. | Funkcije: hlađenje, vakuum
7. | Maksimalne dimenzije uređaja (ŠxDxV): 750 x 650 x 1000 mm
8. | Akrilna komora s gornjim dijelom sa minimalno 8 gumenih venitla promjera (ø): 30 cm, visine 40 cm
9. | Nosač od nehrđajućeg čelika ø 25cm s minimalno 3 kompleta polica sa mogućnošću nadogradnje do 5.
10. | Komplet staklenih tikvica volumena 40 ml s gumenim poklopcem i konektor od nehrđajućeg čelika.
11. | Rotacijska vakuum pumpa kapaciteta minimalno 200 L/ min, podtlak 1 X 10-3 torr, snage 0,4kW (0,5HP) s vakuum crijevom i ostalim elementima za povezivanje s liofilizatorom.
12. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem.
13. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku.
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.46
Grupa 1. Priprema uzoraka 1
CO2/O2 Inkubator - 2 kom
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | Konstrukcija |  | komad | 2 |  | 0
1.1. | Volumen komore: minimalno 165L
1.2. | Unutrašnjost: elektropolirani nehrđajuči čelik
1.3. | USB sučelje za komunikaciju
1.4. | Pristupni ulaz: minimalno 42 mm
2. | Maksimalne vanjske dimenzije (ŠxVxD): 640 x 905 x 885 mm
3. | Police
3.1. | Minimalno: 3 / Maksimalno: 10
3.2. | Opterećenje po polici: 10 kg ili bolje
4. | Temperatura
4.1. | Kontrola: ±0.1°C
4.2. | Raspon: 3°C iznad ambijentalne do 55°C
4.3. | Uniformiranost: < ±0.3°C
5. | Sterilizacija
5.1. | Temperatura ciklusa sterilizacije minimalno 180°C na svim unutarnjim površinama
5.2. | Trajanje ciklusa: do 12 sati
6. | Vlaga
6.1. | RH >_93% @ 37°C
6.2. | Spremnik: minimalno 3 L
7. | CO2
7.1. | Kontrola: ± 0.1%
7.2. | Raspon: 1-20%
8. | O2
8.1. | Kontrola: ± 0.1%
8.2. | Raspon: 1-21% ili 5-90%
9. | Općenito
9.1. | Nakon otvaranja vrata od 30 sekundi uređaj mora postići potpuni oporavak svih kritičnih parametara za 10 minuta te ISO 5 HEPA ili jednakovrijedno: __________ filtrirani zrak u komori za 5 minuta
9.2. | Nakon otvaranja vrata od 30 sekundi HEPA ili jednakovrijedno: __________ sustav filtracije postiže ISO 5 ili jednakovrijedno: __________ kvalitetu zraka unutar 5 minuta prema ISO 14644-1 ili jednakovrijedno: __________ i ISO 14644-3 ili jednakovrijedno: __________
9.3. | Kompletan volumen zraka komore se filtrira minimalno svakih 60 sekundi
9.4. | Inteligentno sučelje za kontrolu uređaja putem ekrana na dodir
9.5. | Prikaz razine vode u spremniku na sučelju uređaja
9.6. | Tijekom sterilizacijskog ciklusa uređaj mora moći eliminirati sljedeće mikroorganizme: Aspergillus brasiliensis Escherichia coli Mycoplasma pneumoniae Bacillus atrophaeus spores Geobacillus stearothermophilus spores
10. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem
11. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.61
Grupa 1. Priprema uzoraka 1
Rotacijski uparivač (rotavapor) s vakuum pumpom - 1 kom
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | Raspon brzine vrtnje: 20-300 rpm |  | komada | 1 |  | 0
2. | Ekran osjetljiv na dodir u boji
3. | Način podizanja: motorno
4. | Duljina putanje podizača: minimalno 150 mm
5. | Kut nagiba glave: 0-60° ili više
6. | Kondenzator: vertikalni
7. | Rashladna površina: minimalno 1200 cm2
8. | Rotacija u smjeru kazaljke na satu
9. | Gradijentna destilacije
10. | Ugrađen kontroler vakuuma
11. | Knjižnica otapala
12. | Raspon temperature kupelji: od ambientalne temperature do 230 °C ili više
13. | Način rada regulatora temperature: PID kontroler
14. | Materijal kupelji: nehrđajući čelik premazan slojem teflona
15. | Točnost kontrole temperature : ±1 ° C (voda); ±2 ° C (ulje)
16. | Snaga grijanja: 1300 W ili više
17. | Kapacitet kupelji: minimalno 5 L
18. | Klasa zaštite: 21 IP
19. | Dimenzije (ŠxDxV): maksimalno 60x60x90 cm
20. | Masa uređaja: maksimalno 30 kg
21. | Tikvica za uparavanje: 1000 mL (1L)
22. | Tikvica za primanje: 1000 mL (1L)
23. | Uključena vakuumske pumpe bez ulja
24. | Snaga vakuumske pumpe: minimalno 30 W
25. | Protok vakuumske pumpe: minimalno 18 L/min
26. | Tlak vakuumske pumpe: minimalno 20 mbar
27. | Kontrola vakuuma: ručno
28. | Razina buke vakuumske pumpe: 43 dB ili manje
29. | Dimenzije vakuumske pume (DxŠxV ): 30x20x25 cm ili manje
30. | Uključeno vodeno hladilo: • Temperaturnog raspona: -5 ° do + 35 ° C • Kapacitet hlađenja: 500W • Temperaturne stabilnost: ± 0,3 ° C • Kapacitet pumpe: 3,5 L / min @ 10psi
31. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem
32. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.68
Grupa 1. Priprema uzoraka 1
Sustav za proizvodnju vode tip I /II - 1 kom
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | Predfiltracija: mehanički filter i aktivni ugljen, omekšivač vode i incijalno punjenje od min. 25 kg soli za omekšivač |  | komad | 1 |  | 0
2. | Priprema čiste (tip 2) i ultra čiste (tip 1) vode izravno iz izvora vode iz slavine, čije karakteristike zadovoljavaju zahtjeve norme ISO 3696 ili jednakovrijedno: __________ i ASTM D1193 ili jednakovrijedno: __________, i to:
3. | Ultra čista voda – tip I:
3.1. | Električna vodljivost (25°C): 0,055 µS/cm
3.2. | Otpornost (25°C): 18.2 MΩ-cm
3.3. | TOC vrijednost: ≤ 2 ppb (µg/L), tipično ≤ 5 ppb (µg/L)
3.4. | Broj čestica većih od 0,22 µm: < 1 čestica / mL
3.5. | Bakterije: < 0,01 cfu/mL
3.6. | Endotoksini: < 0,001 EU/mL
3.7. | Količina RNaza: < 1 pg/mL
3.8. | Količina DNaza: < 5 pg/µL
3.9. | Proteaze: <0.15 μg/mL
3.10. | Brzina istakanja vode: do 2 L/min
4. | Čista voda - tip II:
4.1. | Električna vodljivost (25°C): 0,2 µS / cm; tipično 0,1 µS / cm
4.2. | Otpornost (25°C): > 5 MΩ-cm, tipično 10-15 MΩ-cm
4.3. | TOC vrijednost: < 30 µg/L (ppb)
4.4. | Bakterije: < 0,01 cfu/mL
4.5. | Endotoksini: < 0,001 EU/mL
4.6. | Količina RNaza: < 1 pg/mL
4.7. | Količina DNaza: < 5 pg/µL
4.8. | Proteaze: <0.15 μg/mL
4.9. | Proizvodnja vode minimalno 3 L / h
4.10. | Brzina istakanja vode: do 2 L/min
5. | Sustava mora imati:
5.1. | Mogućnost spajanja 4 neovisne jedinice za istakanje na jedinicu za proizvodnju vode spojene u seruju do 5 m, s time da svaki dispenzor posjeduje zaslon osjetljiv na dodir.
5.2. | Spremnik za čistu vodu izrađen od polietilena visoke čistoće volumena najmanje 25 litara sa filterom koji sprječava ulazak zraka u spremnik.
5.3. | Kontrola uređaja putem ekran osjetljivog na dodir koji se nalazi na dispenzerskoj jedinici sa USB priključakom za preuzimanje podataka.
5.4. | Mjerač za praćenje ukupne količine ugljika nastalog iz organskih komponenti (TOC), raspon mjerenja 0,5 - 999,9
5.5. | Xenon UV lampa 172 nm, bez tragova Hg
5.6. | Baktericidnu UV lampu 265 nm, bez tragova Hg
5.7. | Volumetrijsko precizno doziranje točnosti ±2% za dispenzersku jedinicu za istakanje ultra čiste vode i ±5% za dispenzersku jednicu za istakanje čiste vode.
5.8. | Dispenzerska jednica za istakanje ultračiste vode mora imat mogućnost doziranja kap po kap.
5.9. | Uz sustav se moram isporučit minimalno jedna dispenzerska jedinici za istakanje čiste vode i minimalno jedna dispenzerska jedinici za istakanje ultračiste čiste vode.
5.10. | Filter za dobivanje vode visoke čistoće za primjenu u analitičkim tehnikama (HPLC, LC-MS, UHPLC, AAS, ICP-MS, IC).
6. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem
7. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.90
Grupa 1. Priprema uzoraka 1
CO2 komora - 1 kom
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | Konstrukcija |  | komad | 1 |  | 0
1.1. | Volumen komore: minimalno 165L
1.2. | Unutrašnjost: elektropolirani nehrđajuči čelik
1.3. | USB sučelje za komunikaciju
1.4. | Pristupni ulaz: minimalno 42 mm
1.5. | Trodjelna unutarnja vrata za odvojeni pojedinačni pristup policama
2. | Maksimalne vanjske dimenzije (ŠxVxD): 640 x 905 x 885 mm
3. | Police
3.1. | Minimalno: 3 / Maksimalno: 10
3.2. | Opterećenje po polici: 10 kg ili bolje
4. | Temperatura
4.1. | Kontrola: ±0.1°C
4.2. | Raspon: 3°C iznad ambijentalne do 55°C
4.3. | Uniformiranost: < ±0.3°C
5. | Sterilizacija
5.1. | Temperatura ciklusa sterilizacije minimalno 180°C na svim unutarnjim površinama
5.2. | Trajanje ciklusa: do 12 sati
6. | Vlaga
6.1. | RH >_93% @ 37°C
6.2. | Spremnik: minimalno 3 L
7. | CO2
7.1. | Kontrola: ± 0.1%
7.2. | Raspon: 1-20%
8. | Općenito
8.1. | Nakon otvaranja vrata od 30 sekundi uređaj mora postići potpuni oporavak svih kritičnih parametara za 10 minuta te ISO 5 HEPA ili jednakovrijedno: __________ filtrirani zrak u komori za 5 minuta
8.2. | Nakon otvaranja vrata od 30 sekundi HEPA ili jednakovrijedno: __________ sustav filtracije postiže ISO 5 ili jednakovrijedno: __________ kvalitetu zraka unutar 5 minuta prema ISO 14644-1 ili jednakovrijedno: __________ i ISO 14644-3 ili jednakovrijedno: __________
8.3. | Kompletan volumen zraka komore se filtrira minimalno svakih 60 sekundi
8.4. | Inteligentno sučelje za kontrolu uređaja putem ekrana na dodir
8.5. | Prikaz razine vode u spremniku na sučelju uređaja
8.6. | Tijekom sterilizacijskog ciklusa uređaj mora moći eliminirati sljedeće mikroorganizme: Aspergillus brasiliensis Escherichia coli Mycoplasma pneumoniae Bacillus atrophaeus spores Geobacillus stearothermophilus spores
9. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.112
Grupa 1. Priprema uzoraka 1
Klimatizacijska komora volumena s mogućnošću regulacije temperature
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | Volumen komore minimalno 600 L ili bolje |  | komad | 1 |  | 0
2. | Minimalno 4 žičane police od nehrđajućeg čelika minimalne nosivosti 18 kg svaka.
3. | Unutarnja površina komora izgrađena od viskootpornog nehrđajućeg čelika.
4. | Komora mora imati poliuretansku izolaciju.
5. | Otvora promjera minimalno Ø 21 mm i Ø 80 mm za omogućavanje recirkulacije zraka ili dovođenje pomoćnih kabela.
6. | Četiri (4) kotača s ugrađenim kočnicama.
7. | Zakretna vrata s opružnom bravom, magnetskom brtvom i sigurnosnom bravicom za zaključavanje.
8. | Kontrola sustava preko na dodira osjetljivog kontrolera.
9. | Temperaturni raspon - 5 ºC to + 60ºC ili bolje
10. | Temperaturna preciznost: ± 0,5ºC
11. | Temperaturna uniformiranost: ± 1,0ºC ili bolje
12. | Raspon vlažnost: 20 do 95 % RH ili bolje
13. | Preciznost vlažnost: ± 1% RH
14. | Uniformiranost/ravnomjernost vlažnosti: ± 2% RH
15. | Mogućnost konfiguriranja alarma za visoke i /ili niske temperature. Komora mora imati neovisni termostat za praćenje visokih i niskih temperatura.
16. | Automatsko isključivanje komore u slučaju prekomjernog zagrijavana ili prekomjernog hlađenja.
17. | Vizualni i zvučni alarmi za visoku/nisku temperaturu i granice vlage.
18. | RJ45 komunikacijski port.
19. | PT100 RTD osjetnik temperature i kapacitivni senzor vlage.
20. | Maksimalne vanjske dimenzije (ŠxDxV): 750 x 950 x 2000 mm
21. | Neovisni termostati za ograničenja maksimalne i minimalne temperature.
22. | Funkcija sinoptičkog dijagrama: alat za samodijagnostiku koji provjerava sve aktivne komponente sustava koje omogućuju brže postupke i minimiziraju bilo koji mogući zastoji.
23. | Protok zraka: komora mora imati unifrmirani protok zraka od minimalno 0,2 m/s na svim policama ili bolje.
24. | Brzina protoka zraka mora se moći konfigururati u % preko kontrolnog ekrana osjetljivog na dodir.
25. | Upravljanje komorom mora biti omogućeno preko kontrolera osjetljivog na dodir.
26. | Kontroler mora omogućavati praćenje i kontroliranje svih varijabli: temperatura, vlaga, brzina protoka zraka.
27. | Kontroler mora imati mogućnost programiranja od minimalno 30 različitih tipova programa ili bolje. Programi moraju moći podržavati i raditi s parametrima različitih uvjetima temperature, vlage i brzine strujanja zraka. Unutar jednog programa mora postojati mogućnost kreiranja od minimalno 20 programibilna segmenta ili bolje, koji omogućavaju kreiranje složenih simulacija.
28. | Kontroler mora imati mogućnost zaštite funkcija preko lozinke.
29. | Kontroler mora prikazivati (vizualni i audio) alarm i upozorenja visoke/niske temperature, vlage ili intenziteta svjetlosti i mora imati opciju memoriranja svih upozorenja i alarma.
30. | Pomoću kontrolera mora biti moguće pratiti sve funkcije komore i aktivne komponente iste s ciljem brze i točne dijagnostike.
31. | Kontroler se mora moći spojiti putem entraneta s kompjuterom i pripadajućim softverom
32. | U konfiguraciju mora biti uključen i softverski paket koji omogućava kontroliranje i upravljanje komorom putem PC, laptopa
33. | Softverski paket mora biti sukladan zahtjevima FDA 21CFR part 11
34. | Softverski paket mora biti u potpunosti kompatibilan s kontrolerom komore i obrnuto.
35. | Softverski paket mora uključivati sve potrebne komponente kako bi se omogućilo kreiranje programa, pokretanje i zaustavljanje programa, upravljanje komorom, praćenje svih parametara rada komore, provjeravanje sustava, memoriranje i čuvanje podataka.
36. | Pomoću softvera mora biti moguće upravljati komorom, pokretati i zaustavljati programe.
37. | Softver mora prikazivati, u realnom vremenu sve podatke i detalje vezane za sve varijable (temperatura, vlaga, svjetlost, brzina cirkuliranja zraka) tijekom trajanja programa.
38. | Softver mora imati mogućnost prikazivanja svih relevantnih podataka o aktivnim komponentama komore, trenutnim programima u tijeku i alarmima. Softver mora imati mogućnost dostavljanja svih periodičnih obavjesti i alarma na SMS ili e-mail u ovisnosti o postojećim konekcijama i dodatcima.
39. | Svi podatci prikupljeni u softveru moraju se moći sačuvati, printati i eksportirati u druge tipove datoteka radi lakše obrade podataka.
40. | Unutar jednog programa mora postojati mogućnost kreiranja od minimalno 20 programibilna segmenta ili bolje, koji omogućavaju kreiranje složenih simulacija.
41. | Vanjski spremnik vode od 20 litara s električnom pumpom i sigurnosnim ventilom
42. | Instalacija i edukacija korisnika za rad
43. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.148
Grupa 1. Priprema uzoraka 1
Autoklav - 1 kom
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | Minimalni volumen komore u litrama ukupno / nominalno: 104/95 litara |  | komad | 1 |  | 0
2. | Dimenzije komore minimalno (Ø x dubina ): 400 x 750 mm
3. | Kapacitet grijanja kW 9.0
4. | Jedna posuda za sterilizaciju otpada od nehrđajućeg čelika minimalnih unutarnjih dimenzija ( Ø x V ): 350 x 355 mm
5. | Dvije žičane košare od nehrđajućeg čelika minimalnih unutarnjih dimenzija ( Ø x V ): 360 x 357 mm
6. | Integrirani, zasebni generator pare
7. | Kućište i potporni okvir od nehrđajućeg čelika
8. | Posuda pod tlakom izrađena od nehrđajućeg čelika kvalitete minimalno AISI 304 (1.4301) ili bolje
9. | Visoko kvalitetni izolacijski materijal (Hanno-Duct) koji ne oslobađa čestice
10. | Raspon temperature i tlaka minimalno 138 ° C / 4 bar ili bolje
11. | LCD zaslon i potpuno automatsko upravljanje mikroprocesorom
12. | Broj programa sterilizacije minimalno: 12
13. | Unutarnja memorija za pohranu do 500 ciklusa sterilizacije
14. | Timer za pokretanje programa
15. | Maksimalne dimezije uređaja (ŠxDxV): 600 x 800 x 1100 mm
16. | Automatsko dopunjavanje komore autoklava demi vodom za neprekidan rad generatora pare
17. | Posebni program za Durham cjevčice
18. | Fleksibilni osjetnik temperature PT-100 za praćenje temperatue za kontrolu sterilizacije u referentnoj posudi
19. | Dodatni temperaturni senzor u ispuhu kondenzata
20. | Izračun F0 vrijednosti
21. | Poseban program za sterilizaciju otpada s pulsnim zagrijavanjem za učinkovitiji ispust zraka
22. | Vodeno hlađeni parni ispust, termostatski upravljan
23. | Tijelo elektromagnetnog ventila u kontaktu sa demi vodom izrađen od nehrđajućeg čelika.
24. | RS-232 i RS-485 sučelja za vanjski prijenos podataka
25. | Uređaj neda otvoriti poklopac ukoliko nisu postignuti sigurnosni uvjeti za operatera ( digitalno upravljanje tlakom i temperaturom)
26. | Zaključavanje vrata putem automatskog jednostrukog mehanizma
27. | Programirano automatsko otvaranje vrata nakon završetka sterilizacije
28. | Poklopac autoklava mora biti zaobljen rad veće iskoristivosti komore
29. | Dodatna opcija hlađenja komore tekućom omekšanom vodom
30. | Komora hlađena zavojnicama radi bržeg procesa hlađenja postavljena u poklopac komore tako da korisni prostor u autoklavu nije smanjen.
31. | Frakcijsko zagrijavanje kod sterilizacije krutina
32. | Kodirana prava pristupa za promjenu parametara
33. | Sistem za automatsko omekšavanje vode za hlađenje sa 5 μm mehaničkim filterom
34. | Prije isporuke ispitati sigurnosne ventile i pretvornike tlaka u skladnu sa važećim regulativama
35. | Autoklav mora biti skladu su sa sljedećim standardima: posuda pod tlakom po direktivi 2014/68/EU po Europskoj direktiva o niskom naponu 2014/35/EU po elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EU po direktivi o strojevima 2006/42/EC
36. | CE usklađenost
37. | Minimalno dva osposobljena servisera školovana kod proizvođača sa odgovarajućim certifikatima
38. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa autoklavom
39. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.151
Grupa 1. Priprema uzoraka 1
Inkubator za uzgoj staničnih kultura - 3 kom
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | Konstrukcija |  | komad | 3 |  | 0
1.1. | Volumen komore: minimalno 165L
1.2. | Unutrašnjost: elektropolirani nehrđajuči čelik
1.3. | USB sučelje za komunikaciju
1.4. | Pristupni ulaz: minimalno 42 mm
2. | Maksimalne vanjske dimenzije (ŠxVxD): 640 x 905 x 885 mm
3. | Police
3.1. | Minimalno: 3 / Maksimalno: 10
3.2. | Opterećenje po polici: 10 kg ili bolje
4. | Temperatura
4.1. | Kontrola: ±0.1°C
4.2. | Raspon: 3°C iznad ambijentalne do 55°C
4.3. | Uniformiranost: < ±0.3°C
5. | Sterilizacija
5.1. | Temperatura ciklusa sterilizacije minimalno 180°C na svim unutarnjim površinama
5.2. | Trajanje ciklusa: do 12 sati
6. | Vlaga
6.1. | RH >_93% @ 37°C
6.2. | Spremnik: minimalno 3 L
7. | CO2
7.1. | Kontrola: ± 0.1%
7.2. | Raspon: 1-20%
8. | Općenito
8.1. | Nakon otvaranja vrata od 30 sekundi uređaj mora postići potpuni oporavak svih kritičnih parametara za 10 minuta te ISO 5 HEPA ili jednakovrijedno ____________ filtrirani zrak u komori za 5 minuta
8.2. | Nakon otvaranja vrata od 30 sekundi HEPA ili jednakovrijedno ____________ sustav filtracije postiže ISO 5 ili jednakovrijedno ____________ kvalitetu zraka unutar 5 minuta prema ISO 14644-1 ili jednakovrijedno ____________ i ISO 14644-3 ili jednakovrijedno: ____________
8.3. | Kompletan volumen zraka komore se filtrira minimalno svakih 60 sekundi
8.4. | Inteligentno sučelje za kontrolu uređaja putem ekrana na dodir
8.5. | Prikaz razine vode u spremniku na sučelju uređaja
8.6. | Tijekom sterilizacijskog ciklusa uređaj mora moći eliminirati sljedeće mikroorganizme: Aspergillus brasiliensis Escherichia coli Mycoplasma pneumoniae Bacillus atrophaeus spores Geobacillus stearothermophilus spores
9. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem
10. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.152
Grupa 1. Priprema uzoraka 1
Inkubator tresilica - 1 kom
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | Konstrukcija |  | komad | 1 |  | 0
1.1. | Volumen komore: minimalno 165L
1.2. | Unutrašnjost: elektropolirani nehrđajuči čelik
1.3. | USB sučelje za komunikaciju
1.4. | Pristupni ulaz: minimalno 42 mm
2. | Maksimalne vanjske dimenzije (ŠxVxD): 640 x 905 x 885 mm
3. | Police
3.1. | Minimalno: 3 / Maksimalno: 10
3.2. | Opterećenje po polici: 10 kg ili bolje
4. | Temperatura
4.1. | Kontrola: ±0.1°C
4.2. | Raspon: 3°C iznad ambijentalne do 55°C
4.3. | Uniformiranost: < ±0.3°C
5. | Sterilizacija
5.1. | Temperatura ciklusa sterilizacije minimalno 180°C na svim unutarnjim površinama
5.2. | Trajanje ciklusa: do 12 sati
6. | Vlaga
6.1. | RH >_93% @ 37°C
6.2. | Spremnik: minimalno 3 L
7. | CO2
7.1. | Kontrola: ± 0.1%
7.2. | Raspon: 1-20%
8. | Tresilica
8.1. | Nehrđajuća konstrukcija za rad pod CO2 plinovitim uvjetima
8.2. | Tresilica se mora moći upotrebljavati i izvan CO2 inkubatora
8.3. | Kontrola tresilice putem vanjskog kontrolera sa LED sučeljem bez potrebe za otvaranjem vrata komore CO2 inkubatora
8.4. | Osnovni paket i univerzalna platforma za rad sa tikvicama: 2x100 ml, 4x250 ml, 4x500 ml, 2x1L, 2x2L
8.5. | Raspon brzine: 30 – 300 rpm
8.6. | Točnost brzine: ±1 rpm
8.7. | Orbitalni mod rada
8.8. | Promjer orbitalne vrtnje: 19 mm
8.9. | Vremensko programiranje: 0 – 99 sati 59 min, ili kontinuirano
8.10. | Max opterećenje: 6 kg
9. | Općenito
9.1. | Nakon otvaranja vrata od 30 sekundi uređaj mora postići potpuni oporavak svih kritičnih parametara za 10 minuta te ISO 5 HEPA ili jednakovrijedno: __________ filtrirani zrak u komori za 5 minuta
9.2. | Nakon otvaranja vrata od 30 sekundi HEPA ili jednakovrijedno: __________ sustav filtracije postiže ISO 5 ili jednakovrijedno: __________ kvalitetu zraka unutar 5 minuta prema ISO 14644-1 ili jednakovrijedno: __________ i ISO 14644-3 ili jednakovrijedno: __________
9.3. | Kompletan volumen zraka komore se filtrira minimalno svakih 60 sekundi
9.4. | Inteligentno sučelje za kontrolu uređaja putem ekrana na dodir
9.5. | Prikaz razine vode u spremniku na sučelju uređaja
9.6. | Tijekom sterilizacijskog ciklusa uređaj mora moći eliminirati sljedeće mikroorganizme: Aspergillus brasiliensis Escherichia coli Mycoplasma pneumoniae Bacillus atrophaeus spores Geobacillus stearothermophilus spores
10. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem
11. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.157
Grupa 1. Priprema uzoraka 1
Vodena kupelj - 1 kom
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | Kapacitet: minimalno 6L |  | komad | 1 |  | 0
2. | Temperaturni raspon: 25°C do 99.9°C
3. | Temperaturna stabilnost: ± 0.5°C
4. | Maksimalne vanjske dimenzije (ŠxDxV): 340 x 235 x 285 mm
5. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku.
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.166
Grupa 1. Priprema uzoraka 1
Inkubator za uzgoj staničnih kultura u uvjetima odgovarajuće vlage - 1 kom
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | Konstrukcija |  | komad | 1 |  | 0
1.1. | Volumen komore: minimalno 255L
1.2. | Unutrašnjost: elektropolirani nehrđajuči čelik
1.3. | USB sučelje za komunikaciju
1.4. | Pristupni ulaz: minimalno 42 mm
2. | Maksimalne vanjske dimenzije (ŠxVxD): 775 x 970 x 940 mm
3. | Police
3.1. | Minimalno: 3 / Maksimalno: 12
3.2. | Opterećenje po polici: 10 kg ili bolje
4. | Temperatura
4.1. | Kontrola: ±0.1°C
4.2. | Raspon: 3°C iznad ambijentalne do 55°C
4.3. | Uniformiranost: < ±0.3°C
5. | Sterilizacija
5.1. | Temperatura ciklusa sterilizacije minimalno 180°C na svim unutarnjim površinama
5.2. | Trajanje ciklusa: do 12 sati
6. | Vlaga
6.1. | RH >_93% @ 37°C
6.2. | Spremnik: minimalno 3 L
7. | CO2
7.1. | Kontrola: ± 0.1%
7.2. | Raspon: 1-20%
8. | Općenito
8.1. | Nakon otvaranja vrata od 30 sekundi uređaj mora postići potpuni oporavak svih kritičnih parametara za 10 minuta te ISO 5 HEPA ili jednakovrijedno: __________ filtrirani zrak u komori za 5 minuta
8.2. | Nakon otvaranja vrata od 30 sekundi HEPA ili jednakovrijedno: __________ sustav filtracije postiže ISO 5 ili jednakovrijedno: __________ kvalitetu zraka unutar 5 minuta prema ISO 14644-1 ili jednakovrijedno: __________ i ISO 14644-3 ili jednakovrijedno: __________
8.3. | Kompletan volumen zraka komore se filtrira minimalno svakih 60 sekundi
8.4. | Inteligentno sučelje za kontrolu uređaja putem ekrana na dodir
8.5. | Prikaz razine vode u spremniku na sučelju uređaja
8.6. | Tijekom sterilizacijskog ciklusa uređaj mora moći eliminirati sljedeće mikroorganizme: Aspergillus brasiliensis Escherichia coli Mycoplasma pneumoniae Bacillus atrophaeus spores Geobacillus stearothermophilus spores
9. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem
10. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.168
Grupa 1. Priprema uzoraka 1
Vodena kupelj s tresilicom - 1 kom
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | Kapacitet: minimalno 24 L |  | komad | 1 |  | 0
2. | Temperaturni raspon: ambijentalna +5°C do 99.9°C
3. | Temperaturna stabilnost:±0.25°C
4. | Kapacitet: Erlenmeyer tikvice: 8 x 250ml, ili 6 x 500, ili 4 x 1000ml
5. | Brzina trešnje: od 20 do 150 rpm
6. | Orbitalna amplituda trešnje: minimlno 20 mm
7. | Maksimalne vanjske dimenzije (ŠxDxV): 340 x 585 x 335 mm
8. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem
9. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.178
Grupa 1. Priprema uzoraka 1
Laboratorijski sušionik-sterilizator - 1 kom
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | Konvekcija: Mehanička |  | komad | 1 |  | 0
2. | Temperaturni raspon: 50 °C - 250 °C
3. | Volumen: minimalno 100 L
4. | Maksimalne vanjske dimenzije (ŠxVxD): 650 x 860 x 570 mm
5. | Broj polica (max): 2(16)
6. | Maksimalno opterećenje po polici: 25 kg ili bolje
7. | Sučelje za prijenos podataka: RS232
8. | Temperaturna uniformiranost: ±3.0 °C
9. | Unutrašnjost izgrađena od nehrđajućeg čelika sa zaobljenim rubovima
10. | Mikroprocesorska kontrola
11. | Automatski alarm prekoračenja temperature
12. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem
13. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.179
Grupa 1. Priprema uzoraka 1
Autoklav manjeg volumena - 1 kom
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | Minimalni volumen komore u litrama ukupno / nominalno: 45/40 litara |  | komad | 1 |  | 0
2. | Dimenzije komore minimalno (Ø x dubina ): 340 x 450 mm
3. | Kapacitet grijanja kW 3.6
4. | Jedna žičana košara od nehrđajućeg čelika minimalnih unutarnjih dimenzija ( Ø x V ): 305 x 282 mm
5. | Unutarnji grijaći elementi unutar komore autoklav
6. | Kućište i potporni okvir od nehrđajućeg čelika
7. | Visoko kvalitetni izolacijski materijal koji ne oslobađa čestice
8. | Raspon temperature i tlaka 140 ° C, 4 bara
9. | LCD zaslon i potpuno automatsko upravljanje mikroprocesorom
10. | Broj programa sterilizacije minimalno: 12
11. | Unutarnja memorija za pohranu do 500 ciklusa sterilizacije
12. | Timer za pokretanje programa
13. | Maksimalne dimezije uređaja (ŠxDxV): 500 x 700 x 100 mm
14. | Posebni program za Durham cjevčice
15. | Fleksibilni osjetnik temperature PT-100 za praćenje temperatue za kontrolu sterilizacije u referentnoj posudi
16. | Izračun F0 vrijednosti
17. | Poseban program za sterilizaciju otpada s pulsnim zagrijavanjem za učinkovitiji ispust zraka
18. | Vodeno hlađeni parni ispust, termostatski upravljan
19. | RS-232 i RS-485 sučelja za vanjski prijenos podataka
20. | Uređaj neda otvoriti poklopac ukoliko nisu postignuti sigurnosni uvjeti za operatera ( digitalno upravljanje tlakom i temperaturom)
21. | Programirano automatsko otvaranje vrata nakon završetka sterilizacije
22. | Poklopac autoklava mora biti zaobljen rad veće iskoristivosti komore
23. | Kodirana prava pristupa za promjenu parametara
24. | Prije isporuke ispitati sigurnosne ventile i pretvornike tlaka u skladnu sa važećim regulativama
25. | Autoklav mora biti skladu su sa sljedećim standardima: posuda pod tlakom po direktivi 2014/68/EU po Europskoj direktiva o niskom naponu 2014/35/EU po elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EU po direktivi o strojevima 2006/42/EC
26. | CE usklađenost
27. | Minimalno dva osposobljena servisera školovana kod proizvođača sa odgovarajućim certifikatima
28. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa autoklavom
29. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.183
Grupa 1. Priprema uzoraka 1
Sustav za koncentriranje uzoraka DNA/RNA - 1 kom
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | Konstrukcija: integrirani sustav, sastoji od centrifuge i bezuljne vakuum pumpe |  | komad | 1 |  | 0
2. | Kapacitet pumpe: minimalno 30 lit/min pri 50 Hz
3. | Maksimalni vakuum: <10 Torr (13 mbar, 1.3 kPa)
4. | Memorija programa: minimalno 3 programa rada
5. | Temperaturni raspon: od 35 - 65 ºC u pomacima od 5 ºC
6. | Vremensko programiranje: programiranje rada sustava od 1 minute do 9 sati i 59 minuta/kontinuirano
7. | Razina buke: <65 dBA
8. | Maksimalne dimenzije (ŠxDxV): 30 x 65 x 33 cm
9. | Sučelje za očitanje sljedećih parametara: temperatura i vrijeme trajanja ciklusa
10. | Kapacitet rotora: minimalno 36 x 1.5/2 mL ili bolje
11. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem
12. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.184
Grupa 1. Priprema uzoraka 1
Inkubatorska tresilica s mogućnošću zagrijavanja za male epruvete veličine cca 1.5 mL - 1 kom
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | Sučelje: digitalno |  | komad | 1 |  | 0
2. | Temperaturni raspon: ambijentalna +5 do 100 °C
3. | Fluktuacija temperature na 80°C: 0.5 °C ili bolje
4. | Kapacitet za blok 1,5/2 ml: minimalno 24
5. | Brzina trešnje za blok 1,5/2ml:150 - 1000rpm
6. | Promjer orbitalne vrtnje: minimalno 2 mm
7. | Maksimalne vanjske dimenzije (ŠxDxV): 280 x 340 x 180 mm
8. | CE certifikat
9. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem
10. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.188
Grupa 1. Priprema uzoraka 1
Uređaj za pripremu ultračiste vode ASTM tip I i III - 1 kom
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | Uređaj koji pripravlja čistu i ultra čistu vodu direktno iz slavine |  | komad | 1 |  | 0
2. | Predfiltracija: uključuje mehanički filter i aktivini ugljen
3. | Spremnik:minimalno 30 litara, s ugrađenom UV lampom 185/254 nm
4. | Tip 1 Ultra čista voda:
4.1. | Električna vodljivost (pri 25°C): 0.056 µS/cm
4.2. | Otpornost (pri 25°C): 18.2 MΩ-cm
4.3. | TOC vrijednost: < 5 µg/L (ppb)
4.4. | Broj čestica većih od 0,22 µm: < 1 čestica/mL
4.5. | Bakterije: < 0,1 cfu/mL
4.6. | Endotoksini: < 0,001 EU/mL
4.7. | Količina RNaza: < 0,01 ng/mL
4.8. | Količina DNaza: < 4 pg/µL
4.9. | Proizvodnja vode: 5 L/sat
4.10. | Brzina istakanja vode: min. 0,5 L/min
5. | Tip 3 čista voda:
5.1. | Ionsko odbacivanje: > 96%
5.2. | Organska odbacivanja za ultra čistu vodu > 200: > 99 %
5.3. | Bakterije i čestice: > 99%
6. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem
7. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.189
Grupa 1. Priprema uzoraka 1
Zatvoreni sustav za uparavanje u struji dušika - 1 kom
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | Koncentracijska komora s visoko učinkovitim sustavom za odvođenje pare. |  | komad | 1 |  | 0
2. | Automatsko otkrivanje krajnje točke tekućine.
3. | Operacije rada se mogu vidjeti kroz prednji prozor s osvjetljenjem.
4. | Ugrađeni digitalni regulator dušika za kontrolu protok dušika i brzina isparavanja.
5. | Minimalno 10 pozicija za volumene od 50 i 200 mL koje se mogu istovremeno koristiti.
6. | Minimalno 10 infracrvenih senzor za kontrolu uzorka.
7. | Kontrolna ploča s zaslonom osjetljivim na dodir.
8. | Mogućnost izravnog stavljanja čaša sa uzorkom u uređaj za obradu (GPC / SPE).
9. | Tekuća kupelj s regulacijom temperature u raspon: ambijentalna do 100 ° C.
10. | Alarmi za nisku razinu tekućine i tlak.
11. | Uključen nosač s minimalno 10 pozicija volumena 50 ml.
12. | Uključen nosač s minimalno 10 pozicija volumena 200 ml.
13. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem.
14. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku.
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.208
Grupa 1. Priprema uzoraka 1
Sušionik samostojeći - 1 kom
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | Konvekcija: mehanička, 2 brzine ventilatora |  | komad | 1 |  | 0
2. | Temperaturni raspon: 50 °C - 250 °C
3. | Volumen: 395 L ili bolje
4. | Maksimalne vanjske dimenzije (ŠxVxD): 780 x 1655 x 775 mm
5. | Broj polica (max): 2(39)
6. | Maksimano opterećenje po polici: 40 kg ili bolje
7. | Sučelje za prijenos podataka: RS232
8. | Temperaturna uniformiranost: ±2.5 do 3.5 °C
9. | Zaobljeni unutrašnji rubovi
10. | Mikroprocesorska kontrola
11. | Automatski alarm prekoračenja temperature
12. | 10 memorijskih programa
13. | Mogućnost definiranja 10 temperaturnih koraka po programu
14. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem
15. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.223
Grupa 1. Priprema uzoraka 1
Sterilizator - 1 kom
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | Konvekcija: Prirodna |  | komad | 1 |  | 0
2. | Temperaturni raspon: 50 °C - 250 °C
3. | Volumen: 65 L ili više
4. | Maksimalne vanjske dimenzije (ŠxVxD): 535 x 760 x 570 mm
5. | Broj polica (max) :2(13)
6. | Maksimalno opterećenje po polici: 25 kg ili bolje
7. | Sučelje za prijenos podataka: RS232
8. | Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika sa zaobljenim rubovima
9. | Mikroprocesorska kontrola
10. | Automatski alarm prekoračenja temperature
11. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku.
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## REKAPITULACIJA
Grupa 1. Priprema uzoraka 1
REKAPITULACIJA
Oznaka | Predmet nabave | Ukupna cijena, bez PDV-a
2.6 | Liofilizator | 0
2.11. | Inkubator s tresilicom | 0
2.19. | Termostat (za termostabiliziranje materijala pri temperaturi od -3 ° C do + 150 ° C) | 0
2.22 | Manifold za vakuumsku ekstrakciju | 0
2.23 | Uparivač organskog ekstrakta - DryVap | 0
2.27 | Sustav za proizvodnju vode | 0
2.30 | Uređaj za liofilizaciju uzoraka | 0
2.46 | CO2/O2 Inkubator | 0
2.61 | Rotacijski uparivač (rotavapor) s vakuum pumpom | 0
2.68 | Sustav za proizvodnju vode tip I /II | 0
2.90 | CO2 komora | 0
2.112 | Klimatizacijska komora volumena s mogućnošću regulacije temperature | 0
2.148 | Autoklav | 0
2.151 | Inkubator za uzgoj staničnih kultura | 0
2.152 | Inkubator tresilica | 0
2.157 | Vodena kupelj | 0
2.166 | Inkubator za uzgoj staničnih kultura u uvjetima odgovarajuće vlage | 0
2.168 | Vodena kupelj s tresilicom | 0
2.178 | Laboratorijski sušionik-sterilizator | 0
2.179 | Autoklav manjeg volumena | 0
2.183 | Sustav za koncentriranje uzoraka DNA/RNA | 0
2.184 | Inkubatorska tresilica s mogućnošću zagrijavanja za male epruvete veličine cca 1.5 mL | 0
2.188 | Uređaj za pripremu ultračiste vode ASTM tip I i III | 0
2.189 | Zatvoreni sustav za uparavanje u struji dušika | 0
2.208 | Sušionik samostojeći | 0
2.223 | Sterilizator | 0
A | Cijena ponude, kn bez PDV-a | 0
B | PDV, kn | 0
C | Cijena ponude, kn s PDV-om | 0
KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
Jamstveni rok na predmet nabave (Grupa 1) |  | mjeseci:
Ponuđeni jamstveni rok: (sukladno točki 7.4. DON-a)