## 2.20
Grupa 2. Priprema uzoraka 2
2.20 Hotplate stirrer - 2 komada
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | Grijača ploča s funkcijom miješanja |  | komad | 2 |  | 0
2. | raspon kontrole brzine: 0 – 1000 rpm (10 rpm pomak)
3. | broj mješaćih mjesta: minimalno 10
4. | maksimalan volumen miješanja (H2O): 10 litara
5. | Raspon i preciznost temperature te brzina zagrijavanja: regulacija temperature: +30°C…+200°C (1°C pomak); temperaturna uniformnost: ±3 °C; snaga grijača: > 350 W; raspon temperature s eksternom sondom: +20 °C…+120 °C
6. | dimenzije grijače ploče: 180 x 495 mm
7. | dimenzije: 190x610x60 mm
8. | masa: 7,5 kg
9. | Prikaz temperature i broja okretaja: LED ekran
10. | priložen paket cilindričnih magnetića 6 x 25 mm za univerzalnu upotrebu, prevučeni slojem teflona
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.21
Grupa 2. Priprema uzoraka 2
2.21 Komplet opreme za uzorkovanje neporemećenog stupca tla
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | ručka, kratka 10 cm, s udarajućom glavom |  | komplet | 1 |  | 0
2. | čelični čekić s glavom (krajevima) od najlona, promjer 70 mm, 2 kg
3. | uzorkivač tipa „split tube“, od nehrđajućeg čelika, radna duljina 40 cm i unutarnjeg promjera 53 mm
4. | 10 komada tuba za uzorke (sample tube/liner) sa čepom na jednoj strani, promjer 53 mm, duljina 40 cm
5. | 50 komada obloga za uzorak (sample liner container), prozirni, meki PVC, duljina 40 cm, promjer 50 mm
6. | čelično pomagalo (dizalica) za izvlačenje uzorkivača, cca 10 kg
7. | poluga cca 10 kg s lancem duljine cca 100 cm (maksimalno opterećenje 1000 N za vlačnu čvrstoću od 4500 N)
8. | ključevi, 2 komada, odgovarajuće veličine (20x22 mm)
9. | nož, robustan, duljine cca 7 cm
10. | savijena lopatica širine 20 mm
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.28
Grupa 2. Priprema uzoraka 2
2.28 pH metar - 1 kom
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | Prijenosni laboratorijski pH/mV metar u kovčegu s otopinama standarda i pHT-kombiniranom PP elektrodom (temperaturni senzor) |  | komad | 1 |  | 0
2. | Raspon i preciznost: pH: od 1 do 14 +/- 0,01 pH; mV: +/-1200 mV +/- 0,3 mV; +/-2500 +/- 1 mV; temperatura: od -5 °C do 105 °C +/-0,1 °C
3. | Kalibracija: 3 – 5 točaka s memoriranjem zadnje kalibracije
4. | AutoRead (automatski i ručno očitanje)
5. | Zaslon LCD crno-bijeli s osvjetljenjem
6. | Memorija: 200 setova podataka
7. | napajanje: 4x 1,5 V AA ili 4x 1,2 V NiMH punjive baterije
8. | kontinuirano vrijeme rada: do 1000 sati bez ili 150 sati s pozadinskim osvjetljenjem
9. | vodootpornost IP67, uključujući pretinac za baterije, UCB sučelje i prolaze
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.29
Grupa 2. Priprema uzoraka 2
2.29 Homogenizator za biološke uzorke
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | s kontrolom brzine u rasponu 5000 – 35000 RPM |  | komad | 1 |  | 0
2. | s nastavkom promjera 5 – 7 mm; duljina nastavka: minimalno 110 mm
3. | područje rada 0,03 mL – 100 mL
4. | mogućnost izmjene sondi različitih promjera
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.31
Grupa 2. Priprema uzoraka 2
2.31 Komplet uzorkivača s poroznom koničnom posudom za izvlačenje vodene otopine iz tla
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | tri uzorkivača s usisnom posudom od poroznog stakla, sustavom duplih crijeva (Teflon) i plastičnim tijelom promjera 22/16 mm, duljina uzorkivača 30, 60 i 90 cm |  | komplet | 1 |  | 0
2. | tri boce za uzorak (V=250 mL) sa staklenim čepom
3. | tri silikonska čepa s 2 priključne cijevi i 2 stege za zatvaranje
4. | vakuum pumpa s manometrom
5. | sonda, donji dio, kombinirani tip, priključak, promjer 4 cm
6. | cijevna sonda, donji dio, radna duljina 50 cm, priključak, promjer 20 mm
7. | patula širina 20 mm
8. | ručka, normalna, 60 cm, s odvojivim plastičnim rukohvatom, priključak
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.32
Grupa 2. Priprema uzoraka 2
2.32 Grabilica za uzorkovanje mekih i srednje tvrdih uzoraka sedimenta s dna vodotoka
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | uzorkivač (grabilo) od nehrđajućeg čelika po Van Veenu, zapremine 2 L, pokrivena površina 260 cm2 |  | komad | 1 |  | 0
2. | volumen uzorka: 2 L
3. | plastično uže (8 mm x 15 m) sa stegama
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.33
Grupa 2. Priprema uzoraka 2
2.33 Ručna sonda za prikupljanje vode iz vodotoka
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | teleskopski štap od aluminija, podesiva duljina do 6 m |  | komad | 1 |  | 0
2. | nastavak za teleskopski štap, ugaona PP čaša od 2 L (1 komad)
3. | nastavak za teleskopski štap, klateća PP čaša od 2 L (1 komad)
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.40
Grupa 2. Priprema uzoraka 2
2.40 pH metar
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | digitalni pH metar s kombiniranom elektrodom |  | komad | 1 |  | 0
2. | za rad u pH području: 0 – 14
3. | mogućnost automatske kalibracije sa standardnim puferima pH 4,01; 7,00; 9,21; 10,00
4. | temperaturno područje 0 °C – 100 °C
5. | duljina tijela elektrode: najmanje 100 mm
6. | promjer tijela elektrode: najviše 12 mm
7. | temperaturna sonda
8. | kabel duljine najmanje 120 cm
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.41
Grupa 2. Priprema uzoraka 2
2.41 Magnetska miješalica s grijaćom pločom
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | podešavanje rotacije: 30 – 1400 rpm |  | komad | 1 |  | 0
2. | podešavanje grijača do 300 °C (800W)
3. | sigurnosni okidač kod pregrijavanja
4. | ploča grijača promjera do 15 cm
5. | ploča grijača otporna na kemikalije
6. | digitalni zaslon
7. | mogućnost rada u uvjetima +4 °C i na 37 °C
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.42
Grupa 2. Priprema uzoraka 2
2.42 Miješalica (vortex)
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | miješalica za male posude i mikrotitarske pločice |  | komad | 1 |  | 0
2. | maksimalna brzina: 3000 rpm
3. | digitalni tajmer
4. | mogućnost izbora adaptera za epruvete širine 10 – 16 mm
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.49
Grupa 2. Priprema uzoraka 2
2.49 Vakuum pumpa za tekućinu (medij)
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | membranska pumpa/sistem, adaptibilnog tlaka do najmanje 600 mbar, neovisna o dotoku vode i odvodu |  |  | 1 |  | 0
2. | ručna kontrolirana vakuum aspiracija tekućine iz vijalica, mikrotitarskih pločica, pločica za uzgoj stanica i slično uz održavanje stalnog tlaka i toka
3. | brzina najmanje 4L/min
4. | spremnik za isisanu tekućinu sa senzorom popunjenosti, otporan na opasne kemikalije i dezificijense, minimalno 2 do 4 L, autoklavabilan
5. | sisaljka adaptabilna za razne nastavke – kapalice (Pasteur pipete), serološke pipete, tipseve
6. | sadrži i jednokanalni adapter i 8-kanalni adapter (za isisavanje tekućina iz mikrotitarske pločice)
7. | dimenzije uređaja koje omogućuju smještaj u laminar za rad sa staničnim kulturama
8. | osigurana servisna podrška
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.51
Grupa 2. Priprema uzoraka 2
2.51 Plamenik
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | Bunsenov plamenik |  | komad | 1 |  | 0
2. | automatsko paljenje plina
3. | regulator protoka plina
4. | bakrena dizna za miješanje plina i zraka
5. | mogućnost spajanja na gradski plin i/ili propan butan smjesu
6. | visina plamenika najmanje 15 cm
7. | promjer postolja plamenika najmanje 7 cm
8. | automatsko paljenje plina
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.58
Grupa 2. Priprema uzoraka 2
2.58 Tresilica („belly-dancer“ princip) - 2 komada
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | tresilica – orbitalno miješanje za NMH
1.1. | ploča/platforma za više uzoraka s protukliznom površinom |  | komad | 2 |  | 0
1.2. | podesiva brzina od 0 do 500 rpm
1.3. | kapacitet u kg
1.4. | timer: do 120 min
1.5. | mogućnost rada u uvjetima +4 °C i na 37 °C
2. | tresilica – miješanje s nagibom („rocking“ miješanje) | [5 empty] | Proizvođač i model
2.1. | miješanje s nagibom („rocking“ miješanje) |  | komad | 2 |  | 0
2.2. | ploča/platforma za više uzoraka s protukliznom površinom
2.3. | podesiv kut nagiba ploče za miješanje
2.4. | podesiva brzina do 50 rpm
2.5. | kapacitet u kg
2.6. | timer: do 120 min
2.7. | mogućnost rada u uvjetima +4 °C i na 37 °C
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.60
Grupa 2. Priprema uzoraka 2
2.60 Aparatura za destilaciju
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | aparatura za jednostavnu i frakcijsku destilaciju |  | komad | 1 |  | 0
2. | grijače tijelo s regulacijom temperature i magnetskom miješalicom
3. | posuda za uljnu kupelj
4. | termometar za kontrolu temperature kupelji (sonda, od 0°C do +250 °C)
5. | okrugle tikvice za uzorak za destilaciju (2 x 100 mL, 200 mL, 400 mL)
6. | staklena kolona tipa Vigreux sa spojem za hladilo i za termometar
7. | stalak za fiksiranje kolone tipa Vigreux
8. | termometar sa šlifom (od 0 °C do +250 °C)
9. | stakleno Liebigovo hladilo (duljina cca 30 cm) s mogućnosti spajanja na vakuum
10. | crijeva za spajanje hladila na vodu (4 m)
11. | razdjelnik kondenzata s mogućnošću spajanja četiri tikvice
12. | polipropilenski konektori za tikvice, hladilo i kolonu odgovarajuće veličine (8 kom)
13. | tikvice za razdjelnik (4 x 10 mL, 4 x 50 mL)
14. | set magnetskih mješača
15. | mogućnost spajanja aparature na vakuum; spojevi između staklenih dijelova aparature moraju biti kompatibilni po veličini
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.63
Grupa 2. Priprema uzoraka 2
2.63 Magnetska miješalica s grijaćom pločom
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | podešavanje rotacije: 30 – 1400 rpm |  | komad | 1 |  | 0
2. | podešavanje grijača do 300 °C (800W)
3. | sigurnosni okidač kod pregrijavanja
4. | ploča grijača promjera do 15 cm
5. | ploča grijača otporna na kemikalije
6. | digitalni zaslon
7. | mogućnost rada u uvjetima +4 °C i na 37 °C
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.65
Grupa 2. Priprema uzoraka 2
2.65 Automatski digitalni polarometar
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | načini rada: Optička rotacija, Specifična rotacija, Koncentracija |  | komad | 1 |  | 0
2. | rezolucija: 0,01°
3. | točnost: 0,01°
4. | mogućnost izbora valnih duljina
5. | mogućnost rada u UV području
6. | mogućnosti upotrebe više vrsta kiveta za uzorke
7. | mogućnost priključka na računalo
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.91
Grupa 2. Priprema uzoraka 2
2.91 Ultrazvučna sonda
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | dimenzije: maksimalno 300 mm × 210 mm × 150 mm |  | komad | 1 |  | 0
2. | masa: maksimalno 3,9 kg
3. | snaga: oko 400 W
4. | frekvencija: 24 kHz
5. | snaga od 500 W
6. | podesiva amplituda: 20-100 %
7. | puls: 0-100 %
8. | titanov radni element (rog): Ø 18-20 mm
9. | obrada uzorka volumena: od 5,0 do 4000 mL
10. | zaslon: osjetljiv na dodir
11. | automatsko podešavanje frekvencije
12. | automatska kalibracija
13. | integrirana SD kartica za automatsko snimanje podataka
14. | LED dioda za osvjetljenje uzorka
15. | nastavak za homogeniziranje 3 mm promjera; Materijal: Titan; Približna duljina: oko 145 – 150 mm; Površina: 6 – 8 mm2; Za uzorke od 5 mL do 200 mL
16. | nastavak za homogeniziranje 7 mm promjera; Materijal: Titan; Približna duljina: oko 120 – 130 mm; Površina: 35 – 40 mm2; Za uzorke od 200 mL do 500 mL
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.132
Grupa 2. Priprema uzoraka 2
2.132 TermoMikser sa ''smart'' blokom
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | uređaj za miješanje uzoraka u temperaturno kontroliranim uvjetima – termomikser |  | komad | 1 |  | 0
2. | uređaj u kompletu s termo-blokom 24x1,5 mL tube i poklopcem za sprječavanje kondenzacije
3. | uređaj treba podržavati izmjenu blokova: 24x0,5mL, 24x1,5mL, 24x2,0mL, 8x5mL, 8x15mL, 4x50mL, PCR 96, PCR 384, za mikroploče i DWP
4. | blokovi 24x1,5mL, 24x2,0mL trebaju podržavati transfer rack tehnologiju, za brzo premještanje svih uzoraka iz bloka na led
5. | tajmer: 5 s – 99:30 h i kontinuirani rad
6. | brzina grijanja: do 7 °C/min
7. | brzina hlađenja: do 2,5°C/min u rasponu od 100 °C do sobne temperature
8. | temperaturni raspon: 15°C ispod sobne temperature – 100 °C u koracima od 1°C
9. | Radijus miješanja: 1,5 mm
10. | Brzina miješanja: 300 – 3 000 rpm
11. | temperaturna preciznost: maksimum ±0,5 °C, pri 20–45 °C
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.137
Grupa 2. Priprema uzoraka 2
2.137 Homogenizator za homogenizaciju bioloških tkiva
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | motor: 125 W s podesivim brzinama do 35 000 RPM |  | komad | 1 |  | 0
2. | za procesiranje volumena < 0,2 mL do 100 mL, ovisno o nastavku – probi
3. | nastavak – proba od nehrđajućeg čelika promjera 7 mm i duljine 195 mm
4. | napajanje: 220V/50Hz
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.138
Grupa 2. Priprema uzoraka 2
2.138 Set pipeta - 3 kom
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | ručne jednokanalne pipete promjenjivog volumena |  | komad | 3 |  | 0
2. | set uključuje 6 pipeta za sljedeće volumene: 1) 0,1-2 μL; 2) 0,5-10 μL; 3) 2-20 μL; 4) 10-100 μL; 5) 20-200 μL; 6) 100-1000 μL
3. | ergonomske pipete napravljene da se njima može rukovati bilo kojom rukom
4. | visoka preciznost pipetiranja i minimalno odstupanje volumena
5. | dostupnost certificiranih i graduiranih nastavaka koji ne zadržavaju tekućinu
6. | mogućnost razlikovanja pripadnosti nastavka pipeti prema boji (tzv. “color code“ sustav)
7. | niskootporne brtve bez statičkog trenja
8. | mehanizam za izbacivanje nastavaka, otporan na koroziju, kemijske i fizičke podražaje; može se skinuti jednostavnim potezom kako bi ga se očistilo
9. | pipete kompatibilne s nastavcima koji omogućuje upotrebu najmanje sile potrebne za umetanje i izbacivanje nastavaka (sila izbacivanja do 0,6 kg)
10. | blokada na pipetama koja onemogućuje slučajnu promjenu volumena koja ne zapinje (tzv. „lock“ opcija)
11. | mogućnost autoklaviranja cijelog nastavka pipete za uvlačenje tekućine i brtvi, bez narušavanja radne učinkovitosti ili osjeta pipete
12. | osigurana servisna podrška/kalibracija
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.139
Grupa 2. Priprema uzoraka 2
2.139 pH metar
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | univerzalni instrument za mjerenje pH i mV/ORP |  | komad | 1 |  | 0
2. | pH-raspon: od -2,000 do 19,999 (20,00)
3. | pH rezolucija – korisnički definirana: 0,001/0,01/0,1
4. | pH relativna točnost: ± 0,005
5. | temperaturni raspon: oC MTC: od -25,0 do 130,0; ATC: od -5,0 do 105.0
6. | temperaturna točnost: ±0,1 oC
7. | grafički ekran s pozadinskim osvjetljenjem radi boljeg očitanja
8. | vanjsko napajanje 100..240V/50..60Hz (9V) i baterijsko sa 4 AA baterije
9. | kalibracija: minimalno 5 točaka, autokalibracija u 2, 3, 4 ili 5 točaka
10. | staklena elektroda s kablom duljine 1 m, za mjerenje pH u rasponu 0..14 pH, s integriranim temperaturnim senzorom za raspon 0..100°C i 3 mol/L KCl elektrolitom
11. | pH puferi 4, 7 i 10,01 i 3 mol/L KCl elektrolit
12. | stalak za držanje elektrode
13. | funkcija za vizualizaciju optimalnog mjernog raspona
14. | funkcija za automatsku detekciju stabilnog mjernog rezultata
15. | sučelja: pH senzor, temperaturni senzor, USB 1.1, USB B
16. | pohrana minimalno 500 mjernih vrijednosti u ručnom unosu i 5000 u automatskom unosu
17. | zapis pohrane mjerne vrijednosti treba minimalno sadržavati: datum, vrijeme, vrijednost pH i temperature, ID broj uzorka i status elektrode
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.142
Grupa 2. Priprema uzoraka 2
2.142 Zibalica za laboratorij
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | dvije platforme s kontrolom nagiba i brzine |  | komad | 1 |  | 0
2. | brzina: 8 – 40 RPM
3. | nagib: ± 7,5 stupnjeva
4. | dimenzija platforme (ŠxD): 29 cm x 21 cm
5. | maksimalno opterećenje: 4,5 kg
6. | radna temperatura: 4 – 80 °C
7. | platforme od antikorozivnog materijala s rubnjacima
8. | CE-certifikat
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.147
Grupa 2. Priprema uzoraka 2
2.147 Magnetna miješalica
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | digitalna magnetna miješalica s grijačem |  | komad | 1 |  | 0
2. | digitalni kontroler/ prikaz brzine i temperature
3. | minimalni volumen: 15 L
4. | raspon brzine: 60 – 1600 rpm
5. | maksimalna temperatura: 500 °C
6. | grijača snaga: do 1300 W
7. | temperaturni senzor: Pt100
8. | napajanje: 220V/50 Hz
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.153
Grupa 2. Priprema uzoraka 2
2.153 Sonifikator
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | frekvencija: do 30 kHz |  | komad | 1 |  | 0
2. | podesiva amplituda i puls
3. | stalak za rad instrumenta od nehrđajućeg čelika
4. | 'sound protection box“
5. | sonda otporna na kemikalije (titan) dijametra 1 mm pogodnog za sonifikaciju malih volumena 0,1 – 5 mL
6. | zaštitna prenosiva kutija za spremanje
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.155
Grupa 2. Priprema uzoraka 2
2.155 Laboratorijski vortex-1 - 3 komada
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | vortex miješalica |  | komad | 3 |  | 0
2. | kontinuirani i način rada aktivacije pritiskom
3. | uređaj je kompatibilan s naponom i frekvencijom nacionalne elektroenergetske mreže
4. | 0 – 3000 rpm
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.156
Grupa 2. Priprema uzoraka 2
2.156 Laboratorijski vortex-2
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | 2 u 1 vortex i minicentrifuga, kombinirana |  | komad | 1 |  | 0
2. | centrifuga s 2 rotora: 1 za 12 mikrotubica volumena 1,5 mL i 1 za 12 mikrotubica 0,2 mL ili 0,5 mL
3. | rotacijska brzina: veća od 2400 rpm
4. | kontinuirani i touch način rada
5. | masa: 1,7 kg
6. | dimenzije: 180 x 235 x 125 mm
7. | napajanje: 220/240 V, 50/60 Hz
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.167
Grupa 2. Priprema uzoraka 2
2.167 Laboratorijska grijaća ploča
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | kompletno izrađena iz nehrđajućeg čelika, tip Inox; Napon: 220 V / 50 Hz; Snaga: 2800 W; Broj grijača: 1 |  | komad | 1 |  | 0
2. | vanjske dimenzije uređaja; VISINA 280 mm; ŠIRINA 400 mm; DUBINA 200 mm
3. | dimenzije radne ploče; VISINA (tj. debljina ploče) 30 mm; ŠIRINA 400 mm; DUBINA 200 mm
4. | Sigurnosni elementi: Termokapilarni osigurač na grijačima; Prednaponska zaštita aparata; Zaštita od fluktuacije napona strujne mreže; Mikroprocesorska programska zaštita od prekoračenja zadane temperature
5. | Temperaturna regulacija: Radna temperatura od A 5°C do 100°C / 300°C; Mikroprocesorski regulator temperature "JUMO"; Timer funkcija sa zvučnim alarmom po isteku vremena; Četverožilna temperaturna Pt100/Pt1000 sonda klase A, točnosti 0,1
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.174
Grupa 2. Priprema uzoraka 2
2.174 Automatska višekanalna pipeta
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | automatska višekanalna pipeta s mogućnošću precizne regulacije |  | komad | 1 |  | 0
2. | broj kanala: 12
3. | za volumen: 50 – 1200 μL
4. | display u boji, mogućnost rada tijekom punjenja baterije, mogućnost autoklaviranja donjeg dijela pipete
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.176
Grupa 2. Priprema uzoraka 2
2.176 Automatska pipeta s displejom i senzorom
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | ručni brojač stanica bazirana na Coulterovom principu s električnim senzorima za utvrđivanje broja stanica u uzorku, procjenu veličine i volumena stanica te izradu histograma s distribucijom po veličini ili volumenu |  | komad | 1 |  | 0
2. | mogućnost povezivanja bluetooth-om i USB izlazom
3. | stanica za punjenje uređaja, senzori za analize
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.181
Grupa 2. Priprema uzoraka 2
2.181 Automatska jednokanalna pipeta
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | automatska jednokanalna pipeta za različite nastavke koji određuju volumen, mogućnost do 100 ispuštanja bez ponovnog punjenja, display |  | komad | 1 |  | 0
2. | za volumene: 1 μL – 10 mL
3. | sadrži: nastavke za pipetu, držač za pipetu, punjač za bateriju
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.190
Grupa 2. Priprema uzoraka 2
2.190 Potenciostat
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | modularni elektrokemijski uređaj – mogućnost nadogradnje s barem jednim modulom |  | komad | 1 |  | 0
2. | mogućnost spajanja i rada s minimalno 3 elektrode (radna, referentna, pomoćna)
3. | raspon potencijala: +/- 10 V ili bolje
4. | maksimalna mjerena struja: +/- 400 mA ili bolje
5. | minimalno područje mjerenja struje: 1 nA ili bolje
6. | rezolucija potencijala: +/- 0,5 % ili bolje
7. | preciznost mjerenja struje: 0.5 µV ili bolje
8. | rezolucija struje: 0,0005 % ( mjernog područja)
9. | bandwith: 1 MHz ili bolje
10. | kompletna kontrola preko računala
11. | interface: USB
12. | SOFTVER: mora omogućavati kontrolu svih spojenih jedinica sustava za provedbu mjerenja i analizu (obradu) podataka, mora omogućavati i kontrolu drugih uređaja poput vanjskih elektroda, sistema za automatsko uzorkovanje, jedinica za doziranje otopina, mora omogućavati kontrolu elektrode prilikom formiranja kapi (ako se radi o kapajućoj živinoj elektrodi) ili podešavanje brzine mješanja u mjernoj ćeliji
13. | uređaj mora imati mogućnost nadogradnje s modulom za elektrokemijsku impedancijsku spektroskopiju, ili spektroelektrokemijskim modulom
14. | osiguran servis
15. | osigurana aplikativna podrška za razvijanje metoda
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.193
Grupa 2. Priprema uzoraka 2
2.193 Ručne, elektroničke i višekanalne pipete
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | 8-kanalna pipeta promjenjivog volumena 0,5 – 10 μL
1.1 | tehnologija zračnog jastuka za precizno pipetiranje |  | komad | 1 |  | 0
1.2 | pipetu moguće cijelu autoklavirati
1.3 | moguće odvojiti donji dio pipete radi sterilizacije
1.4 | pipeta kompatibilne s većinom komercijalno dostupnih nastavaka
1.5 | pipeta treba imati sistem sprječavanja prejakog nabijanja nastavka (engl. spring-loaded tip cone)
1.6 | za volumen: od 0,5 μL do 10 μL
1.7 | preciznost pipetiranja: 0,01 μL
1.8 | niska sila izbacivanja nastavka, ne veća od 3,6 N
1.9 | mogućnost micanja pojedinih kanala ukoliko se pokaže potreba
1.10 | označena pozicija prvog i zadnjeg kanala, kako se ne bi pogriješilo u orijentaciji pipetiranja
1.11 | mogućnost prilagodbe od strane korisnika pri pipetiranju toplih, hladnih, hlapljivih ili vrlo gustih tekućina
1.12 | dostupna servisna podrška
2. | 8-kanalna pipeta promjenjivog volumena 10 – 100 μL | [5 empty] | Proizvođač i model
2.1 | tehnologija zračnog jastuka za precizno pipetiranje |  | komad | 1 |  | 0
2.2 | pipetu moguće cijelu autoklavirati
2.3 | moguće odvojiti donji dio pipete radi sterilizacije
2.4 | pipeta kompatibilna s većinom komercijalno dostupnih nastavaka
2.5 | pipeta treba imati sistem sprječavanja prejakog nabijanja nastavka (engl. spring-loaded tip cone)
2.6 | za volumen: od 10 μL do 100 μL
2.7 | preciznost pipetiranja: 0,1 μL
2.8 | niska sila izbacivanja nastavka, ne veća od 3,6 N
2.9 | mogućnost micanja pojedinih kanala ukoliko se pokaže potreba
2.10 | označena pozicija prvog i zadnjeg kanala, kako se ne bi pogriješilo u orijentaciji pipetiranja
2.11 | mogućnost prilagodbe od strane korisnika pri pipetiranju toplih, hladnih, hlapljivih ili vrlo gustih tekućina
2.12 | dostupna servisna podrška
3. | Elektronska pipeta promjenjivog volumena, 2 komada | [5 empty] | Proizvođač i model
3.1 | korištenje principa pozitivnog pomaka za dispenziranje volumena |  | komad | 2 |  | 0
3.2 | prikaz izvršenih koraka pipetiranja
3.3 | prikaz izvršenih koraka pipetiranja nakon automatskog gašenja te zatim paljenja pipete
3.4 | automatsko prepoznavanje volumena nastavka i prikaz istog na ekranu
3.5 | za volumen: od 1 µL do 10 mL
3.6 | preciznost pipetiranja: 1 µL – 0,1 mL, ovisno o volumenu te nastavku
3.7 | mogućnost sigurnog rukovanja s toksičnim, radioaktivnim ili infektivnim materijalom
3.8 | uz uređaj isporučiti i paket nastavaka
3.9 | uz uređaj isporučiti i stanicu za punjenje
4. | Jednokanalna pipeta promjenjivog volumena 100 – 1000 μL | [5 empty] | Proizvođač i model
4.1 | tehnologija zračnog jastuka za precizno pipetiranje |  | komad | 1 |  | 0
4.2 | pipetu moguće cijelu autoklavirati
4.3 | moguće odvojiti donji dio pipete radi sterilizacije
4.4 | pipeta kompatibilna s većinom komercijalno dostupnih nastavaka
4.5 | pipeta treba imati sistem sprječavanja prejakog nabijanja nastavka (engl. spring-loaded tip cone)
4.6 | za volumen: od 100 μL do 1000 μL
4.7 | preciznost pipetiranja: 1 μL
4.8 | niska sila izbacivanja nastavka, ne veća od 3,6 N
4.9 | mogućnost prilagodbe od strane korisnika pri pipetiranju toplih, hladnih, hlapljivih ili vrlo gustih tekućina
4.10 | dostupna servisna podrška
5. | Jednokanalna pipeta promjenjivog volumena 20-200 μL | [5 empty] | Proizvođač i model
5.1 | tehnologija zračnog jastuka za precizno pipetiranje |  | komad | 1 |  | 0
5.2 | pipetu moguće cijelu autoklavirati
5.3 | moguće odvojiti donji dio pipete radi sterilizacije
5.4 | pipeta kompatibilna s većinom komercijalno dostupnih nastavaka
5.5 | Pipeta treba imati sistem sprječavanja prejakog nabijanja nastavka (engl. spring-loaded tip cone)
5.6 | za volumen: od 20 μL do 200 μL
5.7 | preciznost pipetiranja; 0,2 μL
5.8 | niska sila izbacivanja nastavka, ne veća od 3,6 N
5.9 | mogućnost prilagodbe od strane korisnika pri pipetiranju toplih, hladnih, hlapljivih ili vrlo gustih tekućina
5.10 | dostupna servisna podrška
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.205
Grupa 2. Priprema uzoraka 2
2.205 Usitnjivač čvrstih uzoraka
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | mlin za mljevenje i homogenizaciju uzoraka |  | komad | 1 |  | 0
2. | operativni volumen posude > 1000 mL s mogućnošću redukcije zapremnine
3. | veličina ulaznih čestica: > 50 mm
4. | izlazna finoća čestica : < 1 mm
5. | brzina > 2000 min-1
6. | mogućnost predusitnjavanja i finog usitnjavanja. Intervalni rad
7. | posuda od nehrđajućeg čelika
8. | Nož koji je u potpunosti od nehrđajućeg čelika
9. | mogućnost digitalnog namještanja brzine i vremena rada, kao i memoriranje zadanih parametara
10. | Inicijalna edukacija osoblja za rad s uređajem
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## 2.206
Grupa 2. Priprema uzoraka 2
2.206 Rotacioni mlin za pripremu uzoraka
Red. br. | Tehničke specifikacije / Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, kn bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a | Proizvođač i model
1. | mlin za mljevenje i homogenizaciju mekih, srednje tvrdih i tvrdih uzoraka različitih konzistencija (vlaknasta, gumasta, elastična) te različitog udjela vode/ulja/masti (mokri i suhi uzorci) |  | komad | 1 |  | 0
2. | volumen posude za mljevenje < 1000 mL s mogućnošću redukcije/optimizacije operativnog volumena
3. | brzina > 2000 min-1
4. | veličina ulaznih čestica > 30 mm
5. | izlazna finoća: < 1 mm
6. | materijal noža pogodan za mljevenje bez kontaminacije teškim metalima
7. | mogućnost podešavanja brzine i vremena rada te memoriranja operativnih programa
8. | sadrži opremu za kriogeno usitnjavanje
9. | Inicijalna edukacija osoblja za rad s uređajem
Ukupna cijena, kn bez PDV-a | [5 empty] | 0

## REKAPITULACIJA
Grupa 2. Priprema uzoraka 2
REKAPITULACIJA
Oznaka | Predmet nabave | Ukupna cijena, bez PDV-a
2.20 | Hotplate stirrer | 0
2.21 | Komplet opreme za uzorkovanje neporemećenog stupca tla | 0
2.28 | pH metar | 0
2.29 | Homogenizator za biološke uzorke | 0
2.31 | Komplet uzorkivača s poroznom koničnom posudom za izvlačenje vodene otopine iz tla | 0
2.32 | Grabilica za uzorkovanje mekih i srednje tvrdih uzoraka sedimenta s dna vodotoka | 0
2.33 | Ručna sonda za prikupljanje vode iz vodotoka | 0
2.40 | pH metar | 0
2.41 | Magnetska miješalica s grijaćom pločom | 0
2.42 | Miješalica (vortex) | 0
2.49 | Vakuum pumpa za tekućinu (medij) | 0
2.51 | Plamenik | 0
2.58 | Tresilica („belly-dancer“ princip) | 0
2.60 | Aparatura za destilaciju | 0
2.63 | Magnetska miješalica s grijaćom pločom | 0
2.65 | Automatski digitalni polarometar | 0
2.91 | Ultrazvučna sonda | 0
2.132 | TermoMikser sa ''smart'' blokom | 0
2.137 | Homogenizator za homogenizaciju bioloških tkiva | 0
2.138 | Set pipeta | 0
2.139 | pH metar | 0
2.142 | Zibalica za laboratorij | 0
2.147 | Magnetna miješalica | 0
2.153 | Sonifikator | 0
2.155 | Laboratorijski vortex-1 | 0
2.156 | Laboratorijski vortex-2 | 0
2.167 | Laboratorijska grijaća ploča | 0
2.174 | Automatska višekanalna pipeta | 0
2.176 | Automatska pipeta s displejom i senzorom | 0
2.181 | Automatska jednokanalna pipeta | 0
2.190 | Potenciostat | 0
2.193 | Ručne, elektroničke i višekanalne pipete | 0
2.205 | Usitnjivač čvrstih uzoraka | 0
2.206 | Rotacioni mlin za pripremu uzoraka | 0
A | Cijena ponude, kn bez PDV-a | 0
B | PDV, kn | 0
C | Cijena ponude, kn s PDV-om | 0
KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
Jamstveni rok na predmet nabave (Grupa 2) |  | mjeseci:
Ponuđeni jamstveni rok: (sukladno točki 7.4. DON-a)