## 2.9
TROŠKOVNIK | Čitač mikrotitarskih pločica (Plate Reader) za mjerenje apsorbancije, fluorescencije i luminiscencije s mogućnošću dodatka za čitač za Western Blot tehniku - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Područje čitanja: apsorbancija, fluorescencija, luminiscencija
2. | Podesivost valnih duljina: monokromator u svim područjima čitanja, u razmacima od 1 nm za sva područja čitanja
3. | End-point i kinetička mjerenja te skeniranja spektra moguća u područjima čitanja apsorbancije, fluorescencije i luminiscencije
4. | Mogućnost korištenja mikrotitarskih pločice od 6 do 384 jažice ili bolje
5. | Opcija ugradnje adaptera za čitanje uzoraka u kivetama
6. | Mogućnost kontrole temperature: minimalno 4°C iznad sobne temperature do 45°C ili bolje
7. | Minimalno orbitalna i linearna tresilica
8. | Izvor svjetlosti: ksenon flash lampa i LED ili jednakovrijedno
9. | Detektor: hlađen PMT i fotodioda ili jednakovrijedno
10. | Automatska korekcija vrijednosti apsorbancije u odnosu na volumen jažice
11. | Mogućnost nadogradnje različitim modulima čitanja, u laboratoriju korisnika i bez potrebe za serviserom
12. | Instrument mora imati tamni odjeljak za reduciranje interferencije
13. | Prikladnost čitača za detekciju western blot membrana TRF tehnologijom
14. | Uključen softver za analizu rezultata s licencom za korištenje
15. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem.
16. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku.
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.10
TROŠKOVNIK | Automatski ispirač mikrotitarskih pločica - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Uređaj podržava pranje ploča: 96 i 384 jažica
2. | Broj boca za pranje: do 3 ili bolje
3. | 2 x 2 L boce za pranje, 1 x 2 L boca za ispiranje, 1 x 4 L boca za otpad
4. | Uređaj uključuje: dvije glave za pranje 1 x 12 za ploču s 96 jažica
5. | Uređaj se mora moći nadograditi sa glavom za pranje 1 x 16 za ploču s 384 jažica
6. | Volumen pranja: 50-1000 μl (96 jažica), 20-300 μl (384 jažica) ili bolje
7. | Glavni volumen / volumen ispiranja: 5-100 ml / 5-100 ml
8. | Volumen dispenziranja: 50-400 ul (96 jažica), 20-120 ul (ploča s 384 jažica)
9. | Točnost dispenziranja: <5% za 300 μl, sa 1x 12 glavom za pranje ili bolje
10. | Broj protokola za pranje: do 99 ili bolje
11. | Preostali volumen: <2 μl
12. | Prijenos podataka: USB priključak
13. | Maksimalne vanjske dimenzije uređaja VxŠxD: 350 x 390 x 245 mm
14. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem.
15. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku.
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.12
TROŠKOVNIK | Centrifuga s hlađenjem - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Centrifuga mora imati mogućnost hlađenja.
2. | Temperaturni raspon: od -10 °C do +40 °C
3. | Motor: direktni, bez četkica, indukcijski niskog profila.
4. | Sustav upravljanja: mikroprocesor
5. | Automatsko zaključavanje rotora
6. | Zamjena rotora bez alata s pritiskom na gumb
7. | Rashladni sustav ne sadrži štetne klorofluorougljike (CFC free)
8. | Funkcija pred-hlađenja
9. | Detekcija imbalansa
10. | Programi: 6 programa ili više
11. | Vremenski raspon programa centrifugiranja: najmanje 9 h, 59 min + kontinuirano
12. | Komora za centrifugiranje: otporna na koroziju, visoka toplinska vodljivost, izgrađena od nehrđajućeg čelika
13. | Maksimalna brzina centrifuge: minimalno 15 200 rpm ili bolje
14. | Profili ubrzanja/kočenja: 9/10
15. | Razina buke: 61 dB ili manje
16. | Slobodnonjišući ovjesni rotor s 4 nosača od najmanje 400 mL s poklopcima svaki s adapetrima:
16.1. | 4 adaptera kompatibilna s koničnim epruvetama od 50 mL, broj mjesta po jednom adapteru 4 ili više (ukupno 16 ili više)
16.2. | 4 adaptera kompatibilna s koničnim epruvetama od 15 mL, broj mjesta po adapteru 9 ili više (ukupno 36 ili više)
17. | Rotor za mikrotitarske pločice s poklopcima
18. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem
19. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.13
TROŠKOVNIK | Mikrocentrifuga - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Maksimalni kapacitet: 6 x 2 mL ili više.
2. | Maksimalna brzina: 6,000 rpm ili više.
3. | Razina buke: 51-53 dBA
4. | Rotor kapaciteta 6 x 1.5/2.0 mL
5. | Rotor kapaciteta 16 x 0.2 mL
6. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem.
7. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku.
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.14
TROŠKOVNIK | Laminar flow kabinet za rad s RNA /DNA - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Namjena: laboratorijske aplikacije gdje se zahtjeva zaštita uzoraka.
2. | Maksimalne vanjske dimenzije (Š x V x D): 1300 x 1200 x 820 mm
3. | Minimalne unutarnje dimenzije (Š x V x D): 1200 x 630 x 580 mm
4. | Zaštitna klasa: I
5. | Sustav zaštite: IP 20 ili jednakovrijedno
6. | Predfilter prema EN779 ili jednakovrijedno, G 3 filter prašine
7. | Brzina protoka zraka m/s: Razina I: 0,15 - 0,25; Razina II: 0,36 - 0,45
8. | Razina buke u dB (A) maksimalno: Razina I: 55 / Razina II: 60
9. | Intenzitet svjetla lx: > 1000
10. | Bočni prozori od sigurnosnog kaljenog stakla
11. | UV lampa koja se može ugraditi u vrh radnog prostora za dezificiranje radne površine.
12. | Utičnice unutar radnog prostora, minimalno: 3
13. | Potrošnja energije: 270 W
14. | Fiksno postolje maksimalne visine 760 mm.
15. | Standardi: EN 61010-1:2011 ili jednakovrijedno; EN 61326:2006 ili jednakovrijedno
16. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem
17. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.38
TROŠKOVNIK | Centrifuga s hlađenjem „benchtop“ - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Centrifuga mora imati mogućnost hlađenja.
2. | Temperaturni raspon: od -10°C do +40°C
3. | Motor: direktni, bez četkica, indukcijski niskog profila.
4. | Sustav upravljanja: mikroprocesor.
5. | Automatsko zaključavanje rotora.
6. | Zamjena rotora bez alata s pritiskom na gumb.
7. | LCD zaslon
8. | Detekcija imbalansa.
9. | Programi: 6 programa ili više.
10. | Vremenski raspon programa centrifugiranja: najmanje 9h, 59min + kontinuirano i pulsni mod.
11. | Komora za centrifugiranje: izgrađena od nehrđajućeg čelika.
12. | Maksimalna brzina centrifuge: minimalno 15.200 rpm ili bolje.
13. | Profili ubrzanja/kočenja: 9/10
14. | USB priključak
15. | Razina buke: 64 dB ili manje.
16. | Slobodnonjišući ovjesni rotor s 4 nosača od najmanje 1000 mL s poklopcima svaki s adapterima:
16.1. | 4 adaptera kompatibilna s koničnim epruvetama od 50 mL, broj mjesta po jednom adapteru 10 ili više (ukupno 40 ili više).
16.2. | 4 adaptera kompatibilna s koničnim epruvetama od 15 mL, broj mjesta po adapteru 24 ili više (ukupno 96 ili više).
16.3. | 4 adaptera kompatibilna s koničnim epruvetama od 10 mL, broj mjesta po adapteru 37 ili više (ukupno 148 ili više).
16.4. | 4 adaptera kompatibilna s koničnim epruvetama od 5/7 mL, broj mjesta po adapteru 49 ili više (ukupno 196 ili više).
16.5. | adapteri za mikrotitarske pločice
17. | Rotor fiksnog kuta:
17.1. | Kapacitet: 48x2mL
17.2. | Maksimalna brzina: minimalno 15.200 rpm
17.3. | Maksimalna relativna centrifugalna sila: minimalno 25.000 x g
17.4. | Kut: 45°
18. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem
19. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.50
TROŠKOVNIK | Centrifuga s hlađenjem „benchtop“ - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Centrifuga mora imati mogućnost hlađenja.
2. | Temperaturni raspon: od -10°C do +40°C
3. | Motor: direktni, bez četkica, indukcijski niskog profila.
4. | Sustav upravljanja: mikroprocesor.
5. | Automatsko zaključavanje rotora.
6. | Zamjena rotora bez alata s pritiskom na gumb.
7. | Rashladni sustav ne sadrži štetne klorofluorougljike (CFC free).
8. | Funkcija pred-hlađenja.
9. | Detekcija imbalansa.
10. | Programi: 6 programa ili više.
11. | Vremenski raspon programa centrifugiranja: najmanje 9 h, 59 min + kontinuirano.
12. | Komora za centrifugiranje: otporna na koroziju, visoka toplinska vodljivost, izgrađena od nehrđajućeg čelika.
13. | Maksimalna brzina centrifuge: minimalno 15.200 rpm ili bolje.
14. | Profili ubrzanja/kočenja: 9/10
15. | Razina buke: 61 dB ili manje.
16. | Slobodnonjišući ovjesni rotor s 4 nosača od najmanje 400 mL s poklopcima svaki s adapetrima:
16.1. | 4 adaptera kompatibilna s koničnim epruvetama od 50 mL, broj mjesta po jednom adapteru 4 ili više (ukupno 16 ili više).
16.2. | 4 adaptera kompatibilna s koničnim epruvetama od 15 mL, broj mjesta po adapteru 9 ili više (ukupno 36 ili više).
17. | Rotor fiksnog kuta:
17.1. | Kapacitet: 6x100mL
17.2. | Maksimalna brzina: minimalno 13.000 rpm
17.3. | Maksimalna relativna centrifugalna sila: minimalno 18.000 x g
17.4. | Kut: 25°
18. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem
19. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.54
TROŠKOVNIK | Uređaj za klasični PCR - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Konstrukcija: 2 bloka za 96 x 0.2ml ploče, 0.2ml tube, 0.2ml strip tube
2. | Brzina zagrijavanja: 3.4°C / sekunda ili bolje
3. | Temperaturni raspon bloka za zagrijavanje: od 10°C do 100°C
4. | Temperaturna točnost pri 55°C: ± 0.25°C
5. | Uređaj mora imati mogućnost funkcije gradijenta na oba bloka; min 2°C / max 27°C ili bolje
6. | Mogućnost memoriranja programa: 1000 ili bolje
7. | Blok mora imati 8 Peltier elemenata za hlađenje ili bolje
8. | Podesiva temperatura grijanog poklopca: od 38°C do 110°C ili ugašeno
9. | Programsko sučelje: ekran na dodir
10. | Prijenos podataka: USB priključak
11. | Automatska optimizacija protokola pomoću ugrađenog programa
12. | Mogućnost praćenja rada uređaja na daljinu
13. | Maksimalne vanjske dimenzije uređaja DxŠxV: 490 x 550 x 350 mm
14. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem.
15. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku.
Ukupna cijena bez PDV-a
Quad block
96 or 384 well format
3.4°C per second
10°C to 100°C (4°C final hold)
± 0.3°C
± 0.25°C
Yes (on all formats)
29ºC
1ºC
1000
50dB single block running
55-58db four blocks running
8
35°C to 115°C or off
Adjustable
Android
10” inch HD
USB port
Yes
700 x 535 x 335
47kg
100-230, 50-60Hz
1600W
0.3 kWh
w

## 2.67
TROŠKOVNIK | Čitač mikrotitarskih pločica - Plate reader - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Područje čitanja: apsorbancija, fluorescencija, luminiscencija
2. | Podesivost valnih duljina: monokromator u svim područjima čitanja, u razmacima od 1 nm za sva područja čitanja
3. | U svim područjima čitanja moguće end-point i kinetičko mjerenje te skeniranje spektra
4. | Mikrotitarske pločice: 6-384 jažice
5. | Opcija adaptera za čitanje uzoraka u kivetama
6. | Mogućnost kontrole temperature: 4°C iznad sobne temperature do 65°C
7. | Tresilica: orbitalna i dvostruko orbitalna
8. | Izvor svjetlosti: ksenon flash lampa ili jednakovrijedno
9. | Detektor PMT hlađen do -5°C zbog bolje osjetljivosti kod detekcije luminiscencije
10. | Automatska korekcija vrijednosti apsorbancije u odnosu na volumen jažice, tehnologijom koja nije ovisna o temperaturi
11. | Upravljanje čitačem pomoću ekrana osjetljivog na dodir ili računala
12. | Modul za apsorbanciju
12.1. | Raspon spektra: 230-1000 nm ili bolje
12.2. | Varijabilna širina pojasa: maksimalno 4 nm
12.3. | Točnost valnih duljina: ±2 nm ili bolje
13. | Modul za fluorescenciju
13.1. | Raspon spektra: 250-850 nm ili bolje
13.2. | Dinamički raspon: > 6 log ili bolje
14. | Modul za luminiscenciju
14.1. | Raspon spektra: 300-850 nm ili bolje
14.2. | Mogućnost nasumične detekcije svih valnih duljina ili odabir valne duljine u razmacima od 1 nm
15. | Injektori
15.1. | Dva injektora za "flash" reakcije u sva tri područja čitanja: apsorbancija, fluorescencija i luminiscencija
16. | Softver
16.1. | Uključen softver za analizu rezultata s licencom za korištenje
16.2. | Mogućnost mrežnog povezivanja i upravljanja uređajem s udaljenih računala
16.3. | Prijenos podataka na USB i mogućnost analize u softverima po izboru korisnika
17. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem.
18. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku.
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.89
TROŠKOVNIK | Besprašna komora Laminar Class II - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Vanjske dimenzije kabineta: širina 1250 do 1300 mm; visina 1500 do 1600 mm i dubina 780 do 820 mm.
2. | Radna ploha i unutrašnjost od nehrđajućeg čelika 316 L ili bolje.
3. | Prednje klizno laminarno staklo nakošeno radi bolje preglednosti s brtvljenjem na aerosole i električnim podizanjem.
4. | Omogućeno podizanje cijele prednje stijene radi lakog i djelotvornog čišćenja/dezinfekcije.
5. | Svi bitni parametri za rad kabineta (zadani i izmjereni) moraju biti prikazani u digitalnoj formi na zaslonu u boji smještenom na zadnjoj stijeni kabineta u visini očiju operatera.
6. | Unutarnja LED svjetla.
7. | Standardni USB izlaz za podatke.
8. | Čistoća zraka osigurana je H14 HEPA ili jednakovrijedno (prema standardu EN 1822 ili jednakovrijedno) filtrima apsorpcijske učinkovitosti minimalno 99,995% pri MPPS.
9. | Ugrađeni senzor tlaka koji osigurava sigurno strujanje zraka nad cijelom radnom površinom.
10. | Neovisni sustav nadzora i alarm koji momentalno upozorava na svaku opstrukciju strujanja zraka.
11. | Germicidne lampe za dekontaminaciju radnog prostora UV-C zračenjem. Smještaj UV lampi u bočnim stijenama kako bi se osigurao unakrsni snop zraka koji prekriva cijelu radnu plohu bez mrtvih uglova te čini postupak dekontaminacije učinkovitim.
12. | Nagib prednjeg prozora °10 stupnjeva.
13. | Intenzitet osvetljenja minmalno 920 lux.
14. | Razina buke (izmjerena u skladu s EN 12469 ili jednakovrijedno) manja od 58 dB (A)
15. | Klasa zaštite: 1/IP20
16. | Kabinet opremljen s dvije električne utičnice.
17. | Certifikat prema EN 12469 od strane TÜV ili jednakovrijedno
18. | Uključeno odgovarajuće postolje visine 750 mm.
19. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem.
20. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku.
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.92
TROŠKOVNIK | Hematološka centrifuga - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Centrifuga mora imati mogućnost hlađenja.
2. | Temperaturni raspon: od -10°C do +40°C
3. | Motor: direktni, bez četkica, indukcijski niskog profila.
4. | Sustav upravljanja: mikroprocesor.
5. | Automatsko zaključavanje rotora.
6. | Zamjena rotora bez alata s pritiskom na gumb.
7. | LCD zaslon
8. | Detekcija imbalansa.
9. | Programi: 6 programa ili više.
10. | Vremenski raspon programa centrifugiranja: najmanje 9h, 59min + kontinuirano i pulsni mod.
11. | Komora za centrifugiranje izgrađena od nehrđajućeg čelika.
12. | Maksimalna brzina centrifuge: minimalno 15 200 rpm ili bolje.
13. | Profili ubrzanja/kočenja: 9/10
14. | USB priključak
15. | Razina buke: 64 dB ili manje.
16. | Slobodnonjišući ovjesni rotor s 4 nosača od najmanje 750 mL s poklopcima svaki s adapterima:
16.1. | 4 adaptera za nalgeni boce, broj mjesta po jednom adapteru 1 ili više (ukupno 4 ili više).
16.2. | 4 adaptera kompatibilna s epruvetama okruglog dna od 100 mL, broj mjesta po jednom adapteru 2 ili više (ukupno 8 ili više).
16.3. | 4 adaptera kompatibilna s koničnim epruvetama sa poklopcima od 50 mL, broj mjesta po jednom adapteru 3 ili više (ukupno 12 ili više).
16.4. | 4 adaptera kompatibilna s koničnim epruvetama od 50 mL, broj mjesta po jednom adapteru 7 ili više (ukupno 28 ili više).
16.5. | 4 adaptera kompatibilna s zaobljenim epruvetama od 50 mL, broj mjesta po jednom adapteru 5 ili više (ukupno 20 ili više).
16.6. | 4 adaptera kompatibilna s sterilnim epruvetama od 30 mL, broj mjesta po jednom adapteru 7 ili više (ukupno 28 ili više).
16.7. | 4 adaptera kompatibilna s koničnim epruvetama od 15 mL, broj mjesta po adapteru 14 ili više (ukupno 56 ili više).
16.8. | 4 adaptera kompatibilna s epruvetama za krv od 10 mL, broj mjesta po jednom adapteru 21 ili više (ukupno 84 ili više).
16.9. | 4 adaptera kompatibilna s epruvetama za krv od 5/7 mL, broj mjesta po jednom adapteru 27 ili više (ukupno 108 ili više).
16.10. | 4 adaptera kompatibilna s epruvetama okruglog dna od 5/7 mL, broj mjesta po jednom adapteru 37 ili više (ukupno 148 ili više).
16.11. | uključeni nosači mikrotitarske pločice
17. | Rotor fiksnog kuta:
17.1. | Kapacitet: 48x2mL
17.2. | Maksimalna brzina: minimalno 15 200 rpm
17.3. | Maksimalna relativna centrifugalna sila: minimalno 25.314 x g
17.4. | Kut: 45°
18. | Rotor fiksnog kuta:
18.1. | Kapacitet: 6x100 mL
18.2. | 6 adaptera za epruvete od 50 mL
18.3. | Maksimalna brzina: minimalno 13.000 rpm
18.4. | Maksimalna relativna centrifugalna sila: minimalno 18.000 x g
18.5. | Kut: 25°
19. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem
20. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.120
TROŠKOVNIK | Analizator za ELISA metodologiju - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Određivanje valnih duljina monokromatorom
2. | Raspon spektra: 200-1000 nm
3. | Raspon očitanja: do 3 Abs ili bolje
4. | Linearnost pri 450 nm: 0–2.5 Abs ili bolje
5. | Širina pojasa: <2.5 nm ili bolje
6. | Preciznost pri 450 nm: SD <0.003 Abs ili bolje
7. | Brzina mjerenja: 6 sekundi za pločicu od 96 jažica ili bolje
8. | Brzina skeniranja spektra: 10 sekundi od 200–1000 ili bolje
9. | Zaprimanje mikrotitarskih pločica: 96 i 384 jažice
10. | Mogućnost kontrole temperature: 2°C iznad ambijentalne temperature do 45°C
11. | Tresilica: linearna
12. | Izvor svjetlosti: ksenon lampa ili jednakovrijedno
13. | Kontrola uređaja pomoću ekrana osjetljivog na dodir i pripadajućeg računala
14. | Maksimalne vanjske dimenzije uređaja VxŠxD: 270 x 300 x 450 mm
15. | Prijenos podataka na USB
16. | Uz uređaj se isporučuje kompatibilno računalo s monitorom
17. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem.
18. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku.
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.126
TROŠKOVNIK | Ultrabrza centrifuga - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Centrifuga:
1.1. | Kapacitet: minimalno 4x1000 mL ili više
1.2. | Temperaturni raspon: od -10°C do +40°C
1.3. | Točnost temperature: ± 2°C
1.4. | Maksimalna brzina centrifuge: minimalno 24.000 rpm
1.5. | Maksimalna relativna centrifugalna sila: minimalno 68.500 x g
1.6. | Maksimalne vanjske dimenzije s obzirom na iskoristiv prostor (V x D x Š): 940 x 810 x 700 mm
1.7. | Vremensko programiranje: 99 sati
1.8. | Automatska i konstantna identifikacija rotora.
1.9. | Potpuno i automatsko otvaranje vrata centrifuge.
1.10. | Kontrola putem ekrana na dodir; mogućnost rada u rukavicama.
1.11. | Mogućnost kreiranja do 120 programa.
1.12. | Integrirani kalkulator za modifikacije protokola.
1.13. | Dostupnost aplikacije za praćenje rada centrifuge u stvarnom vremenu.
1.14. | Kontrola zaštite pristupa korisnika lozinkom.
1.15. | Funkcija predhlađenja.
1.16. | Profili ubrzanja/kočenja: 9/10
1.17. | Tolerancija imbalansa: do 5% suprotnog opterećenja.
1.18. | Razina buke: max. 60 dB
1.19. | Tzv. "sleep" način rada ili jednakovrijedno
2. | Rotor fiksnog kuta:
2.1. | Kapacitet: 8x50mL
2.2. | Maksimalna brzina: minimalno 27.000 rpm
2.3. | Maksimalna relativna centrifugalna sila: minimalno 87.000 x g
2.4. | Kut: 34°
2.5. | Materijal: Aluminij
2.6. | Uključuje odgovarajući adapter: 36 x 15 mL
3. | Njihajući rotor:
3.1. | Kapacitet: 4x400mL
3.2. | Maksimalna brzina: minimalno 7.000 rpm
3.3. | Maksimalna relativna centrifugalna sila: minimalno 10.000 x g
3.4. | Materijal: nehrđajući čelik s aluminijskim posudama.
3.5. | Uključuje odgovarajuće adaptere 1,5 i 4 mL.
4. | Ostalo:
4.1. | CE certifikat ili jednakovrijedno
4.2. | Certifikat ovlaštenog servisera za predmetnu opremu.
4.4. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem.
4.5. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku.
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.127
TROŠKOVNIK | Spektrofotometar za mikrotitarske pločice - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Podesivost valnih duljina: monokromator, u razmacima od 1 nm
2. | Mikrotitarske pločice: 96 i 384 jažice, kivete
3. | Mogućnost kontrole temperature: 5°C iznad sobne temperature do 45°C ili bolje
4. | Uniformnost temperature: ±0.5°C pri temperaturi od 37°C ili bolje
5. | Mogućnost linearnog mješanja mikroploča
6. | Izvor svjetlosti: ksenon flash lampa ili jednakovrijedno
7. | Detektor: silikonska fotodioda ili jednakovrijedno
8. | Raspon spektra: 190-1000 nm ili bolje
9. | Varijabilna širina pojasa: maks. 2 nm
10. | Točnost valnih duljina: ±1 nm
11. | Mogućnost robotske integracije u slučaju velikog broja uzoraka
12. | Automatska korekcija vrijednosti apsorbancije u odnosu na volumen jažice
13. | Uključen softver za analizu rezultata s licencama za korištenje
14. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem.
15. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku.
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.130
TROŠKOVNIK | Centrifuga s hlađenjem - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Centrifuga mora imati mogućnost hlađenja.
2. | Temperaturni raspon: od -10°C do +40°C
3. | Motor: Izravni indukcijski pogon bez četkica
4. | Sustav upravljanja: mikroprocesor.
5. | Automatsko zaključavanje rotora.
6. | Zamjena rotora bez alata s pritiskom na gumb.
7. | Rashladni sustav ne sadrži štetne klorofluorougljike (CFC free).
8. | Funkcija predhlađenja.
9. | Detekcija imbalansa.
10. | Programi: minimalno 3 direktna + 96 dodatnih ili više
11. | Vremenski raspon programa centrifugiranja: najmanje 10s do 99h, 59min, kontinuirano.
12. | Komora za centrifugiranje: izgrađena od nehrđajućeg čelika.
13. | Maksimalna brzina centrifuge: minimalno 17.800 rpm ili bolje.
14. | Profili ubrzanja/kočenja: 2/2
15. | Razina buke: 56 dB ili manje.
16. | Rotor fiksnog kuta:
16.1. | Kapacitet: 6x50mL
16.2. | Maksimalna brzina: minimalno 9.500 rpm
16.3. | Maksimalna relativna centrifugalna sila: minimalno 12.100 x g
16.4. | Kut: 45°
17. | Rotor fiksnog kuta:
17.1. | Kapacitet: 24x1.5/2mL
17.2. | Maksimalna brzina: minimalno 17.800 rpm
17.3. | Maksimalna relativna centrifugalna sila: minimalno 30.200 x g
17.4. | Kut: 45°
18. | Rotor za PCR strip tubice.
19. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem
20. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.136
TROŠKOVNIK | Centrifuga, MiniSpin - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Maksimalna brzina centrifuge: minimalno 13.300 rpm ili bolje.
2. | Maksimalna relativna centrifugalna sila: minimalno 17.000 x g ili bolje.
3. | Razina buke u dB (A) maksimalno: 56
4. | Ubrzanje/kočenje: 11/12 sekundi.
5. | Vremenski raspon namještanja: 1 min - 99 min; u koracima od 1 minute.
6. | Rotor od minimalno 24 mjesta za volumen 1.5/2.0 mL s poklopcem.
7. | Maksimalne dimenzije uređaja (VxŠxD): 230 x 250 x 360 mm
8. | Tehnički standardi: IEC 61010-1, IEC 61010-2, IEC 61010-020 ili jednakovrijedni
9. | CE-IVD oznaka ili jednakovrijedno
10. | Osigurana servisna podrška, s certifikatom proizvođača za odgovornu osobu za servis u RH.
11. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem.
12. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku.
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.143
TROŠKOVNIK | Uređaj za lančanu reakciju polimerazom u realnom vremenu (real-time qPCR uređaj) - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Boje: SYBR/FAM, ROX, HEX, CY3, CY5
2. | Ekscitacijski izvor: LED lampe ili jednakovrijedno
3. | Detekcijski izvor: fotodiode ili jednakovrijedno
4. | Modularna konfiguracija uređaja
5. | Podržana kemija: SYBR, Probe, HRM
6. | Mogućnost rada bez korištenja referentne boje
7. | Reakcijski volumen: 10-30 µL
8. | Blok za ploče s 96 jažica, strip tube, 0.2 mL tube
9. | Dinamički raspon: 9 redova magnitude ili bolje
10. | Točnost: ± 0,2°C ili bolje pri temperaturama denaturacije, amplifikacije i lijepljenja ili bolje
11. | Vrijeme prikupljanja podataka: 3 sekunde na svim kanalima
12. | Raspon temperature termalnog sustava: 25,0 - 99,9 °C; zagrijavanje: 6 °C/sek; hlađenje: 2,5 °C/sek ili bolje
13. | Mogućnost detekcije kvara prije pokretanja analize: osnovna dijagnostika (kratka provjera parametara prilikom uključenja instrumenta) te proširena dijagnostika
14. | Potrebna samo jedna validacijska pločica za godišnju validaciju termalnog bloka i optičkih kanala
15. | Uz instrument se isporučuje računalo
16. | Uključen softverski paket za upravljanje uređajem i obradu podataka za jedno računalo
17. | U cijenu je uključena instalacija instrumenta, edukacija korisnika za rad, aplikativna podrška
18. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem.
19. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku.
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.144
TROŠKOVNIK | Uređaj za klasični PCR (Uređaj za izvođenje metode lančane reakcije polimerazom (PCR)- 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Konstrukcija:Ukupno 4 bloka; 3 bloka za 96 x 0.2ml ploče / 1 blok za 384 x 0.2ml ploče
2. | Brzina zagrijavanja: 3.4 °C / sekunda ili bolje
3. | Temperaturni raspon bloka za zagrijavanje: od 10 °C do 100 °C
4. | Temperaturna točnost pri 55 °C: ± 0.25 °C
5. | Uređaj mora imati mogućnost funkcije gradijenta na sva 4 bloka; min. 2 °C / maks. 27 °C ili bolje
6. | Mogućnost memoriranja programa: 1000 ili bolje
7. | Blok mora imati 8 Peltier elemenata za hlađenje ili bolje
8. | Podesiva temperatura grijanog poklopca: od 38 °C do 110 °C ili ugašeno
9. | Programsko sučelje: ekran na dodir
10. | Prijenos podataka: USB priključak
11. | Automatska optimizacija protokola pomoću ugrađenog programa
12. | Mogućnost praćenja rada uređaja na daljinu
13. | Maksimalne vanjske dimenzije uređaja DxŠxV: 720 x 550 x 350 mm
14. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem.
15. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku.
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.145
TROŠKOVNIK | Kabinet za PCR - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Izravno UV svjetlo: minimalno 25 W.
2. | Vrsta zračenja: ultravioletno (254 nm), bez ozona.
3. | Vrijeme trajanja UV lampe: minimalno 8000 sati.
4. | UV-recirkulator.
5. | Izravno digitalno postavljanje vremena.
6. | Izlaganje UV zračenju: 1 min - 24 h
7. | Luminiscentna lampica (vidljiva svjetlost): minimalno 15 W.
8. | Kućište od pleksiglasa.
9. | Optički prijenos: 92%
10. | UV-zaštita: 99,9%
11. | Maksimalne vanjske dimenzije (ŠxDxV): 700 x 600 x 600 mm
12. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem.
13. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku.
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.150
TROŠKOVNIK | Laminar za rad sa stanicama - 3 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Sučelje prikazuje korisne informacije sa konstantnim očitavanjem izlazno/ulaznih vrijednosti zraka u stvarnom vremenu.
2. | Brojač sati rada.
3. | Automatska kompenzacija protoka zraka.
4. | Indikatori nedovoljne izmjene zraka i prikaz statusa rada kabineta.
5. | 10° nagnuto prednje staklo za ugodan rad i ergonomiju.
6. | Vizualni i zvučni alarm ispravne radne visine prednjeg prozora kabineta.
7. | Nasloni za ruke za olakšan i siguran rad.
8. | Omogućeno čišćenje prednjeg prozora bez mehaničkog uklanjanja dijelova kabineta.
9. | Mogućnost programiranja UV svjetla za duži vijek trajanja UV lampe.
10. | Noćni mod rada reducira brzinu rada sustava kada je prednji prozor zatvoren.
11. | Maksimalne vanjske dimenzije (Š x V x D): 1300 x 1530 x 800 mm
12. | Minimalne unutarnje dimenzije (Š x V x D): 1200 x 770 x 620 mm
13. | Radna visina prednjeg prozora: otpr. 200 mm
14. | Maksimalna visina prednjeg prozora: 535 mm
15. | Klasa zaštite: I / IP 20
16. | Filter: H14 HEPA ili jednakovrijedno, norma EN 1822 ili jednakovrijedna, čestice 99.995% MPPS
17. | Certifikat prema EN 12469 od strane TÜV, LNE ili jednakovrijedno
18. | Rasvjeta kabineta lx : >850
19. | 1 radni pristupni otvor za kabele sa svake strane kabineta.
20. | 2 utičnice na stražnjoj strani unutarnjeg zida kabineta.
21. | Razina buke dB (A): <55
22. | Potrošnja energije: 200 W
23. | Minimalno izlazno/ulazni volumen protoka zraka: 380 m3/h
24. | Odgovarajuće postolje minimalne visine: 760 mm.
25. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem.
26. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku.
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.170
TROŠKOVNIK | Centrifuga s 24 mjesta s rotorom za mikrotubice - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Maksimalna brzina centrifuge: minimalno 14.800 rpm ili bolje.
2. | Maksimalna relativna centrifugalna sila: minimalno 21.100 x g ili bolje.
3. | Razina buke u dB (A) maksimalno: 56
4. | Ubrzanje/kočenje: 11/12 sekundi.
5. | Vremenski raspon namještanja: 1 min - 99 min; u koracima od 1 minute.
6. | Rotor od minimalno 24 mjesta za volumen 1.5/2.0 mL s poklopcem.
7. | Maksimalne dimenzije uređaja (VxŠxD): 230 x 250 x 360 mm
8. | Tehnički standardi: IEC 61010-1, IEC 61010-2, IEC 61010-020 ili jednakovrijedni
9. | CE-IVD oznaka ili jednakovrijedno
10. | Osigurana servisna podrška, s certifikatom proizvođača za odgovornu osobu za servis u RH.
11. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem.
12. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku.
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.171
TROŠKOVNIK | Uređaj za izolaciju DNA/RNA koji brzo ekstrahira DNA / RNA iz različitih uzoraka s visokom kvalitetom i visokim prinosom - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Uređaj za automatsku izolaciju nukleinskih kiselina bez korištenja centrifugiranja
2. | Mogućnost izolacije iz različitih vrste uzoraka: krv, stanice, tkivo, bakterije, virusi, biljni materijal
3. | Tehnologija se temelji na izolaciji preko ultratankih poroznih membrana, što omogućava primjenu niskog tlaka i dobivanje dugačkog DNA produkta
4. | Mogućnost izolacije do 24 uzorka odjednom
5. | Korištenje gotovih reagensa i zasebnih kanala, kako bi se izbjegla križna kontaminacija
6. | Radni volumen uzorka 200 μl
7. | Mogućnost odabira različitih elucijskih volumena u rasponu od 50-200 μl
8. | Upravljanje uređajem preko ekrana osjetljivog na dodir
9. | UV žarulja za dekontaminaciju
10. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem.
11. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku.
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.177
TROŠKOVNIK | Centrifuga sa rotorom sa klipsom-nosačem za nosač tekućih uzoraka - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | 12 komorica/stakala po ciklusu
2. | Tri programa akceleracije
3. | Brzina od 200 do 2000 okretaja u minuti
4. | Mogućnost korištenja komorica sa do 6 mL uzorka
5. | Maksimalni kapacitet: do 24 uzorka po ciklusu ukoliko se koriste dvostruke komorice
6. | Memorija za do 23 programa
7. | Mogućnost stavljanja uređaja u stanje pripravnosti
8. | Na ekranu su prikazani: program, brzina i vrijeme ciklusa (1-99 minuta)
9. | Alarm za sigurnost uzorka: uređaj nije u ravnoteži; brzina vrtnje van tolerancije; poklopac nije dobro zatvoren
12. | Sigurnosna opcija sprječava pokretanje centrifugiranja ukoliko poklopac nije zaključan
13. | Autoklavabilna glava
14. | Mogućnost korištenja uz jednokratne ili autoklavabilne komore
15. | Maksimalne dimenzije: 25 x 42 x 63 cm
16. | Instalacija i edukacija korisnika za rad s uređajem
17. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.180
TROŠKOVNIK | Mikrobiološki zaštitni kabinet - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Sučelje prikazuje korisne informacije sa konstantnim očitavanjem izlazno/ulaznih vrijednosti zraka u stvarnom vremenu.
2. | Brojač sati rada.
3. | Automatska kompenzacija protoka zraka.
4. | Indikatori nedovoljne izmjene zraka i prikaz statusa rada kabineta.
5. | 10° nagnuto prednje staklo za ugodan rad i ergonomiju.
6. | Vizualni i zvučni alarm ispravne radne visine prednjeg prozora kabineta.
7. | Nasloni za ruke za olakšan i siguran rad.
8. | Omogućeno čišćenje prednjeg prozora bez mehaničkog uklanjanja dijelova kabineta.
9. | Mogućnost programiranja UV svjetla za duži vijek trajanja UV lampe.
10. | Noćni mod rada reducira brzinu rada sustava kada je prednji prozor zatvoren.
11. | Maksimalne vanjske dimenzije (Š x V x D): 1300 x 1530 x 800 mm
12. | Minimalne unutarnje dimenzije (Š x V x D): 1200 x 770 x 620 mm
13. | Radna visina prednjeg prozora: otpr. 200 mm
14. | Maksimalna visina prednjeg prozora: 535 mm
15. | Klasa zaštite: I / IP 20
16. | Filter: H14 HEPA ili jednakovrijedno, norma EN 1822 ili jednakovrijedno, čestice 99.995% MPPS
17. | Certifikat prema EN 12469 od strane TÜV, LNE ili jednakovrijedno
18. | Rasvjeta kabineta lx : >850
19. | 1 radni pristupni otvor za kabele sa svake strane kabineta.
20. | 2 utičnice na stražnjoj strani unutarnjeg zida kabineta.
21. | Razina buke dB (A): <55
22. | Potrošnja energije: 200 W
23. | Minimalno izlazno/ulazni volumen protoka zraka: 380 m3/h
24. | Odgovarajuće postolje minimalne visine: 760 mm.
25. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem.
26. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku.
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.182
TROŠKOVNIK | Stolna centrifuga sa hlađenjem - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Centrifuga mora imati mogućnost hlađenja.
2. | Temperaturni raspon: od -10°C do +40°C
3. | Motor: direktni, bez četkica, indukcijski niskog profila.
4. | Sustav upravljanja: mikroprocesor.
5. | Automatsko zaključavanje rotora.
6. | Zamjena rotora bez alata s pritiskom na gumb.
7. | Rashladni sustav ne sadrži štetne klorofluorougljike (CFC free).
8. | Funkcija predhlađenja.
9. | Detekcija imbalansa.
10. | Programi: 6 programa ili više.
11. | Vremenski raspon programa centrifugiranja: najmanje 9h, 59min + kontinuirano.
12. | Komora za centrifugiranje: otporna na koroziju, visoka toplinska vodljivost, izgrađena od nehrđajućeg čelika.
13. | Maksimalna brzina centrifuge: minimalno 15.200 rpm ili bolje.
14. | Profili ubrzanja/kočenja: 9/10
15. | Razina buke: 61 dB ili manje.
16. | Slobodnonjišući ovjesni rotor s 4 nosača od najmanje 400 mL s poklopcima svaki s adapterima:
16.1. | 4 adaptera kompatibilna s koničnim epruvetama od 50 mL, broj mjesta po jednom adapteru 4 ili više (ukupno 16 ili više).
16.2. | 4 adaptera kompatibilna s koničnim epruvetama od 15 mL, broj mjesta po adapteru 9 ili više (ukupno 36 ili više).
17. | Rotor fiksnog kuta:
17.1. | Kapacitet: 6x100mL
17.2. | Maksimalna brzina: minimalno 13.000 rpm
17.3. | Maksimalna relativna centrifugalna sila: minimalno 18.000 x g
17.4. | Kut: 25°
18. | Rotor za mikrotitarske pločice s poklopcima.
19. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem
20. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.192
TROŠKOVNIK | Čitač mikrotitarskih pločica - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Područje čitanja: apsorbancija, fluorescencija, luminiscencija
2. | Podesivost valnih duljina: monokromator u svim područjima čitanja, u razmacima od 1 nm za sva područja čitanja
3. | U svim područjima čitanja moguće end-point i kinetičko mjerenje te skeniranje spektra
4. | Mikrotitarske pločice: 6-384 jažice
5. | Opcija adaptera za čitanje uzoraka u kivetama
6. | Mogućnost kontrole temperature: 4°C iznad sobne temperature do 65°C ili bolje
7. | Tresilica: orbitalna i dvostruko orbitalna
8. | Izvor svjetlosti: ksenon flash lampa ili jednakovrijedno
9. | Detektor: hlađen PMT i fotodioda ili jednakovrijedno
10. | Automatska korekcija vrijednosti apsorbancije u odnosu na volumen jažice
11. | Upravljanje čitačem pomoću ekrana osjetljivog na dodir ili računala
12. | Modul za apsorbanciju
12.1. | Raspon spektra: 230-1000 nm ili bolje
12.2. | Varijabilna širina pojasa: maks. 4 nm
12.3. | Točnost valnih duljina: ±2 nm ili bolje
13. | Modul za fluorescenciju
13.1. | Raspon spektra: 250-850 nm ili bolje
13.2. | Dinamički raspon: > 6 log ili bolje
14. | Modul za luminiscenciju
14.1. | Raspon spektra: 300-850 nm ili bolje
14.2. | Mogućnost nasumične detekcije svih valnih duljina ili odabir valne duljine u razmacima od 1 nm
15. | Injektori
15.1. | Dva injektora za "flash" reakcije u sva tri područja čitanja: apsorbancija, fluorescencija i luminiscencija sa sistemom injektora s mrtvim volumenom ≥ 10 μl
16. | Softver
16.1. | Uključen softver za analizu rezultata s licencom za korištenje
16.2. | Mogućnost mrežnog povezivanja i upravljanja uređajem s udaljenih računala
16.3. | Prijenos podataka na USB i mogućnost analize u softverima po izboru korisnika
17. | Instalacija i edukacija korisnika za rad sa uređajem.
18. | Upute za rad na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku.
Ukupna cijena bez PDV-a

## REKAPITULACIJA
Biomedicinska oprema
Grupa 1. Oprema za rad u laboratoriju
Evidenc.br.nab: JN-OP-VV-02/21
Br. | Naziv opreme | Ukupna cijena kn bez PDV
2.9 | Čitač mikrotitarskih pločica (Plate Reader) za mjerenje apsorbancije, fluorescencije i luminiscencije s mogućnošću dodatka za čitač za Western Blot tehniku - 1 kom | 0
2.10 | Automatski ispirač mikrotitarskih pločica - 1 kom | 0
2.12 | Centrifuga s hlađenjem - 1 kom | 0
2.13 | Mikrocentrifuga - 1 kom | 0
2.14 | Laminar flow kabinet za rad s RNA /DNA - 1 kom | 0
2.38 | Centrifuga s hlađenjem „benchtop“ - 1 kom | 0
2.50 | Centrifuga s hlađenjem „benchtop“ - 1 kom | 0
2.54 | Uređaj za klasični PCR - 1 kom | 0
2.67 | Čitač mikrotitarskih pločica - Plate reader - 1 kom | 0
2.89 | Besprašna komora Laminar Class II - 1 kom | 0
2.92 | Hematološka centrifuga - 1 kom | 0
2.120 | Analizator za ELISA metodologiju - 1 kom | 0
2.126 | Ultrabrza centrifuga - 1 kom | 0
2.127 | Spektrofotometar za mikrotitarske pločice - 1 kom | 0
2.130 | Centrifuga s hlađenjem - 1 kom | 0
2.136 | Centrifuga, MiniSpin - 1 kom | 0
2.143 | Uređaj za lančanu reakciju polimerazom u realnom vremenu (real-time qPCR uređaj) - 1 kom | 0
2.144 | Uređaj za klasični PCR (Uređaj za izvođenje metode lančane reakcije polimerazom (PCR)- 1 kom | 0
2.145 | Kabinet za PCR - 1 kom | 0
2.150 | Laminar za rad sa stanicama - 3 kom | 0
2.170 | Centrifuga s 24 mjesta s rotorom za mikrotubice - 1 kom | 0
2.171 | Uređaj za izolaciju DNA/RNA koji brzo ekstrahira DNA / RNA iz različitih uzoraka s visokom kvalitetom i visokim prinosom - 1 kom | 0
2.177 | Centrifuga sa rotorom sa klipsom-nosačem za nosač tekućih uzoraka - 1 kom | 0
2180 | Mikrobiološki zaštitni kabinet - 1 kom | 0
2182 | Stolna centrifuga sa hlađenjem - 1 kom | 0
2192 | Čitač mikrotitarskih pločica - 1 kom | 0
A | Cijena ponude, kn bez PDV | 0
B | kn PDV | 0
C | Cijena ponude, kn s PDV | 0