## 2.52
TROŠKOVNIK | N2 spremnik za kulturu stanica - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Materijal izvedbe aluminij
2. | Zapremnina tekućeg dušika minimalno 5 litara
3. | Težina praznog spremnika maksimalno 5 kg radi lakšeg prijenosa i manipulacije
4. | Promjer otvora minimalno 55 mm
5. | Spremnik bez evaporacije dušika
6. | Vrijeme čuvanja minimalno 30 dana
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.53
TROŠKOVNIK | Sustav za analizu zdravlja stanica - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Zeleni laser 532 nm
2. | Detektor prednjeg rasapa
3. | 1 fluorescentni detektor
4. | Dinamički raspon 4 dekade
5. | Točnost brojanja +/- 10%
6. | Preciznost brojanja +/- 10%
7. | Mogućnost analize pokretljivosti, proliferacije, apoptoze, ciklusa stanica
8. | U cijenu uključena dostava, instalacija i edukacija
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.100
TROŠKOVNIK | Automatizirani brojač stanica sa auto-fokus i multi-fokalnom tehnologijom - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Veličina čestica u rasponu od 6-50 mikrometara ili bolje
2. | Raspon koncentracije 5 x 104–1 x 107
3. | Izlazne informacije ukupni/mrtvi/živi broj stanica
4. | Izlazne informacije ukupna/mrtva/živa koncentracija stanica
5. | Pokretljivost stanica
6. | Prosječna veličina stanica
7. | Rezolucija slike 5 megapiksela u boji
8. | Automatsko i ručno fokusiranje
9. | Podesivi parametri: veličina, oblik, faktor razređenja, redukcija buke, deklastering
10. | Izvještaj u pdf formatu
11. | Pohrana min. 300 protokola i 1000 rezultata
12. | Ugrađen termalni printer
13. | Uključena isporuka instalacija i edukacija
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.113
TROŠKOVNIK | Analizator za hematološke parametre - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Minimalno 18 parametara
2. | Jednostavno upravljanje zaslonom na dodir u boji
3. | Tipke za brzi pristup
4. | Jednostavno održavanje
5. | Kompaktni dizajn
6. | Uzorkovanje iz otvorenih i zatvorenih tubica
7. | Volumen uzorka 30 mikrolitara ili 10 mikrolitara u kapilarnom modu
8. | CV za leukocite 2.0% ili bolje
9. | CV za eritrocite 1.5% ili bolje
10. | CV za trombocite 4.0% ili bolje
11. | CV za hemoglobin 1.5% ili bolje
12. | Automatska samoprovjera, ispiranje i čišćenje, automatsko čišćenje mlaznice za uzorkovanje
13. | Automatsko odstranjivanje ugruška
14. | U cijenu uključena dostava, instalacija i edukacija
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.114
TROŠKOVNIK | Analizator za osnovne biokemijske parametre - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Biokemijski analizator za mogućnosti rada end point, fixed time i kinetika
2. | Brzina rada 200 testova na sat
3. | Minimalno 25 pozicija za reagense i 35 pozicija za uzorke
4. | Volumen uzorka 2 do 70 mikrolitara, volumen reagensa 20-350 mikrolitara
5. | Igla za uzorkovanje sa senzorom razine
6. | Automatsko ispiranja igle za uzorkovanje
7. | Hlađeni nosač za reagense
8. | Temperaturna kontrola 37,0 +/- 0,1 Celsius s praćenjem u stvarnom vremenu
9. | Neovisno miješanje reakcije
10. | STAT funkcija
11. | Izvor svjetla halogena lampa
12. | Valne duljine 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 700 nm
13. | Raspon apsorbancije 0-3,0 A
14. | Linearna kalibracija K-faktor, u jednoj ili dvije točke ili više točaka
15. | Nelinearna kalibracija tzv Spline,Polygon,Index,Ogarithm,Logit-4P, Logit-5P
16. | Kontrola kvalitete u realnom vremenu Westgard multi rule, Cumulative Sum Check
17. | Uključen softverski paket za punu funkcionalnost
18. | Uključeno računalo, monitor, tipkovnica, miš i printer za punu funkcionalnost
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.158
TROŠKOVNIK | Brojač stanica - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Reproducibilni rezultati mjerenja broja/koncentracije stanica
2. | Jednostavno upravljanje zaslonom na dodir u boji
3. | Tipke za brzi pristup
4. | Jednostavno održavanje
5. | Kompaktni dizajn
6. | Mjerenje broja stanica pomoću dvokomorna predmetna stakalaca (osiguran broj predmetnih stakalaca za početni rad, minimalno 30)
7. | Volumen uzorka 10 mikrolitara
8. | Mogućnost određivanja broja živih i mrtvih stanica
9. | Kompatibilan za određivanje širokog spektra stanica različitih veličina (promjera 6-50 mikrometara) i vrsta iz različitih uzoraka (stanice, tkiva, krv)
10. | Mogućnost određivanja broja stanica u koncentracijskom rasponu od 5x10000 – 1x10000000 stanica/mililitru
11. | Mogućnost odabira brojenja stanica određene veličine
12. | USB flash drive port za sakupljanje podataka u digitalnom obliku
13. | U cijenu uključena dostava, instalacija i edukacija
Ukupna cijena bez PDV-a

## 2.173
TROŠKOVNIK | Protočni citometar za analizu stanica - 1 kom
*Uputa o načinu ispunjavanja: u kolonu „Tehničke specifikacije ponuditelja“ unijeti kratku specifikaciju ponuđenog uređaja (odgovara li traženim tehničkim karakteristikama), u kolonu „Referenca u ponudbenoj dokumentaciji“ broj stranice ponudbene dokumentacije iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje tražene tehničke specifikacije, a u kolonu "Cijena" unijeti pojedinačne cijene komponenata (ili zbirne cijene više komponenata) traženih tehničkom specifikacijom sukladno tehničkim rješenjima proizvoda koje nudi ponuditelj
Stavka | Tehničke specifikacije / Opis | Tehničke specifikacije Ponuditelja* | Referenca u ponudbenoj dokumentaciji* | Cijena* (kn) bez PDV-a
1. | Protočni citometar s funkcijom sortiranja i minimalno dva lasera i 4 fluorescentna detektora
2. | Frekvencija stvaranja kapljica minimalno 30.000 Hz
3. | Veličina mlaznice 100 mikrometara
4. | Sortiranje stanica minimalno u 2 smjera
5. | Prikup u epruvete od 5 ml, mikrotitarske jažice i mikroskopska stakla
6. | Laseri 488 nm snage 50 mW i 561 nm 30 mW
7. | Detektori prednjeg i bočnog rasapa
8. | Minimalno 4 fluorescentna detektora
9. | Minimalna rezolucija 500 nanometara
10. | Minimalna osjetljivost 125 MESF za FITC i PE
11. | Opcijski sustav za kontrolu temperature uzorka i prikupa
12. | Spremnici sa radnim otopinama na nosaču
13. | Uređaj prilagođen za ugradnju u laminarni zaštitni kabinet
14. | Format podataka FCS 3.0 ili bolje
15. | Dimenzije uređaja maks. 75x65x65 cm obzirom na prostorne zahtjeve
16. | Osobno računalo s min. 8GB RAM, HD 1TB, tipkovnica, miš, monitor dijagonale min. 32"
17. | U cijenu uključena doprema, instalacija i edukacija
Ukupna cijena bez PDV-a

## REKAPITULACIJA
Biomedicinska oprema
Grupa 6. Stanice
Evidenc.br.nab: JN-OP-VV-02/21
Br. | Naziv opreme | Ukupna cijena kn bez PDV
2.52 | N2 spremnik za kulturu stanica - 1 kom | 0
2.53 | Sustav za analizu zdravlja stanica - 1 kom | 0
2.100 | Automatizirani brojač stanica sa auto-fokus i multi-fokalnom tehnologijom - 1 kom | 0
2.113 | Analizator za hematološke parametre - 1 kom | 0
2.114 | Analizator za osnovne biokemijske parametre - 1 kom | 0
2.158 | Brojač stanica - 1 kom | 0
2.173 | Protočni citometar za analizu stanica - 1 kom | 0
A | Cijena ponude, kn bez PDV | 0
B | kn PDV | 0
C | Cijena ponude, kn s PDV | 0